# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZO

# Znak sprawy: WSzS.DTA.K02.2024

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP RESPIRATORA (1 SZT.) DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR |  |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała min. 2,5kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczany do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 6,3 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V). | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 programów wentylacji. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w komunikację Bluetooth oraz WiFi. | TAK |  |
|  | Możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive). | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. Ciśnienie 3 bar do 5,5 bar. | TAK, podać |  |
|  | Respirator wyposażony w mieszalnik tlenu. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie minimum 21% do 100%. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem min. 0 do 30l/min. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy minimum 8” przekątnej ekranu umożliwiający jednoczesne monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego. | TAK |  |
|  | Tryby pracy minimum: - CPAP - ST - PSV(Pressure Support Ventilation) - PAC (Pressure Assisted Control), - Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości), - AC, - VC, - SIMV, - PC-SIMV (lub tryby równoważne o innych nazwach)- - MPV -PC ( wentylacja przez ustnik z kontrolą ciśnienia) - MPV -VC ( wentylacja przez ustnik z kontrolą objętości). | TAK, podać |  |
|  | Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym. | TAK |  |
|  | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP). | TAK |  |
|  | Alarmy ustawiane w zakresie: - Ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20 - Objętość oddechowa min. 10 - 2000 mi lub wyłączony, - Wentylacja minutowa min. 1 - 30 I/min lub wyłączony, - Częstość oddechów min. I - 90 n/min lub wyłączony, - Odłączenie obwodu min. 10 - 60 s lub wyłączony, - Interwał bezdechu min. 10- 60 s. | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie parametrów w zakresie : - Objętość oddechowa min. 0 - 2000 ml, - Szacunkowy wsp. przecieku min. 0- 200 I/min, - Szczytowy przepływ wdechowy min. 0-200 I /min, - Śr. ciśnienie w drogach oddechowych min. 0- 90 cm H20, - Współczynnik I:E min. 9,9: 1 - 1 : 9,9, - Wentylacja minutowa min. 0- 30 l/min, - Częstość oddechów min. 1 - 90 /min, - Szczytowe ciśnienie wdechowe min. 0 - 90cm H20, - Procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta 0-100%. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 0,5 -9 l / min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego. | TAK, podać |  |
|  | Typy obwodów: - aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP) - aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu - pasywny układ pacjenta z portem wydechowym - obwód dwuramienny . | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. | TAK |  |
|  | Ustawienia parametrów min. : - PAP min. 3-50 cm H2O, - EPAP/PEEP min. 3-25 cm H2O, - CPAP min. 3-25 cm H2O, - wspomaganie ciśnieniowe min. 0 -30 cm H2O, - objętość oddechowa min. 50-2000ml, - częstość oddychania min. 0-80 oddechów na minutę, - czas wdechu min. 0,3- 5,0 s, - Czas narastania min. 0-6, - czułość wyzwalania przepływem min. 0,5 – 9 l/min, - czułość cyklu przepływu min. 10-90 %. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego. | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Żywotność turbiny minimum 50,000,00 godzin nieprzerwanej pracy. | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada trzech kół i koszykiem na akcesoria – 1 szt. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania. | TAK, podać |  |
|  | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej wielorazowa, przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji, dostępna w 3 rozmiarach – 3 szt. | TAK |  |
|  | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej jednorazowa, dostępna w 3 rozmiarach – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kompletny układ pacjenta z portem wydechowym 22mm, filtrem i zastawką wydechową – 10 szt. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia – 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie (przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników medycznych w ilości minimum 3 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP DEFIBRYLATORA (1 SZT.) DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRYLATOR |  |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie przenośnie z wbudowanym uchwytem transportowym. | TAK |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED). | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg. | TAK |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55. | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm. | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC. | TAK |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka. | TAK |  |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach. | TAK |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz). | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7, - protokołu FTP, - adresowania IP: dynamicznie i statycznie, - serwerów DNS, - ochrony danych. | TAK |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie, - Informacje o urządzeniu, - Informacje o konfiguracji, - Krzywe, - Dane trendów, - Wartości monitorowanych parametrów, - Alarmy, - Raporty autotestów, - Raporty testów użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową. Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem. | TAK |  |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny. | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia. | TAK |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive. | TAK |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu. | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja). | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund. | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku. | TAK |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED. | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J. | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J. | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej. | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych. | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji. | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | TAK |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta. | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK |  |
|  | RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia. | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie. | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA. | TAK |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE | TAK |  |
|  | Przewód połączeniowy z jednorazowymi elektrodami do defibrylacji-stymulacji dla dorosłych – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Przewód EKG 3/5 odprowadzeń z kompletem końcówek EKG z klipsami. | TAK |  |
|  | Papier do rejestratora – 3 szt. | TAK |  |
|  | Żel do defibrylacji – 1 szt. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia – 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie (przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników medycznych w ilości minimum 3 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CZĘŚĆ NR 3

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP ELEKTROKARDIOGRAFU (1 SZT.) DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROKARDIOGRAF |  |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z wózkiem jezdnym. | TAK |  |
|  | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu. | TAK |  |
|  | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia. | TAK |  |
|  | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
|  | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG. | TAK |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z ekranem dotykowym min.7”. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) – wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000. | TAK |  |
|  | Wykonanie od 100 do 150 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK, podać |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) z dowolnie wybranego odprowadzenia i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | TAK |  |
|  | Zapis wsteczny: 1-30 sekund. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera. | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50Hz, 60Hz. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry 25Hz, 35Hz, 45Hz. | TAK |  |
|  | Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz. | TAK |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | TAK |  |
|  | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przez impulsem defibrylującym. | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku. | TAK |  |
|  | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. | TAK |  |
|  | Funkcje oszczędności energii akumulatora. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
|  | Szerokość papieru 210mm, możliwość stosowania rolki i składanki. | TAK |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 6z2+3. | TAK |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12. | TAK |  |
|  | Elektrody piersiowe podciśnieniowe komplet po 6 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe komplet po 4 szt. | TAK |  |
|  | Żel do EKG o pojemności min 250g. | TAK |  |
|  | Przewód EKG. | TAK |  |
|  | Wózek jezdny z wysięgnikiem, pojemnikiem na akcesoria, z 4 kółkami, w tym min. 2 kółka z hamulcem. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika