# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZO

# Znak sprawy: WSzS.DTA.K01.2024

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO (1 SZT.) DLA POTRZEB IZBY PRZYJĘĆ PRZY UL. PCK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej na SOR lub w trakcie transportu zarówno wewnątrzszpitalnego jak i ambulansem. | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy podczas transportu helikopterem. | TAK |  |
|  | Aparat bryzgoszczelny, klasa ochrony min. IPX4. | TAK |  |
|  | Odporny na zmiany temp. W zakresie min. od -20 do +40˚C | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym zakres minimum od 2,8 do 5,0 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie z zewnętrznego akumulatora na min. 5 godzin. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie zewnętrznego źródła DC o napięciu 12, 24 lub 28V. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220/230V. | TAK |  |
|  | Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki wraz z akumulatorem) do 6 kg. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | CMV. | TAK |  |
|  | SIMV. | TAK |  |
|  | CPAP/PEEP. | TAK |  |
|  | Typu BIPAP, BiLEVEL. | TAK |  |
|  | PSV. | TAK |  |
|  | NIV. | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowa przy najniższym możliwym wdechowym ciśnieniu szczytowym (typu PRVC, WG, AutoFlow). | TAK |  |
|  | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Częstość oddechów min. 5-60 /min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,2- 9,5 sekund. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu min. 5-50 milibar. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP min. 0-20 milibar. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS min. 0-30 milibar. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego wdechu min. 50-2000 ml. | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. 1:90 do 40:1. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu w zakresie min. 40-100%, co 1%. | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa otwierający system przy ciśnieniu 80 mbar. | TAK |  |
|  | Regulowany przepływ wdechowy do min. 80 l/min. | TAK |  |
|  | Regulowany czas wzrostu ciśnienia oddechowego. | TAK |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Pomiary i obrazowanie parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  |
|  | Częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa MV. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna. | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie Pleteau. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy/ | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości wdechów. | TAK |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu. | TAK |  |
|  | Za niskiego ciśnienia wdechu. | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Bezdechu. | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania (100% o2)np. Do toalety oskrzeli. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia, przepływu. | TAK |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów. | TAK |  |
|  | Torba na akcesoria. | TAK |  |
|  | Złącze umożliwiające szybkie przełączanie się między zasilaniem z butli tlenowej, a zasilaniem w tlen z gniazda centralnej instalacji szpitalnej. | TAK |  |
|  | Automatyczny system przełączania zasilania w tlen przy wykryciu podłączenia do zewnętrznego źródła tlenu (np. do instalacji gazów medycznych). | TAK |  |
|  | Przewód zasilający w sprężony tlen o dł. 3m. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w wózek jezdny do transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Płyta montażowa do zawieszenia urządzenia np. do ściany, wraz z możliwością podpięcia zasilania i ładowania podczas umiejscowienia respiratora w uchwycie. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w zasilacz 12/24/28 V DC. | TAK |  |
|  | 10 jednorazowych układów oddechowych dla dorosłych długości 1,5m. | TAK |  |
|  | 1 wielorazowy układ oddechowy dla dorosłych długości 1,5m. | TAK |  |
|  | Filtr elektrostatyczny do układu oddechowego – pakowany po 100 szt. – 1 opakowanie. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu płuco testowe. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia – 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie (przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników medycznych w ilości minimum 3 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH EKG I CIŚNIENIOWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SYSTEMEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU KADRDIOLOGII Z INTENSYWNYM NADZOREM KARDIOLOGICZNYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | System holterowski EKG – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ocena zapisów 3 kanałowych. | TAK |  |
|  | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeni – dodawanie, łączenia szablonów, wyszukiwanie pobudzeni podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeni wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE). | TAK |  |
|  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeni: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia fragmentów EKG jako artefakt. | TAK |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T. | TAK |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania. | TAK |  |
|  | Przykłady min. i max. HR. | TAK |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład raportu. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu. | TAK |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeni VE, SVE, normalnych: odstęp, % przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronnicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty. | TAK |  |
|  | Informacja o % trwania okresów migotania w stosunku do całości badania w raporcie. | TAK |  |
|  | Wykres trendów ST z całego badania. | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości. | TAK |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów. | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika. | TAK |  |
|  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST, arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o zaawansowane możliwości analiz odcinka ST, odstępu QT, migotania przedsionków, HRV. | TAK |  |
|  | System kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego, umożliwiający stworzenie wspólnej bazy pacjentów z systemem już istniejącym. | TAK |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG – 3 kanałowy – 4 szt. | TAK |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni/ | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora. | TAK |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz. | TAK |  |
|  | Rejestracja 3 kanałów KG z 7 elektrod. | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego. | TAK |  |
|  | Ekranowanie kabla pacjenta. | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
|  | CMRR˃60dB | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u. | TAK |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel mini USB-USB | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów. Wyświetlenie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha”. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarz. | TAK |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze. | TAK |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy. | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów). | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla każdego badania. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych)dla wykonanego badania. | TAK |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania i edycji przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstości podawania, opisu. | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) podziałem na okresy i łącznie dla całego badania. | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna. | TAK |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000. | TAK |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA, HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000; - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli; - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami. | TAK |  |
|  | Wbudowana analiza AASI. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresu. | TAK |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | System kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego, umożliwiający stworzenie wspólnej bazy pacjentów z systemem już istniejącym. | TAK |  |
|  | Rejestrator holterowski ciśnieniowy – 4 szt. | TAK |  |
|  | Rejestrator fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania 5/10/15/20/30/45/60/90/120 min. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo micro USB do komunikacji z komputerem. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia: - skurczowego 40-260mmHg - rozkurczowego 25-200mmHg. | TAK |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ±3mmHg (w zależności, która wartość jest większa). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40-200bpm. | TAK |  |
|  | 2 pomiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem. | TAK |  |
|  | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta. | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem, - zmiany okresu monitorowania dzień/noc, - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku. | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwości prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Dopuszczenia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
|  | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS 9Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej). | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia – 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie (przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników medycznych w ilości minimum 3 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika