ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Defibrylator

(kod CPV 331 00000-1, 331 82100-0)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Defibrylator dwufazowy | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji: 2017 | Tak |  |
| 3 | Defibrylacja dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 4 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
| 5 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | Tak |  |
| 6 | Energia dostępna na min. 19 poziomach | Tak |  |
| 7 | Czas ładowania do maksymalnej energii < 9 sek. | Tak |  |
| 8 | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze dla dzieci | Tak |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | Tak |  |
| 10 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 640 x 480 pikseli | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego | Tak |  |
| 13 | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, stymulacja przezskórna, rejestrator) z wbudowanym akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych - poniżej 7 kg | Tak |  |
| 14 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm Wydruk min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie Wyposażenie do rejestratora: 2 rolki papieru termicznego | Tak |  |
| 15 | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany Wyposażenie wymagane: kabel ekg 3 żyłowy | Tak |  |
| 16 | Pomiar oddechu (Resp) metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany | Tak |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA Wyposażenie: 1 komplet elektrod do stymulacji | Tak |  |
| 18 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG i Resp | Tak |  |
| 19 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie fali ekg i fali oddechu metodą reograficzną z ostatnich min. 6 godzin oraz wszystkich danych liczbowych z min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | Tak |  |
| 20 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | Tak |  |
| 21 | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. | Tak |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy min. o opcję AED, saturację, nieinwazyjne ciśnienie i temperaturę | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 23 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 25 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 26 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 28 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 29 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 30 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 31 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 32 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 33 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 34 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.