ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Rektoskop operacyjny

(kod CPV 331 00000-1, 33 168 100)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| 1. | Optyka teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi głównej układu optycznego, średnica 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, długość 21 cm, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. Wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki z okularem skośnym o wym. 460 x 80 x 52 mm (± 5mm) – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1 szt. | TAK/podać |  |
| 5. | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł. max. 7,5 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, z kompletem uszczelek silikonowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. | TAK/podać |  |
| 6. | Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu operacyjnego – 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Elektroda haczykowa, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, igłowa, śr. 5 mm, dł. rob. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Imadło typu KOH, rozbieralne; dystalnie zagięte, uchwyt pistoletowy, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 9. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK/podać |  |
| 11. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 12. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 14. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 14. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 17. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 18. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 19. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.