ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Defibrylator

(kod CPV 331 00000-1, 331 82100-0)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | DEFIBRYLACJA |  |  |
| 2 | rodzaj impulsu: dwufazowy | Tak |  |
| 3 | energia (tryb MANUAL): zakres min 5-360J, min 9 poziomów. | Tak |  |
| 4 | czas ładowania: do 6 sekund dla 200J | Tak |  |
| 5 | kardiowersja: manualna aktywacja | Tak |  |
| 6 | QRS Marker | Tak |  |
| 7 | EKG | Tak |  |
| 8 | metoda: Eindhoven I, II, III, Goldberger avL, avR, aVF | Tak |  |
| 9 | oporność pacjenta: 25-200 Ohm | Tak |  |
| 10 | częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min | Tak |  |
| 11 | alarmy regulacja : 30-300 / min | Tak |  |
| 12 | EKRAN |  |  |
| 13 | model: TFT, LCD-Blue-Mode lub color | Tak |  |
| 14 | wymiary: min 5 cali | Tak |  |
| 15 | rozdzielczość: min 320x240 pikseli | Tak |  |
| 17 | PRZEZSKÓRNY STYMULATOR SERCA (NIP) |  |  |
| 18 | moduł stymulacji przeskórnej serca (NIP) | Tak |  |
| 19 | tryby pracy: asynchroniczny, na żądanie, Overdrive | Tak |  |
| 20 | częstotliwość stymulacji min: 30-180 / min (asynchroniczny, na żądanie) | Tak |  |
| 21 | częstotliwość stymulacji min: 30-250 / min (Overdrive) | Tak |  |
| 22 | kształt impulsu: prostokątny 20 ms | Tak |  |
| 23 | amplituda : 10mA...180mA (asynchroniczny, na żądanie, Overdrive) | Tak |  |
| 24 | okres refrakcji(Demand) : 340ms (przy częstotliwości serca <=100 bmp) | Tak |  |
| 25 | okres refrakcji(Demand) : 240ms (przy częstotliwości serca >100 bmp) | Tak |  |
| 26 | QRS Marker : w trybie "na żądanie" | Tak |  |
| 27 | ELEKTRODY |  |  |
| 28 | elektrody przylepne | Tak |  |
| 29 | długość przydatności: 36 miesięcy | Tak |  |
| 30 | długość kabla: min 3 m | Tak |  |
| 31 | aktywna powierzchnia elektrod: min 164 cm2 | Tak |  |
| 32 | łyżki wielorazowe: z wbudowanymi łyżkami pediatrycznymi | Tak |  |
| 33 | DRUKARKA |  |  |
| 34 | typ: termiczna | Tak |  |
| 35 | rozdzielczość: min 200dpi | Tak |  |
| 36 | szerokość papieru min 58mm | Tak |  |
| 37 | szerokość wydruku min 50mm | Tak |  |
| 38 | szybkość: 25mm/s i 50mm/s | Tak |  |
| 39 | PRZECHOWYWANIE DANYCH |  |  |
| 40 | pamięć przenośna: karta CF lub SD min 2GB | Tak |  |
| 41 | czas zapisu głosu i danych: do 75 godzin | Tak |  |
| 42 | możliwość włączenia i wyłączenia nagrywania głosu | Tak |  |
| 43 | oprogramowanie PC | Tak |  |
| 44 | ZASILANIE |  |  |
| 45 | akumulator: 12V, min 2.4 Ah | Tak |  |
| 46 | żywotność: min. 4 lata (ilość wyładowań do 160@200J) | Tak |  |
| 47 | monitorowanie: 5-6 godzin | Tak |  |
| 48 | czas ładowania: max 3 godziny | Tak |  |
| 49 | wbudowane zasilanie 90V... 264V / 50Hz/60Hz | Tak |  |
| 50 | WARUNKI OTOCZENIA |  |  |
| 51 | warunki pracy min : od 0 do 40 stopni C (wilgotność 30-95% bez kondensacji, 700-1060 hPa) | Tak |  |
| 52 | warunki przechowywania min: od -15 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% bez kondensacji,500-1060 hPa) | Tak |  |
| 53 | ALGORYTM POSTĘPOWANIA |  |  |
| 54 | AHA | Tak |  |
| 55 | ERC | Tak |  |
| 56 | STANDARDY |  |  |
| 57 | IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices) | Tak |  |
| 58 | IEC60601-1-2:2001 (EMC standard) | Tak |  |
| 59 | IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Programmable electrical medical systems) | Tak |  |
| 60 | IEC60601-2-4:2002 (Defibrillator standard) | Tak |  |
| 61 | EN1789:2003 (Ambulance standard) | Tak |  |
| 62 | CEN EN ISO9919:2005 (Pulse oximeter standard) | Tak |  |
| 63 | Klasa bezpieczeństwa: IP33 | Tak |  |
| 64 | WYMIARY |  |  |
| 65 | wys. x szer x gł. maximum : 35 x 30 x 20 cm +/- 10% | Tak |  |
| 66 | waga z akumulatorem: max 6 kg | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 67 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 68 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 69 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 70 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 71 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 72 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 73 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 74 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 75 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 76 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 77 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 78 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.