Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dzierżawa wirówek laboratoryjnych -3szt dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie Bialska 104/118

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Dzierżawa wirówek laboratoryjnych -3szt dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie Bialska 104/118

II. WYMAGANE DOKUMENTY, UPRAWNIENIA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- Posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA- PARAMETRY TECHNICZNE

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | TAK |  |
| 2. | Masa [kg] | TAK |  |
| 3. | 3 wirówki nie starsze niż rok 2016 po generalnym przeglądzie | TAK |  |
| 4. | Mikroprocesorowy układ sterowania | TAK |  |
| 5. | Wybór prędkości obrotowej lub RFC co 50 rpm. | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD aktualnych parametrów prędkości i czasu wirowania | TAK |  |
| 7. | Nowoczesny układ programowania parametrów: -prędkości obrotowej lub RFC -efektywnego czasu wirowania w minutach (od 1 do 99 min.) -liczenie czasu od startu lub od osiągnięcia prędkości maksymalnej -prędkość wirowania od 300 do 3500 obr./min | TAK |  |
| 8. | Zasilanie standardowe 230V 50/60HZ | TAK |  |
| 9. | Wirnik horyzonatlny 6-miejscowy na minimum 24 pozycje na probówki typu próżniowy system pobierania krwi o wymiarach (15-17 mm ×80-100 mm) | TAK |  |
| 10. | System sygnalizacji błędów: -nieważenia -przerwana realizacja zadanego programu Zabezpieczenie przed : -otwarciem pokrywy podczas wirowania -przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | TAK |  |
| 11. | Krótki czas rozpędzania i hamowania | TAK |  |
| 12. | Trwały bezobsługowy, bez szczotkowy silnik indukcyjny | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria | TAK |  |
| 14. | Minimalny okres gwarancyjny 24 miesiące | TAK |  |
| 15. | Instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego | TAK |  |
| 16. | Szkolenie personelu medycznego oraz technicznego w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 17. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 ( nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondycjonowana ) | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
| 19. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 21. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 22. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów