ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Inkubator CO2

(kod CPV 33100000-1, 33152000-0)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Pojemność inkubatora 150 litrów +/- 5%. | Tak/podać |  |
| 2 | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: 550x680x380mm (SxWxG) +/-10% | Tak |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 750x850x650mm (SxWxG) +/-10% | Tak |  |
| 4 | Mocowania do montażu minimum 10 półek zintegrowane z komorą, wyprofilowane w sposób gładki i łatwy do czyszczenia. | Tak |  |
| 5 | Wielofunkcyjne wyświetlacze dotykowe TFT - sterownik z wyświetlaniem temperatury aktualnej, zadanej, temperatury alarmu, stężenia CO2. | Tak |  |
| 6 | Menu sterowania w języku polskim. | Tak |  |
| 7 | Mikroprocesorowy kontroler PID. | Tak |  |
| 8 | Wykonanie wnętrza i na zewnątrz ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 9 | Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne. | Tak |  |
| 10 | System grzewczy z 6 stron komory roboczej w tym elektrycznie ogrzewane szklane drzwi wewnętrzne. | Tak |  |
| 11 | Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, niepowodujący turbulencji oraz wysuszania próbek. | Tak |  |
| 12 | Regulacja CO2 w zakresie min. 0-20%. | Tak |  |
| 13 | Dokładność ustawienia CO2 ±0,1% | Tak |  |
| 14 | Stabilizacja temperatury w zakresie od +5°C powyżej temperatury do +50°C | Tak |  |
| 15 | Dokładność ustawienia temperatury ±0,1°C | Tak |  |
| 16 | Maks. odchylenia w czasie ≤ ±0,1°C | Tak |  |
| 17 | Maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0,3°C | Tak |  |
| 18 | Klasyczny system nawilżania tacką z wodą ze stabilizacją wilgotności względnej 93% Rh +/- 2,5% za pomocą wbudowanego modułu Peltier’a. | Tak |  |
| 19 | Sterylizacja wnętrza w cyklu 1 godzinnym w temperaturze 180°. W pełni automatyczna sterylizacja obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zasilanie wodą. | Tak |  |
| 20 | Programowe zakończenie sterylizacji po wystudzeniu do 50°C i automatyczne przejście do trybu pracy ciągłej. Całkowity czas programu z nagrzaniem i wystudzeniem inkubatora nie dłuższy niż 8 godzin. | Tak |  |
| 21 | Automatyczna kontrola zawartości CO2 dwu-wiązkowym czujnikiem NDIR (Niedyspersyjnej Absorbcji Podczerwieni) z automatycznym zerowaniem, z funkcjami auto-diagnostycznymi oraz kompensacją ciśnieniową. | Tak |  |
| 22 | Mikroprocesorowy system termostatowania z dwiema sondami Pt100 i autodiagnostyką | Tak |  |
| 23 | Niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym | Tak |  |
| 24 | System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperatury, stężenia CO2, otwartych drzwi, pustych butli CO2. | Tak |  |
| 25 | Funkcja 3 punktowej kalibracji temperatury oraz 3 punktowej kalibracji CO2. | Tak |  |
| 26 | Port inspekcyjny w wewnętrznych drzwiach o średnicy Ø8mm. | Tak |  |
| 27 | Port komunikacyjny USB oraz Ethernet (RJ45) umożliwiający zgranie zarejestrowanych danych w pamięci urządzenia oraz wgranie profili temperaturowych. | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji i podglądu zarejestrowanych przebiegów temperaturowych i zdarzeń alarmowych oraz do tworzenia własnych profili temperaturowych (programów pracy urządzenia). | Tak |  |
| 29 | Fabryczny certyfikat kalibracji dla wartości 37°C; 5% CO2. | Tak |  |
| 30 | Rejestracja istotnych parametrów pracy urządzenia z funkcją szybkiego podglądu graficznego historii zarejestrowanych danych. | Tak |  |
| 31 | W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie inkubatora z przynajmniej 5 półkami ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 32 | Urządzenie winno być wyposażone we wbudowany zmieniacz butli, a status używanej butli winien być wyświetlany na ekranie sterownika inkubatora. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 33 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 35 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 36 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 37 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 38 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 39 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 40 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 41 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 42 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 43 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 44 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.