# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZO

# Znak sprawy: WSzS.DTA.K01.2023

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 	INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY – 1 szt.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji 2023/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/PODAĆ | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY |  |  |  |
|  | Pojemność w zakresie 160 - 200 L | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. 750 x 1100 x 750 mm (szerokość x wysokość x głębokość). | TAK |  |
|  | Drzwi wewnętrzne minimum 1 szt. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury minimum w zakresie 20° - 75°C | TAK |  |
|  | Jednorodność temperatury w przestrzeni ± 0,6°C | TAK |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy umiejscowiony na drzwiach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Wnętrze łatwe w utrzymaniu czystości, wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia stelaży półek na czas mycia i dezynfekcji bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK |  |
|  | Nośność półek min. 1 kg | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 100 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie ze wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 48 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy, trwającej dłużej niż 10 dni. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamienne analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników Zakładu Mikrobiologii Klinicznej w zakresie obsługi i konserwacji aparatu w ilości 10 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelakie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika