# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZO

# Znak sprawy: WSzS.DTA.K03.2024

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP RESPIRATORA (1 SZT.) DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR |  |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczany do transportu wewnątrzszpitalnego i możliwości zastosowania stacjonarnego. | TAK |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem Li-On zapewniającym nieprzerwaną pracę urządzenia min. 4 godziny bez konieczności ich ładowania. Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki wraz z akumulatorem) do 6,5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 programów wentylacji. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w komunikację min. USB, Ethernet. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci lub zapisywanie z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive). | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego o ciśnieniu roboczym zakres minimum od 2,8 do 5,0 bar | TAK, podać |  |
|  | Respirator wyposażony w mieszalnik tlenu. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie minimum 21% do 100%. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem min. 0 do 30l/min. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy minimum 8” przekątnej ekranu umożliwiający jednoczesne monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego. | TAK |  |
|  | Tryby pracy minimum: - CPAP - ST - PSV(Pressure Support Ventilation) - PAC (Pressure Assisted Control), - Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości), - AC, - VC, - SIMV, - PC-SIMV (lub tryby równoważne o innych nazwach)- - MPV -PC ( wentylacja przez ustnik z kontrolą ciśnienia) - MPV -VC ( wentylacja przez ustnik z kontrolą objętości). | TAK, podać |  |
|  | Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie min. 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym. | TAK |  |
|  | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP). | TAK |  |
|  | Alarmy ustawiane w zakresie: - Ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20 - Objętość oddechowa min. 10 - 2000 mi lub wyłączony, - Wentylacja minutowa min. 1 - 30 l/min lub wyłączony, - Częstość oddechów min. I - 90 n/min lub wyłączony, - Odłączenie obwodu min. 10 - 60 s lub wyłączony, - Interwał bezdechu min. 10- 60 s. | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie parametrów w zakresie : - Objętość oddechowa min. 0 - 2000 ml, - Szacunkowy wsp. przecieku min. 0- 200 I/min, - Szczytowy przepływ wdechowy min. 0-200 I /min, - Śr. ciśnienie w drogach oddechowych min. 0- 90 cm H20, - Współczynnik I:E min. 9,9: 1 - 1 : 9,9, - Wentylacja minutowa min. 0- 30 l/min, - Częstość oddechów min. 1 - 90 /min, - Szczytowe ciśnienie wdechowe min. 0 - 90cm H20, - Procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta 0-100%. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 1 -9 l / min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego. | TAK, podać |  |
|  | Typy obwodów: - aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP) - aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu - pasywny układ pacjenta z portem wydechowym - obwód dwuramienny . | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. | TAK |  |
|  | Ustawienia parametrów min. : - PAP min. 3-50 cm H2O, - EPAP/PEEP min. 3-25 cm H2O, - CPAP min. 3-25 cm H2O, - wspomaganie ciśnieniowe min. 0 -30 cm H2O, - objętość oddechowa min. 50-2000ml, - częstość oddychania min. 0-80 oddechów na minutę, - czas wdechu min. 0,3- 5,0 s, - Czas narastania min. 0-6, - czułość wyzwalania przepływem min. 1 – 9 l/min, - czułość cyklu przepływu min. 10-90 %. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego. | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Żywotność turbiny minimum 50,000,00 godzin nieprzerwanej pracy. | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej wyposażonej w kółka z blokadą, z koszykiem na akcesoria i możliwością zainstalowania butli z gazem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 4 godziny bez konieczności ich ładowania. | TAK, podać |  |
|  | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej wielorazowa, przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji, dostępna w 3 rozmiarach – 3 szt. | TAK |  |
|  | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej jednorazowa, dostępna w 3 rozmiarach – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kompletny układ pacjenta z portem wydechowym 22mm, filtrem i zastawką wydechową – 10 szt. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia – 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie (przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników medycznych w ilości minimum 3 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP DEFIBRYLATORA (1 SZT.) DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRYLATOR |  |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat przenośny z testerem wyładowań. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci, min. 1 akumulator. | TAK, podać |  |
|  | Średni czas pracy na 1 lub więcej akumulatorach (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią min. 200J przy pracy na akumulatorze min. 300. | TAK, podać |  |
|  | Ciężar defibrylatora max. 12kg. | TAK, podać |  |
|  | Codzienny autotest poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia – na zasilaniu akumulatorowym i akumulatorowo-sieciowym. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | TAK |  |
|  | Norma IP min. 44. | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco-monitorujące min. 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - Pacjent dorosły zaintubowany, - Pacjent dorosły niezaintubowany, - Pacjent pediatryczny zaintubowany, - Pacjent pediatryczny niezaintubowany. | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J. | TAK, podać |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 21 poziomów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: elektrody typu RTS do stymulacji/defibrylacji/EKG – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych. | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę. | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170mA. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100% z rozdzielczością 1%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 20-250 uderz./min. z rozdzielczością 1 uderz./min. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar NIPC. | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe, średnie. | TAK |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK |  |
|  | Odczyt min. 3/7 odprowadzeń EHG. | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca. | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/My, min. 5 poziomów wzmocnienia. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – min. 3 kanały EKG na ekranie. | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8”. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym naświetleniu. | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 50mm. | TAK, podać |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia – min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie (przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników medycznych w ilości minimum 3 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CZĘŚĆ NR 3

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP ELEKTROKARDIOGRAFU (1 SZT.) DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROKARDIOGRAF |  |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z wózkiem jezdnym. | TAK |  |
|  | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu. | TAK |  |
|  | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia. | TAK |  |
|  | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
|  | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG. | TAK |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z ekranem dotykowym min.10”. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) – wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000. | TAK |  |
|  | Wykonanie od 100 do 150 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK, podać |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) z dowolnie wybranego odprowadzenia i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | TAK |  |
|  | Zapis wsteczny: 1-30 sekund. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera. | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50Hz, 60Hz. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry 25Hz, 35Hz, 45Hz. | TAK |  |
|  | Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz. | TAK |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | TAK |  |
|  | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przez impulsem defibrylującym. | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku. | TAK |  |
|  | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. | TAK |  |
|  | Funkcje oszczędności energii akumulatora. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
|  | Szerokość papieru 210mm, możliwość stosowania rolki i składanki. | TAK |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 6z2+3. | TAK |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12. | TAK |  |
|  | Elektrody piersiowe podciśnieniowe komplet po 6 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe komplet po 4 szt. | TAK |  |
|  | Żel do EKG o pojemności min 250g. | TAK |  |
|  | Przewód EKG. | TAK |  |
|  | Wózek jezdny z wysięgnikiem, pojemnikiem na akcesoria, z 4 kółkami, w tym min. 2 kółka z hamulcem. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika