ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

......................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…..................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*……………………….........…...........................

NIP …......................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI 
Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) 
W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W CZĘSTOCHOWIE

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Nr części | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) OKRES GWARANCJI

2.1) dla Części Nr 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10 -  .............. miesięcy/miesiące (w pełnych miesiącach)

(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 36 miesięcy).

2.2) dla Części Nr 11 -  .............. miesięcy/miesiące (w pełnych miesiącach)

(nie krótszy niż 12 miesięcy, nie dłuższy niż 18 miesięcy).

Punktacja za zaoferowany okres gwarancji zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ „OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”.

4. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 14 września 2018 r.

5. Przyjmuję/-my* warunki i termin płatności określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ -  wzorze umowy.

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. Oświadczam/-y*, iż wybór niniejszej oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów

i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów

i usług

- nazwa przedmiotu zamówienia ...................................................................................................... .

- wartość przedmiotu zamówienia .................................................................................................... .

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………..……..…..……. .

9. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 7 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*

- nie*

(Mikroprzedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 10 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro; Małe  przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro;

Średnie przedsiębiorstwo - nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza  50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

11. Oświadczam/y*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(**)

(**) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1) FORMULARZ OFERTOWY ………..…………………………………………………. str. 1

2) FORMULARZ ASORT.-CENOWY .…………………………….………………….… str. 2

3) TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

4) UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ............................................. str. 3

5) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania …. str. 4

5)  ………………………………………………………………………… …………….…….. str. 5;

13. Oświadczamy/-y*, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK),  iż wszystkie składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty i oświadczenia są aktualne oraz opisują rzeczywisty stan faktyczny i prawny.

............................................                                         ............................................................

miejsce i data                                                                                 pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić,  wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca   lub  wpisać  nie  dotyczy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCJA CIAŁA, SP02, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 2

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ LUB OKRESOWEJ I CIĄGŁEJ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 3

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | RESPIRATOR DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 4

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | KAPNOGRAF DO MONITOROWANIA PRZEZSKÓRNEGO PCO2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 5

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZYŁÓŻKOWE MONITOROWANIE: EKG TRZYODPROWADZENIOWE, LICZBY ODDECHÓW, CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ, WYSYCENIA OKSYHEMOGLOBINY TLENEM (SATURACJI) METODĄ PRZEZSKÓRNĄ (PULSOKSYMETRIA) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | STACJA CENTRALNEGO NADZORU | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 4. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 6

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ŁÓŻKO WIELOFUNKCYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 7

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | DEFIBRYLATOR | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 8

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

……..…...........................................                                                              .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 9

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | SPRZĘT DO SZYBKICH ORAZ REGULOWANYCH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW, W TYM CO NAJMNIEJ 1 POMPA STRZYKAWKOWA | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

……..…...........................................                                                              .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 10

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | NEBULIZATOR Z ZESTAWEM AKCESORIÓW (MASKA, USTNIK, RURKA T DO UKŁADU RESPIRATORA) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                              	.................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

............................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr 11

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI (WOREK SAMOROZPRĘŻALNY) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszty zainstalowania sprzętu (montażu i uruchomienia) | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Koszty przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wszystkie koszty bez których realizacja umowy nie byłaby możliwa.

...........................................                                                             	 .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W CZĘSTOCHOWIE, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................…………………………………….....…………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

[UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP] OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami: ......................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.058.2018

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W CZĘSTOCHOWIE w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-y, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

______________________________________________________________________

II. Oświadczam/-y, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Załącznik Nr 3 DO UMOWY

znak sprawy: DAZ.26.058.2018

OŚWIADCZENIE PRZEDMIOTOWE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W CZĘSTOCHOWIE

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1.	Oświadczamy, że:

- oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ,

- oferowany  przedmiot  zamówienia  jest  wyrobem medycznym- zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm. ), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.), potwierdzone „za zgodność 
z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako   wyrób medyczny  i  znajduje  się  w  bazie danych , wyrobów  medycznych  o  której mowa 
w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017r., poz. 211)

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia  został  zaliczony  do jednej  z klas,  o których   mowa w  art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*)  - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 1

APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCJA CIAŁA, SP02, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY - 2SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Producent/ Firma | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK | nie dotyczy |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1 | Stacjonarny lub przenośny system do badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych | TAK | nie dotyczy |  |
| 2 | Ilość dostępnych , jednocześnie rejestrowanych kanałów: min. 30 | TAK | nie dotyczy |  |
| 3 | System dostosowany do pracy w sieci szpitalnej. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego podłączenia i rejestracji następującej ilość dedykowanych kanałów: - 6 x EEG, - 2 x EOG, - 1 x EKG, - 5 x EMG, - elektrody uziemienia oraz elektrod referencyjnych (M1,M2) Graficzne oznaczenia podłączeń w/w odprowadzeni na głowicy , ułatwiające obsługę urządzenia | TAK | nie dotyczy |  |
| 5 | Min. 500 Hz częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG,EOG,EMG,EKG i chrapania | TAK | nie dotyczy |  |
| 6 | Próbkowanie sygnału EEG do 2000 Hz | TAK | nie dotyczy |  |
| 7 | Częstotliwość próbkowania sygnału przepływu z kaniuli i czujnika termistorowego oraz pasów rejestrujących wysiłek oddechowy (RIP) – min. 100 Hz | TAK | nie dotyczy |  |
| 8 | Jednoczesna rejestracja przepływu powietrza poprzez czujnik termistorowy i ciśnieniowy (kaniula) | TAK |  |  |
| 9 | Rejestracja chrapania poprzez mikrofon umieszczany na skórze pacjenta | TAK | nie dotyczy |  |
| 10 | Czujniki pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP (Respiratory Inductance Plethysmography). Graficzne oznaczenie miejsc podłączenia czujników, ułatwiające obsługę urządzenia | TAK | nie dotyczy |  |
| 11 | Rejestracja EMG podbródkowego za pomocą 3 dedykowanych odprowadzeni (złote elektrody miseczkowe) przy jednoczesnym zapisie ruchów obu kończyn dolnych | TAK | nie dotyczy |  |
| 12 | Graficzne oznaczenie miejsc podłączenia elektrod, ułatwiające obsługę urządzenia. | TAK | nie dotyczy |  |
| 13 | Zapis (SpO2), HR (częstotliwość pracy serca) | TAK | nie dotyczy |  |
| 14 | Graficzne oznaczenie miejsca podłączenia czujnika | TAK | nie dotyczy |  |
| 15 | 8 kanałów DC. Złącza | Mniej niż 8 kanałów-0pkt. 8 kanałów i więcej 5pkt |  |  |
| 16 | Głowica podłączana do stacji głównej za pomocą kabla ze złączem umożliwiającym jej proste podłączenie do stacji , bez konieczności odłączania czujników lub urządzenie zawierające głowicę w jednostce rejestrującej | TAK | nie dotyczy |  |
| 17 | Możliwość zapisu badania w czasie trwania akwizycji w pamięci wewnętrznej systemu PSG, na karcie SD, lub rozwiązanie równoważne, które może posłużyć jako zabezpieczenie przed utratą badania w czasie akwizycji np. w przypadku problemów z siecią , z awarią komputera zbierającego dane . | TAK | nie dotyczy |  |
| 18 | Możliwość rozpoczęcia i zakończenia badania: - z pozycji stacji głównej bez konieczności uruchomienia aplikacji komputerowej oraz - z pozycji komputera systemowego | TAK | nie dotyczy |  |
| 19 | Możliwość przeprowadzenia całego badania i rejestracji zapisu danych przy braku połączenia z komputerem systemowym | Tak-5pkt, Nie-0pkt. |  |  |
| 20 | Kontrola jakości podłączeń elektrod z pozycji komputera zbierającego dane. Jednoczesny nieprzerwany zapis kanałów elektrofizjologicznych i pomiar wartości impedancji w czasie akwizycji oraz po wykonaniu badania przy jego analizie | Tak | nie dotyczy |  |
| 21 | Możliwość zastosowania różnicowego czujnika ciśnień do pomiaru przepływu powietrza oraz ciśnienia terapeutycznego przy nadzorze terapii z urządzeń typu CPAP różnych producentów | Tak | nie dotyczy |  |
| 22 | Pełna funkcjonalność systemu bez konieczności zastosowania: - zewnętrznych modułów zasilających pasy RIP - zewnętrznego źródła zasilania (bateria lub akumulator) któregokolwiek z głównych podzespołów systemu (m.in. stacja główna, głowica pomiarowa) | Tak | nie dotyczy |  |
| 23 | Kompatybilny , zaawansowany system nadzoru i zdalnego sterowania z pozycji komputera systemowego zaoferowanego urządzenia do terapii pod kontrolą polisomnografii | Tak | nie dotyczy |  |
| 24 | Przy miareczkowaniu pod kontrolą PSG za pomocą urządzeń typu AutoCPAP i BiLevel różnych producentów , możliwa jednoczesna rejestracja przepływu powietrza i ciśnienia terapeutycznego. Zapis kanałów terapeutycznych zintegrowany z danymi diagnostycznymi. | Tak-5pkt, Nie-0pkt. |  |  |
| 25 | Kompletny cyfrowy tor wideo - 2 sztuki | Tak | nie dotyczy |  |
| 26 | Pełna synchronizacja cyfrowego zapisu wideo obrazu wideo z zapisem sygnałów zaoferowanego systemu polisomnograficznego | Tak | nie dotyczy |  |
| 27 | Kamera na podczerwień spełniająca następujące wymagania m.in.: - osobny numer IP - umożliwiająca zdalne sterowanie poprzez sieć (zmiana ZOOM, położenia, obrotu obrazu etc, - zapis wideo w formacie np.MPEG4 | Tak | nie dotyczy |  |
| 28 | Oprogramowanie polisomnograficzne | Tak | nie dotyczy |  |
| 29 | Oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanym systemem polisomnograficznym, umożliwiające analizę i gromadzenie danych. | Tak | nie dotyczy |  |
| 30 | Automatyczna i manualna analiza badania | Tak | nie dotyczy |  |
| 31 | Możliwość manualnej analizy w czasie trwania badania | Tak | nie dotyczy |  |
| 32 | Eksport danych do formatu EDF | Tak | nie dotyczy |  |
| 33 | Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie | Tak | nie dotyczy |  |
| 34 | Środowisko pracy : Windows 7 lub Windows 8 Professional | Tak | nie dotyczy |  |
| 35 | Hasło dostępu ograniczające dostęp osób trzech do bazy danych pacjentów | Tak | nie dotyczy |  |
| 36 | Zintegrowany interfejs HL7 | Tak | nie dotyczy |  |
| 37 | Możliwość porównywania analiz tego samego badania wykonywanych przez różnych użytkowników | Tak | nie dotyczy |  |
| 38 | Filtry EKG dla kanałów neurologicznych usuwające artefakty QRS | Tak | nie dotyczy |  |
| 39 | Rejestracja ciągłego pomiaru impedancji dla odprowadzeni kanałów elektrofizjologicznych wraz z danymi polisomnograficznymi na ekranie komputera w czasie trwania badania oraz po zgraniu badania | Tak | nie dotyczy |  |
| 40 | Kontrola impedancji niepowodująca zaprzestania rejestracji danych PSG | Tak-5pkt, Nie-0pkt. |  |  |
| 41 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania | Tak | nie dotyczy |  |
| 42 | Instalacja oprogramowania na min. 3 wskazanych komputerach | Tak | nie dotyczy |  |
| 43 | Wyposażenie do systemu polisomnograficznego w cenie zestawu | Tak-5pkt, Nie-0pkt. |  |  |
| 44 | Dwa zestawy - 2 pasy wielokrotnego użytku do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP) wraz z niezbędnymi akcesoriami . Możliwość regulacji długości. Możliwość prania | Tak | nie dotyczy |  |
| 45 | Pulsoksymetr elastyczny silikonowy w technologii Masimo – 2 sztuki | Tak | nie dotyczy |  |
| 46 | Czujnik rejestracji pozycji ciała – 1 sztuka | Tak | nie dotyczy |  |
| 47 | Termistor ustno-nosowy – 2 sztuki | Tak | nie dotyczy |  |
| 48 | Czujnik różnicowy ciśnienia umożliwiający zapis przepływu powietrza i ciśnień z urządzeń typu CPAP i BiPAP różnych producentów w zakresie do 40 cm H2O | Tak | nie dotyczy |  |
| 49 | Mikrofon – 1 sztuka | Tak | nie dotyczy |  |
| 50 | Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG,EOG,EMG - 2 kompletne zestawy | Tak | nie dotyczy |  |
| 51 | Zestaw elektrod do EKG – 2 zestawy | Tak | nie dotyczy |  |
| 52 | Kaniule nosowe jednorazowe – min. 60 sztuk | Tak | nie dotyczy |  |
| 53 | Kompatybilny, zaawansowany system nadzoru i zdalnego sterowania z pozycji komputera systemowego zaoferowanych urządzeń do terapii pod kontrolą polisomnografii – 1 sztuka | Tak | nie dotyczy |  |
| 54 | Urządzenie typu AutoCPAP kompatybilne z zaoferowanym systemem PSG do automatycznego miareczkowania ciśnień terapeutycznych , spełniające następujące wymagania: Min.7 trybów pracy , w tym: CPAP, AutoCPAP, AutoCPAP z funkcją komfortu (min. 3 poziomy nastaw) w czasie wydechu. Zestaw akcesoriów niezbędnych do zdalnego sterowania urządzeniem z pozycji komputera zbierającego dane i jednoczesnego podłączenia go do zaoferowanego systemu do badań polisomnograficznych. Przy podłączeniu do systemu polisomnograficznego dodatkowo zintegrowany z danymi PSG zapis ciśnień, wycieków powietrza , częstości oddechów i objętości oddechowych pacjenta AutoCPAP - 2 szt. | Tak | nie dotyczy |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
| 55 | Oferowane urządzenia i akcesoria kompletne, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem | Tak | nie dotyczy |  |
| 56 | Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych polisomnograficznych w języku polskim. | Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |
| 57 | Aparatura instalowana przez autoryzowany serwis | Tak | nie dotyczy |  |
| 58 | Komputer PC o minimalnych wymaganiach tj: (i3, 500 GB HDD, 4 GB RAM, Windows 10) – 1 szt. | Tak | nie dotyczy |  |
| 59 | Monitor LCD o minimum 21” – 2 szt. | Tak | nie dotyczy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 60 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak | nie dotyczy |  |
| 61 | Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym. | Tak/podać | nie dotyczy |  |
| 62 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak | nie dotyczy |  |
| 63 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak | nie dotyczy |  |
| 64 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak | nie dotyczy |  |
| 65 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak | nie dotyczy |  |
| 66 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak | nie dotyczy |  |
| 67 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak | nie dotyczy |  |
| 68 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak | nie dotyczy |  |
| 69 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak | nie dotyczy |  |
| 70 | Szkolenie personelu technicznego | Tak | nie dotyczy |  |
| 71 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak | nie dotyczy |  |
| 72 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w dołączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 2

RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ LUB OKRESOWEJ I CIĄGŁEJ - 4SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  | Podać/TAK | nie dotyczy |  |
|  |  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Respirator przeznaczony do okresowej i ciągłej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 2 | Zasilanie podstawowe 230V, 50Hz. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 3 | Zasilanie rezerwowe z baterii przez min. 5 godzin pracy respiratora. Zasilanie bateryjne zintegrowane z respiratorem. Wymagane automatyczne ładowanie przy podłączeniu do sieci elektrycznej oraz wymagany wskaźnik stanu naładowania baterii. |  | Tak |  |  |
| 4 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 5 | Respirator wyposażony w ekran umożliwiający jednoczesne monitorowanie m.in: ciśnień terapeutycznych, częstości oddechów, objętości oddechowej, przecieków powietrza, minutowej wentylacji, ciśnienia szczytowego, stosunku I:E, poziomu naładowania baterii. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 6 | Prezentacja jednoczasowa min. 2 krzywych oddechowych: - ciśnienie w funkcji czasu; - przepływ w funkcji czasu. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 7 | Możliwość zablokowania klawiszy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą nastaw respiratora przez pacjenta, lub personel medyczny. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 8 | Praca przy zastosowaniu obwodu przeciekowego jak i z obwodu z zastawką. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 9 | Waga respiratora wraz z zasilaniem bateryjnym poniżej 6 kilogramów. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 10 | Tryby wentylacji min.: CPAP, PC-SIMV, ST, PCV, T |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 11 | Tryb hybrydowy z objętością docelową (typu Vtarget) z automatycznym dostosowaniem wspomagania ciśnieniowego (PS) i zapewnieniem minimalnej częstości oddechów kontrolowanych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 12 | Tryby wentylacji z programowalną objętością: AC, VC, SIMV. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 13 | Dedykowany tryb MPV wentylacji przez ustnik ciśnieniowo i objętościowo zmienny |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 14 | Programowalne parametry wentylacji: - objętości oddechowe: 50 ml-2000ml; +/-10% - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 60 oddech./min; +/-10% - ciśnienie EPAP (PEEP) w zakresie 4 cmH20 - 25 cmH20; +/-10% - ciśnienie wdechowe w zakresie:4 cmH20 - 50 cmH20;+/-10% - szybkość narastania ciśnienia: min. 6 progów. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 15 | Funkcja westchnięcia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 16 | Detykowany tryb MPV wentylacji przez ustnik ciśnieniowo i objętościowo zmienny |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 17 | System automatycznych wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 18 | Nastawialny wyzwalacz wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 19 | Nastawialny wyzwalacz cyklu (wydechu) – czułość triggera min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 20 | System automatycznej kompensacji przecieków powietrza w układzie |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 21 | Respirator wyposażony w system alarmów: - braku zasilania; - wysokiej i niskiej częstości oddechów; - bezdechu; - wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowo-zmiennym); - niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowo-zmiennym); - niskiego poziomu naładowania baterii; - rozłączenia obwodu pacjenta; - niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 22 | Zapis minimum ostatnich 20 alarmów. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 23 | Możliwość eksportu danych terapeutycznych z respiratora do komputera PC. Oprogramowanie umożliwiające analizę następujących parametrów wentylacji: objętości oddechowe, przecieki powietrza, częstość oddechów oraz nastaw respiratora w zestawie. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 24 | Automatyczny dobór przez respirator minimalnej częstości oddechów kontrolowanych. |  | TAK – 5 pkt., NIE-0 pkt. |  |  |
| 25 | Funkcja nebulizacji |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
| 26 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością oddechową (V target) przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
| 27 | Zestaw akcesoriów do każdego respiratora |  |  |  |  |
| 28 | Maska ustno- nosowa szt. 6, min. wymagania: - silikonowa maska wielorazowego użytku (min.20 cykli) - dostępna w różnych rozmiarach (S,M,L) - zintegrowany port wydechowy - brak punktu wsparcia na czole i grzbiecie nosa |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 29 | Maska ustno- nosowa szt. 6, min. wymagania: - Obrotowe, przeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku - Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta. - Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta. - Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej ) - Maska z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach (S,M,L) - Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 30 | Maska silikonowa pełno twarzowa szt.1, min. wymagania: - wbudowany port przeciekowy - brak punktu wsparcia na grzbiecie nosa - korpus maski obejmuje zarówno usta, nos i oczy pacjenta - maska dostępna w rozmiarze S, L, XL |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 31 | Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku z możliwością mycia 1 szt. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 32 | Filtr antybakteryjny min. 10 szt. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 33 | Zestaw obwodów pacjenta min. 10 szt. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 34 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 35 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 36 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 37 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 38 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 39 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 40 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 42 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 43 | Szkolenie personelu technicznego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 44 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 45 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  | Tak | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w dołączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 3

RESPIRATOR DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  | Podać/TAK | nie dotyczy |  |
|  |  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Respirator przeznaczony do okresowej i ciągłej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 2 | Zasilanie podstawowe 230V, 50Hz. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 3 | Zasilanie rezerwowe z baterii przez min. 5 godzin pracy respiratora. Zasilanie bateryjne zintegrowane z respiratorem. Wymagane automatyczne ładowanie przy podłączeniu do sieci elektrycznej oraz wymagany wskaźnik stanu naładowania baterii. |  | Tak |  |  |
| 4 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 5 | Respirator wyposażony w ekran umożliwiający jednoczesne monitorowanie m.in: ciśnień terapeutycznych, częstości oddechów, objętości oddechowej, przecieków powietrza, minutowej wentylacji, ciśnienia szczytowego, stosunku I:E, poziomu naładowania baterii. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 6 | Prezentacja jednoczasowa min. 2 krzywych oddechowych: - ciśnienie w funkcji czasu; - przepływ w funkcji czasu. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 7 | Możliwość zablokowania klawiszy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą nastaw respiratora przez pacjenta, lub personel medyczny. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 8 | Praca przy zastosowaniu obwodu przeciekowego jak i z obwodu z zastawką. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 9 | Waga respiratora wraz z zasilaniem bateryjnym poniżej 6 kilogramów. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 10 | Tryby wentylacji min.: CPAP, PC-SIMV, ST, PCV, T |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 11 | Tryb hybrydowy z objętością docelową (typu Vtarget) z automatycznym dostosowaniem wspomagania ciśnieniowego (PS) i zapewnieniem minimalnej częstości oddechów kontrolowanych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 12 | Tryby wentylacji z programowalną objętością: AC, VC, SIMV. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 13 | Dedykowany tryb MPV wentylacji przez ustnik ciśnieniowo i objętościowo zmienny |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 14 | Programowalne parametry wentylacji: - objętości oddechowe: 50 ml-2000ml; +/-10% - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 60 oddech./min; +/-10% - ciśnienie EPAP (PEEP) w zakresie 4 cmH20 - 25 cmH20; +/-10% - ciśnienie wdechowe w zakresie:4 cmH20 - 50 cmH20;+/-10% - szybkość narastania ciśnienia: min. 6 progów. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 15 | Funkcja westchnięcia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 16 | Detykowany tryb MPV wentylacji przez ustnik ciśnieniowo i objętościowo zmienny |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 17 | System automatycznych wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 18 | Nastawialny wyzwalacz wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 19 | Nastawialny wyzwalacz cyklu (wydechu) – czułość triggera min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 20 | System automatycznej kompensacji przecieków powietrza w układzie |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 21 | Respirator wyposażony w system alarmów: - braku zasilania; - wysokiej i niskiej częstości oddechów; - bezdechu; - wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowo-zmiennym); - niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowo-zmiennym); - niskiego poziomu naładowania baterii; - rozłączenia obwodu pacjenta; - niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 22 | Zapis minimum ostatnich 20 alarmów. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 23 | Możliwość eksportu danych terapeutycznych z respiratora do komputera PC. Oprogramowanie umożliwiające analizę następujących parametrów wentylacji: objętości oddechowe, przecieki powietrza, częstość oddechów oraz nastaw respiratora w zestawie. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 24 | Automatyczny dobór przez respirator minimalnej częstości oddechów kontrolowanych. |  | TAK – 5 pkt., NIE-0 pkt. |  |  |
| 25 | Funkcja nebulizacji |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
| 26 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością oddechową (V target) przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
| 27 | Zestaw akcesoriów do każdego respiratora |  |  |  |  |
| 28 | Maska ustno- nosowa szt. 6, min. wymagania: - silikonowa maska wielorazowego użytku (min.20 cykli) - dostępna w różnych rozmiarach (S,M,L) - zintegrowany port wydechowy - brak punktu wsparcia na czole i grzbiecie nosa |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 29 | Maska ustno- nosowa szt. 6, min. wymagania: - Obrotowe, przeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku - Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta. - Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta. - Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej ) - Maska z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach (S,M,L) - Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 30 | Maska silikonowa pełno twarzowa szt.1, min. wymagania: - wbudowany port przeciekowy - brak punktu wsparcia na grzbiecie nosa - korpus maski obejmuje zarówno usta, nos i oczy pacjenta - maska dostępna w rozmiarze S, L, XL |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 31 | Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku z możliwością mycia 1 szt. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 32 | Filtr antybakteryjny min. 10 szt. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 33 | Zestaw obwodów pacjenta min. 10 szt. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 34 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 35 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 36 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 37 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 38 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 39 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 40 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 42 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 43 | Szkolenie personelu technicznego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 44 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 45 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  | Tak | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w dołączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 4

KAPNOGRAF DO MONITOROWANIA PRZEZSKÓRNEGO PCO2 - 1SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | System wyposażony w elektrodę umożliwiającą jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. | Tak/podać |  |
| 2 | EKRAN: kolorowy o przekątnej min. 9”, dotykowy, w technologii TFT, min. 800 x 480 pikseli, proporcja min. 16:9 | Tak |  |
| 3 | Awaryjne zasilanie aparatu z wbudowanego akumulatora przez co najmniej dwie godziny | Tak |  |
| 4 | Oprogramowanie, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 5 | Zapis danych: min. 400 godzin monitorowania | Tak |  |
| 6 | Wyjście szeregowe: EIA232, (RS232) | Tak |  |
| 7 | Minimum dwa porty USB 2.0. | Tak |  |
| 8 | Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz | Tak |  |
| 9 | System gotowy do pracy wraz z tzw. pakietem startowym materiałów zużywalnych | Tak |  |
| 10 | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do obróbki statystycznej danych z kapnografu w języku polskim (licencja na min. 2 stanowiska) | Tak |  |
| 12 | Zakres wyświetlania: - tcpCO2: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa - SpO2: 0-100 % | Tak |  |
| 13 | Zakres pomiarowy: - tcpCO2:5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa - SpO2: 0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi) - Częstość tętna: 25-240 skurczów na minutę (bpm) | Tak |  |
| 14 | Ustawienie temperatury w °C: 37,0-44,0 °C, skokowo co 0,5 °C | Tak |  |
| 15 | Wbudowany barometr: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa | Tak |  |
| 16 | Ustawienia czasu pomiaru: 0,5h-12h, skokowo co 0,5 godziny | Tak |  |
| 17 | Podręcznik użytkownika w oprogramowaniu urządzenia | Tak |  |
| 18 | Waga max. 2,5 kg (bez akumulatora) | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 19 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 20 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 21 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 22 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 23 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 24 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 25 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 27 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 28 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 29 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 30 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 5

1) URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZYŁÓŻKOWE MONITOROWANIE: EKG TRZYODPROWADZENIOWE, LICZBY ODDECHÓW, CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ, WYSYCENIA OKSYHEMOGLOBINY TLENEM (SATURACJI) METODĄ PRZEZSKÓRNĄ (PULSOKSYMETRIA) -  4 szt

2) Stacja centralnego nadzoru -  1szt

WYMAGANIA TECHNICZNE -  URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZYŁÓŻKOWE MONITOROWANIE: EKG TRZYODPROWADZENIOWE, LICZBY ODDECHÓW, CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ, WYSYCENIA OKSYHEMOGLOBINY TLENEM (SATURACJI) METODĄ PRZEZSKÓRNĄ (PULSOKSYMETRIA) -  4 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ............................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany /pożądany | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiar NIBP: średni | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. Możliwość komunikacji z alarmami z kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
|  | Port USB ; możliwość przenoszenia konfiguracji pomiędzy monitorem a monitorami zainstalowanymi w szpitalu serii uMec | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na ścianie z koszem na akcesoria | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

WYMAGANIA TECHNICZNE - STACJA CENTRALNEGO NADZORU - 1SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Stacja centralnego programowo przystosowana do podłączenia co najmniej 32 monitorów pacjenta (bez konieczności zmiany lub upgrade’u oprogramowania) | Tak/podać |  |
| 2 | Dwa kolorowe, ekrany każdy o przekątnej co najmniej 23” | Tak |  |
| 3 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Tak |  |
| 4 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |  |
| 5 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta | Tak |  |
| 6 | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
| 8 | Zapamiętywanie i przegląd co najmniej 20000 historii wypisanych pacjentów | Tak |  |
| 9 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Tak |  |
| 10 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego centrali (UPS) min. 20 min. | Tak |  |
| 11 | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnym systemem informatycznym klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | Tak |  |
| 12 | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 7 monitorów pacjenta w tym monitorów będących w posiadaniu Oddziału | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 13 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 14 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 15 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 16 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 18 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 19 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 21 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 22 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 23 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 24 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 6

ŁÓŻKO WIELOFUNKCYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE - 4SZT

Producent  ..........................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...............................................................................................

Kraj pochodzenia .................................................................................................

Rok produkcji.......................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  | Podać/TAK | nie dotyczy |  |
|  |  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża. Leże posiada dodatkowe otwory na dodatkowe wyposażenie we wszystkich narożnikach |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 2 | Szerokość łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi poniżej 100cm |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 3 | Funkcja przedłużania leża min. 150 mm |  | Do 149 mm – 0 pkt, 150mm i więcej – 10 pkt |  |  |
| 4 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 5 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 6 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 7 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia regulacyjna umieszczona w górnej części oparcia pleców |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 8 | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców |  | Tak – 10 pkt Nie- dźwignia umiejscowiona poniżej ramy leża - 0pkt |  |  |
| 9 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 10 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/-20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 11 | Regulacja elektryczna pleców min 650 oraz regulacja elektryczna uda min 340 |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 12 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 150 |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 13 | Regulacja funkcji elektrycznych ze pomocą pilota przewodowego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 14 | Pilot posiada graficzną informację o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR |  | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |  |
| 15 | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej za pomocą siłowników elektrycznych |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 16 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 17 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi.. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 18 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Funkcja realizowana automatycznie podczas regulacji segmentów |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 19 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 20 | Autoregresja segmentu uda min. 5cm |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 21 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 22 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 23 | Koła metalowe o średnicy min. 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  | Tak, | nie dotyczy |  |
| 24 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 25 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 26 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej wysokości min. 140 mm. Materac dwustronny - Szafka przyłóżkowa opisana poniżej: |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 27 | Łóżko i materac jednego producenta |  | Tak | nie dotyczy |  |
|  |  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |  |
| 28 | Producent |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 29 | Kraj pochodzenia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 30 | Rok produkcji – fabrycznie nowe |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 31 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 32 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 33 | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 34 | Blat szafki wykonany z tworzywa |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 35 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 36 | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi -antybakteryjność potwierdzona certyfikatem CU+ |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 37 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą |  | Tak | nie dotyczy |  |
|  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 39 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 40 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 41 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 42 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 43 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 44 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 45 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 46 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 47 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 48 | Szkolenie personelu technicznego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 49 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 50 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  | Tak | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w dołączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 7

DEFIBRYLATORY – 2 SZT.

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji....................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Defibrylator dwufazowy | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji: 2018 | TAK |  |
| 3. | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 4. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 5. | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |
| 6. | Energia dostępna na min. 19 poziomach | TAK |  |
| 7. | Czas ładowania do pełnej energii mniej niż. 9 sek. | TAK |  |
| 8.. | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci | TAK |  |
| 9. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | TAK |  |
| 10. | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6 cali, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorszej niż 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 13. | Masa samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7 kg | TAK |  |
| 14. | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm, Wyposażenie do rejestratora: 2 rolki papieru termicznego | TAK |  |
| 15. | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg min. 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w min. zakresie pomiarowym od 15 do 300 uderzeń/min Wyposażenie: kabel ekg min. 3 żyłowy | TAK |  |
| 16. | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s | TAK |  |
| 17. | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG i Resp. Możliwość dowolnego ustawiania wszystkich granic alarmowych przez użytkownika. | TAK |  |
| 18. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg, i fali oddechu z ostatnich min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 19. | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |
| 20. | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia godziny autotestu. | TAK |  |
| 21. | Funkcja stymulacji przezskórnej | TAK |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciśnienia, saturację | TAK |  |
| PODAĆ INNE FUNKCJE I AKCESORIA OFEROWANE W CENIE |  |  |  |
| 23. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 24. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 26. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 27. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 30. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 31. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 8

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA - 4SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………..

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w salach operacyjnych, transporcie. | TAK |  |
| 2 | Zbiornik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 3. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | TAK |  |
| 4. | Minimum 1-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | TAK |  |
| 5. | Uchwyt zbiornika | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na przewód ssący | TAK |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | TAK |  |
| 8. | Stojak jezdny minimum 3 kołowy | TAK |  |
| 9. | Kabel zasilający o długości min. 2m | TAK |  |
| 10. | Ładowanie akumulatora ok. 4h lub krócej od 0% do 100% | TAK |  |
| CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA |  |  |  |
| 12. | Wydajność od 15l/min do 20l/min +/-10% | TAK |  |
| 13. | Max. Podciśnienie do 80kPA | TAK |  |
| 14. | Poziom hałasu poniżej 60dB | TAK |  |
| 15. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 310 x 240 x 190 mm +/-10% | TAK |  |
| 16. | Waga nie większa niż 5kg | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 17. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 18. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 21. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 22. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 23. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 9

SPRZĘT DO SZYBKICH ORAZ REGULOWANYCH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW, W TYM CO NAJMNIEJ 1 POMPA STRZYKAWKOWA - 4SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………..

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| Pompa strzykawkowa-4szt |  |  |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. | Tak |  |
| 2. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  |
| 3. | Waga pompy ok. 2,30 kg +/-10% | Tak |  |
| 4. | Wymiary pompy 215 x 96 x 169 (mm), wymiary pompy z uchwytem mocującym 290 x 98 x 220 (mm) +/-10% | Tak |  |
| 5. | Stopień ochrony IP34 | Tak |  |
| 6. | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem min. 80 stopni | Tak |  |
| 7. | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | Tak |  |
| 8. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
| 9. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak |  |
| 10. | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |
| 11. | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
| 12 | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie | Tak |  |
| 14. | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | Tak |  |
| 15. | Strzykawka nie może być usunięta z pompy poprzez pociągnięcie za linię infuzyjną podłączoną do strzykawki | Tak |  |
| 16. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | Tak |  |
| 17. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  |
| 18. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | Tak |  |
| 19. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
| 20. | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h +/-5% | Tak |  |
| 21. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 22. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
| 23. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 24. | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  |
| 25. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
| 26. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml +/-10% | Tak |  |
| 27. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  |
| 28. | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | Tak |  |
| 29. | Bolus na żądanie | Tak |  |
| 30. | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
| 31. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  |
| 32. | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
| 33. | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak |  |
| 34. | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | Tak |  |
| 35. | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  |
| 36. | Biblioteka zawiera do 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | Tak |  |
| 37. | Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji | Tak |  |
| 38. | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu | Tak |  |
| 39. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara +/-10% | Tak |  |
| 40. | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
| 41. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | Tak |  |
| 42. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 8 godz. przy przepływie 5 ml/h | Tak |  |
| 43. | Czas ponownego ładowania ok.4 godz. | Tak |  |
| 44. | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | Tak |  |
| 45. | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 46. | Wymiana akumulatora bez konieczności wykonywania przeglądu technicznego | Tak |  |
| 47. | Pobór mocy max. 10 W | Tak |  |
| 48. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  |
| 49. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  |
| 50. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  |
| Sprzęt do szybkich regulowanych przetoczeń-4szt |  |  |  |
| 51. | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów. |  |  |
| 52. | Zestaw wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia | Tak |  |
| 53. | Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg +/- 10%, kolorowe oznaczenia strefy roboczej | Tak |  |
| 54. | Możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml | Tak |  |
| 55. | Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu | Tak |  |
| 56. | Zestaw wyposażony w element do podwieszenia | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 57. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 58. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 59. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 60. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 61. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 62. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 63. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 64. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 65. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 66. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 67. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 68. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 10

NEBULIZATOR Z ZESTAWEM AKCESORIÓW (MASKA, USTNIK, RURKA T DO UKŁADU RESPIRATORA) – 4 SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji……………………………………………………………………………………………….

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Sprzęt nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
| 2. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 3. | Tryb pracy: praca ciągła | TAK |  |
| 4. | Kompresor tłokowy | TAK |  |
| 5. | Waga max.2.2 kg | TAK |  |
| 6. | Ciśnienie pracy kompresora min: 2,9 bar (+/- 0,3 bar) | TAK |  |
| 7. | Poziom hałasu max : 60 dB (+/- 3 dB) | TAK |  |
| 8. | Wygodny uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 9. | Nebulizator | TAK |  |
| 10. | Zintegrowany z kompresorem pojemnik na akcesoria | TAK |  |
| 11. | Na wyposażeniu: zapasowy filtr powietrza, nebulizator (pojemnik na lek), przewód powietrzny, maseczka. – 10 szt. | TAK |  |
| 12. | Wymiary:350mm na 115mm na 110mm +/-10% |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 14. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 15. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 17. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 18. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 21. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 22. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 11

ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI (WOREK SAMOROZPRĘŻALNY) – 2 SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| Zestaw do intubacji-2szt |  |  |  |
| 1. | Zestaw bezprzewodowy videolaryngoskop+łyżki, | Tak |  |
| 2 | Duża powierzchnia przekroju wiązki – min. 15 mm2, | Tak |  |
| 3. | Zimne światło diody LED, | Tak |  |
| 4. | Tor światłowodu zintegrowany na stałe z łyżką, | Tak |  |
| 5. | Zasilanie z diody LED o wysokim indeksie jasności, | Tak |  |
| 6. | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temp. 134 stopni Celsjusza i w roztworach sterylizacyjnych nie zawierających środków wybielających, utleniających, chloru, betadyny i nadtlenku wodoru. | Tak |  |
| 7. | Laryngoskop z trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM, | Tak |  |
| 8. | Wyposażony w min. 3 różne łyżki o różnych rozmiarach, | Tak |  |
| 9. | Wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z kształtką stalowej łyżki. | Tak |  |
| 10. | Laryngoskop dla dzieci i dorosłych, | Tak |  |
| Zestaw do wentylacji-2szt |  |  |  |
| 11. | Wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg (wiek: powyżej 10 lat), | Tak |  |
| 12. | Wielorazowego użytku. W komplecie z rezerwuarem tlenu (nadający się do sterylizacji) i maską (z pompowanym, silikonowym mankietem), | Tak |  |
| 13. | Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach (gdy jest mokry, gdy jest używany przez osobę o małych dłoniach), | Tak |  |
| 14. | Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, | Tak |  |
| 15. | Objętość: 1475 ml +/- 10% | Tak |  |
| 16. | Dostarczana objętość oddechowa: 1100 ml +/- 10% | Tak |  |
| 17. | Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml +/- 10% | Tak |  |
| 18. | Złącze pacjenta (do podłączenia maski): 22mm +/- 10% | Tak |  |
| 19. | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temp. 134 stopni Celsjusza, wraz z rezerwuarem tlenu | Tak |  |
| 20. | Wymiary (długość× średnica) 290mm×130mm +/-10% | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 21. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 22. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 23. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 24. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 26. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 27. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 28. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

DAZ.26.058.2018

UMOWA NR DAZ.26.058……..2018  (wzór)

zawarta w dniu …………………….. 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

- UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: ..............................................

a   ………………………………………………………………………………………………

REGON: ……………………………………, NIP: ………………………………………..

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje:

……………………………………………

w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, obejmującego:

Część Nr 1: APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCJA CIAŁA, SPO2, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY – 2 SZT

CZĘŚĆ NR 2: RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ LUB OKRESOWEJ I CIĄGŁEJ – 4 SZT

CZĘŚĆ NR 3: RESPIRATOR DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ -1 SZT

CZĘŚĆ NR 4: KAPNOGRAF DO MONITOROWANIA PRZEZSKÓRNEGO PCO2 - 1 SZT

CZĘŚĆ NR 5:

1) URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZYŁÓŻKOWE MONITOROWANIE: EKG TRZYODPROWADZENIOWE, LICZBY ODDECHÓW, CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ, WYSYCENIA OKSYHEMOGLOBINY TLENEM (SATURACJI) METODĄ PRZEZSKÓRNĄ (PULSOKSYMETRIA) - 4 SZT

2) STACJA CENTRALNEGO NADZORU - 1 SZT

CZĘŚĆ NR 6: ŁÓŻKO WIELOFUNKCYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE - 4 SZT

CZĘŚĆ NR 7: DEFIBRYLATOR – 2 SZT

CZĘŚĆ NR 8: ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA - 4 SZT

CZĘŚĆ NR 9: SPRZĘT DO SZYBKICH ORAZ REGULOWANYCH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW, W TYM CO NAJMNIEJ 1 POMPA STRZYKAWKOWA - 4 SZT

CZĘŚĆ NR 10: NEBULIZATOR Z ZESTAWEM AKCESORIÓW (MASKA, USTNIK, RURKA T DO UKŁADU RESPIRATORA) - 4 SZT

CZĘŚĆ NR 11: ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI (WOREK SAMOROZPRĘŻALNY) - 2 SZT

zwanego dalej „sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników zamawiającego.

2. 	Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w tabeli zawierającej parametry techniczne, o których mowa w Załączniku Nr 6 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

3. 	Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), o których mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zakup finansowany ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018”.

§2

1.	Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, o których mowa w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

3. 	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).

4. 	Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: …........ brutto zł (słownie: …… ………….………).

§3

1.	Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie do dnia 14.09.2018 r.

2.	Szkolenie pracowników medycznych Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,  odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w  § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3.	Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§4

1.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu                   z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.

3.	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.

4.	Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy                z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.

5.	Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, wykazy dostawców części zamiennych, zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury (po odbytym szkoleniu, o którym mowa w §3 niniejszej umowy), założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń), oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”  -  zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

2. W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających                   z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.

3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:  ....... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem    serwisowym   podpisanym    przez   Kierownika   Działu   Aparatury    Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się do  wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego samego elementu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy  nowy  sprzęt  w  terminie  do 20  dni  od  dnia stwierdzenia  ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Wykonawca  ustala,  że  w  okresie  gwarancji  w  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: p. ………………………….. , tel. ……………………………………….. .

§7

1. Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa)  oraz usunięcia usterki, w okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy (dotyczy Części 1-10).

2. Wykonawca podstawi aparaturę zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej ponad termin określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy (dotyczy Części Nr 1-10):

3. 	Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym.

4.	Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.

3.  Reklamacja będzie składana Wykonawcy w osobie p. …………………..……………………….., telefonicznie, faksem pod numer ………….………………………………… lub emailem …………………………………………………………………., przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt                       w ciągu 20 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

§10

1. 	Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu               w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                 z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu na etapie postępowania sądowego.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.

7. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku  i wysokościach określonych umową:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy                       w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 4 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 3 ust. 2 lub ust. 3 umowy.

3)	w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 i 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia – dotyczy Części 1-10,

4)	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 4 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.

  - Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.

  - W  przypadku,   gdy   strata   rzeczywista   spowodowana   niewykonaniem  obowiązków   wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 lub jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w  § 11 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

2. 	Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:

- zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

- obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

- terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie, przez Organ przyznający dotację.

3. 	Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,  w  terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości  o  tej okoliczności.  Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2.	Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania umowy w  trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1. Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z      zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3 § 12 niniejszej umowy.

2.	Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3.	Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 15

1. Klauzula informacyjna dla Wykonawców stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie ustalają, iż kwestia powierzenia danych osobowych których administratorem jest Zamawiający, a do których Wykonawca będzie miał dostęp w toku wykonywania Umowy zostaje uregulowana w Umowie powierzenia danych osobowych stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy i będącej jej integralna częścią.

3. Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy.

4. Oświadczenie o mechanizmie podzielonej płatności stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29      stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.

3.  Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4 do umowy

Nr DAZ.26.058.......2018

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów/Wykonawców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia  i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

        - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. 34/367-30-00  e-mail: kancelariawszs@data.pl

2.	Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

2) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,

4) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu  lub rozszerzeniu zakresu umowy,

5) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią  się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

6) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1) pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

2) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

3) podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.  WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego  np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics .

8.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

9.  Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 5 do umowy

Nr DAZ.26.058......2018

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ……………….. w Częstochowie, między:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000003907, NIP:573-22-99-604, REGON: 001281053 zwanym dalej („Administrator”)

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. zwanym dalej („Przetwarzający”),

dalej łącznie jako: „Strony”).

Mając na uwadze, że:

- Strony zawarły umowę na ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym umową;

- Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;

- Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę następującej treści:

- Opis przetwarzania

  - Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „danymi”).

  - Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

  - Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej, w szczególności:

1.3.1.	charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego – Świadczenie gwarancji, szkolenia personelu.

1.3.2.	celem przetwarzania jest – Utrzymanie sprawności sprzętu, szkolenia personelu zamawiającego.

  - Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:

Dane zwykłe:

- Dane identyfikacyjne pacjenta

- Dane identyfikacyjne personelu

Dane szczególnych kategorii i dane karne:

- Dane dotyczące zdrowia pacjentów

Dane dzieci:

- Dane identyfikacyjne pacjenta

Dane nieustrukturyzowane

  - kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

  - Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- pracownicy Administratora w celu przeprowadzenia szkolenia

- dane pacjenta

- Podpowierzenie

  - Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („Podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.

  - Zaakceptowani Podprzetwarzający. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.

  - Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym spoza listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. w razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć Podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

  - Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, 
z wyjątkiem tych, które nie maja zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

  - Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane poprzez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

  - Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art.28 ust. 4 RODO]. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podpowierzającemu całości wykonania umowy.

- Obowiązki Przetwarzającego

3.1. Udokumentowane polecenia [art.28 ust.3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [ art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy- EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

3.3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu umowy, udokumentowane zobowiązanie do zachowania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

3.5. Bezpieczeństwo [art.28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych 
i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowienia Umowy.

3.6. Podpowierzenie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podpowierzającego).

3.7. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art.28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu 
do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi praw jednostki odrębnym dokumentem.

3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art.32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak.2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji. Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

3.10. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

3.11. Minimalizacja [art.30 ust.2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

3.12. RCPD [art.30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym do rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (wymóg art.30 RODO). Przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

3.13. Profilowanie [art.13 i 14 RODO]. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

4. Obowiązki Administratora

4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

5. Bezpieczeństwo danych

5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art.32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

5.2. Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

- Dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu,

- posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

- posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- regularnie testuje, mierzy i oceniania skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

6. Powiadomienie o naruszeniach danych osobowych

6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.

6.2. Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

7. Nadzór

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępniania na żądanie prowadzonego rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

7.2. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

7.3. Przetwarzający:

- Udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

- Umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie audytów lub inspekcji oraz współpracuje podczas ich realizacji (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych wewnętrznych uwarunkowań w zakresie tajemnicy dokumentacji).

8. Oświadczenie stron

8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28. Ust. 1 RODO] Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej umowy.

8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność

9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

10. Okres obowiązywania umowy powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy.

11. Usunięcie danych

11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit. g RODO]. Z chwilą rozwiązania umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:

- usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jakim usunięto dane, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalej przechowywanie danych.

- usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalej przechowywanie danych.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej umowy lub wykonania jej postanowień.

12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

Przetwarzający (Wykonawca)                                                                                         Administrator (Zamawiający)

Załącznik Nr 6 do umowy

Nr DAZ.26.058......2018

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

1. W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

3.1 Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

3.2 Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

3.3 Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

3.4 Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

3.5 Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

3.6 Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

3.7 Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

3.8 Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

3.9 Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

3.10 Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

3.11 W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

3.12 Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

3.13 Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

4. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

5. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

6. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

7. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 do umowy

Nr: DAZ.26.058.....2018

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), stosownie do przepisów regulujących zasady MPP wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 62 ze. zm.), informujemy, że Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wprowadza / nie wprowadza* mechanizm podzielonej płatności.

…………………………………………………………

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić