Załącznik Nr 2A do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.089.2019

Załącznik Nr 2 do Umowy DEZ.26.089.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf dla:

- Oddział Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej przy ul. Bialskiej 104/118 – 1 szt.

- Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersiprzy ul. Bialskiej 104/118 – 2 szt

- Oddział Neurologii – 1 szt

- Oddział Chirurgii Naczyniowej przy ul. Bialskiej 104/118 – 1 szt.

- Oddział Chirurgii Ogólnej przy ul. Bialskiej 104/118 – 1 szt.

- Oddział Nefrologii z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych przy ul. Bialskiej 104/118 – 1 szt.

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model / typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji / Rok rekondycjonowania | Podać |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| ULTRASONOGRAF – 7 szt. |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach. | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu ≤ 100 kg. | TAK |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej minimum 17” | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora w trzech osiach (XYZ) | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V / 16A | TAK |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥16000 | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic od 2 do 15 MHz. | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 750 | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 6 | TAK |  |
|  | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
|  | Dynamika systemu ≥ 195 dB | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 110 dB | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazów ruchomych – min. 8x | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazów zatrzymanych – min. 8x | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych, równoważnych przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych – min. 3 gniazda. | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥ 1000 | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 240 GB | TAK |  |
|  | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R lub DVD | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na płytach CD-R lub DVD | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów. | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania B (2D) | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
|  | Podział ekranu na cztery obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość ugięcia obrazu B (obrazowanie rombowe) | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie – min. 7,5 m/s | TAK |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta – min. 0 - 89° | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki – od 1 do 15 mm. | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu – min. 3 m/s | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania Power Doppler | TAK |  |
|  | Power Doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania z algorytmem redukcji szumu | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Elastografia z głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Badania z użyciem środków kontrastowych | TAK |  |
|  | Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływu w naczyniach w trybie B-mode | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa typu: - Convex o zakresie obrazowania B (2D) obejmującym przedział 1,5 – 5,0 MHz. Głębokość obrazowania – min. 28 cm. Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 częstotliwościach. Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – minimum 2 częstotliwości - Microconvex. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 5,0 – 12,0 +/- 1MHz - Szerokość pola obrazowania – maksymalnie 40 mm - Obrazowanie rombowe; możliwość ugięcia obrazu 2D - Obrazowanie trapezowe - Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach - Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 3,5 – 10 MHz - Szerokość pola obrazowania – max. 45 mm - Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach - Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 częstotliwości - Ilośc kryształów – min. 192. | TAK |  |
|  | Matrycowa głowica liniowa (2 szt.) wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 6,5 – 15,0 MHz - Szerokość pola obrazowania – max. 53mm - Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach - Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – minimum 2 częstotliwości | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów naczynia, kątów. | TAK |  |
|  | Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | Obliczanie objętości pęcherza moczowego | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym 1,5 – 5 MHz +/- 0,5 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę endorektalną, elektroniczna dwupłaszczyznowa typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 7 – 10 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję obrazowania 3D i 4D z głowic brzusznej i waginalnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję wykonywania badań kardiologicznych z użyciem elektronicznej głowicy sektorowej, dopplera ciągłego, Stress Echo. Pakiet pomiarowy kardiologiczny. Raport kardiologiczny. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie. | TAK |  |
|  | Aparat wyprodukowany najdalej w 2014 roku, rekondycjonowany w roku 2019. | TAK |  |
|  | Gwarancja na okres min 5 lat. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zaktualizowane do najnowszej wersji dostępnej w chwili podpisania umowy (2019 rok). | TAK |  |
|  | Czas przyjazdu serwisanta nie później niż 48 godzin od zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej (o podobnych parametrach) na czas naprawy w 48 godziny od zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy