ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.098.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…..................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …....................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........….........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ZAKUP

MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

W RAMACH „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU

SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020

W RAMACH ZADANIA: WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE W MOBILNE APARATY RTG

Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH

ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII W ROKU 2017”

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Cena brutto /ZŁ/ | Słownie |
| --- | --- |

2) okres gwarancji (w pełnych miesiącach):   …… - miesięcy.

4. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 07.12.2017 r.

5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. Oświadczam/-y*, iż wybór niniejszej oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów

i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów

i usług

- nazwa przedmiotu zamówienia ...................................................................................................... .

- wartość przedmiotu zamówienia .................................................................................................... .

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………..……..…..……. .

9. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*

- nie*

(Mikroprzedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 10 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro; Małe  przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro;

Średnie przedsiębiorstwo - nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza  50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1) FORMULARZ OFERTOWY ………..…………………………………………………. str. 1

2) FORMULARZ ASORT.-CENOWY .…………………………….………………….… str. 2

3) UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ............................................. str. 3

4) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania …. str. 4

5) OŚWIADCZENIE dot. przedmiotu zamówienia ….……………..……………. str. 5

6)  ……………...................................................................................... str. ...

12. Oświadczamy/-y*, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK),  iż wszystkie składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty i oświadczenia są aktualne oraz opisują rzeczywisty stan faktyczny i prawny.

............................................                                         ............................................................

miejsce i data                                                                                 pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca   lub  wpisać  nie  dotyczy

- .....................................

- pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.098.2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mobilny aparat RTG z ramieniem C. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Koszty dostawy, zainstalowania sprzętu, przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi sprzętu. | - | - | - |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

.....................................                                                                                                           ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                           podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.098.2017

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

ZAKUP

MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

W RAMACH „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU

SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020

W RAMACH ZADANIA: WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE W MOBILNE APARATY RTG

Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH

ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII W ROKU 2017”

- DAZ.26.098.2017

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- (UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.098.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

ZAKUP

MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

W RAMACH „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU

SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020

W RAMACH ZADANIA: WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE W MOBILNE APARATY RTG

Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH

ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII W ROKU 2017”

- DAZ.26.098.2017

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-y, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

______________________________________________________________________

II. Oświadczam/-y, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

DAZ.26.098.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ZAKUP

MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

W RAMACH „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU

SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020

W RAMACH ZADANIA: WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE W MOBILNE APARATY RTG

Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH

ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII W ROKU 2017”

- DAZ.26.098.2017

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y*, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia  – Załącznik Nr 6 do SIWZ (Tabela parametrów technicznych),

2) jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2017, poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie tj.

a) Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2017r., poz. 211);

b) Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

2) Kserokopie wymaganych stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017, poz. 211), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione, zostaną przedłożone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie) od chwili otwarcia ofert i w okresie trwania zawartej umowy.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.098.2017

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MOBILNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………...

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RAMIĘ C |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramieniaC) | ≥ 68 cm |  |  | ≥ 72 cm – 5 pkt <72 cm – 0 pkt |
|  | Odległość SID | ≥ 107 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | ≥ 83 cm |  |  | ≥ 85 cm – 5 pkt <85 cm – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż | ≥ 20 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 43 cm |  |  | ≥ 45 cm – 5 pkt <45 cm – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 140° |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) | ≥ ±220° |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) | ≥ ±10° |  |  | ≥ +/-12° – 5 pkt <+/-12° – 0 pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C | ≥ 9°/s |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienia się ramienia C w tych pozycjach | Podać, opisać |  |  | Tak, min. 2 pozycje z zapamiętaniem ustawiania kolimacji – 10 pkt Tak, min. 2 pozycje – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwość sterowania silnikowymi ruchami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Mocowany do szyny przy stole dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwością sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm |  |  | Bez punktacji |
| - GENERATOR |  |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 25 kW |  |  | Brak punktacji |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości | Co najmniej w zakresie 4 p/s - 25 p/s |  |  | ≥ 30 p/s – 5 pkt; <30 p/s – 0 pkt |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 120 kV/120 kV |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 210 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≤ 5 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 250 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet programów naczyniowych zawierający przynajmniej: - Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem (tzw. MSA lub MaxOp), - Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap), | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
| - LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 |  |  | ≤ 0,2 – 10 pkt; >0,2 – 0 pkt |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 0,6 |  |  | ≤ 0,5 – 10 pkt; >0,5 – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 350 kHU |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 70 kHU/min |  |  | ≥ 90 kHU/min – 10 pkt; <90 kHU/min – 0 pkt, |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) | ≥ 5300 kHU |  |  | ≥ 10 000 kHU – 10 pkt; <10 000 kHU – 0 pkt |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  | Bez punktacji |
| - DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość detektora | ≥ 20 cm x 20 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem CsI | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne pole detektora 20 cm x 20 cm +/- 0,5 cm | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) | ≥ 2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) | ≥ 1024x1024 pikseli |  |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika obrazu z detektora | ≥ 16 bitów |  |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 75% |  |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kratka wyciągana bez użycia narzędzi | Tak |  |  | Bez punktacji |
| - SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pamiętanych obrazów | ≥ 100 000 |  |  | W pełnej matrycy – 5 pkt W matrycy ≤ 1024 x 1024 – 0 pkt |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości i kątów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie, opisać |  |  | Tak – 10 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia tętnic na postawie obrazów np. subtrakcyjnych), które są następnie wyświetlane na obrazie „live”w celu lepszej orientacji | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcjonalność wyznaczenia stopnia stenozy min. w procentach | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| - WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |  |
|  | Liczba monitorów | ≥ 2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu min. 19" | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 600 cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Luminacja monitorów kalibrowana zgodnie z krzywą DICOM | ≥ 400 cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
| - ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezprzewodowe wysyłanie obrazów do sieci szpitalnej | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | UPS zabezpieczający m.in. dane obrazowe podczas awarii zasilania | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs do strzykawki automatycznej | Tak |  |  | Bez punktacji |
| - INNE |  |  |  |  |  |
|  | Aparatura nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego zakresie obsługi i eksploatacji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |  | Bez punktacji |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w opisie przedmiotu zamówienia np. katalogach / folderach / prospektach informacjach producenta, z zakreśleniem

danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                                                                                                                 ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis

osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy