ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy:  DAZ.26.093.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”

- DAZ.26.093.2017

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) czas gwarancji dla asortymentu ujętego w Części Nr 1 – 7 SIWZ ......... miesięcy.

Uwaga:

a)Wykonawca, winien zaoferować czas gwarancji -liczony w pełnych miesiącach.

b)Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie 18 do 24 miesięcy.

c)Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany.

d)Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji, dłuższy niż 24 miesiące, w przypadku uznania oferty jako najkorzystniejszej, zostanie wpisany do umowy.

e)W przypadku zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 18 miesięcy lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

3) czas gwarancji dla asortymentu ujętego w Części Nr 8 – 12 SIWZ ......... miesięcy.

Uwaga:

1.Wykonawca, winien zaoferować czas gwarancji -liczony w pełnych miesiącach.

2. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie 24 do 36 miesięcy.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

4. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji, dłuższy niż 36 miesięcy, w przypadku uznania oferty jako najkorzystniejszej, zostanie wpisany do umowy.

5.W przypadku zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

4. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 15 listopada 2017r.

5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. W związku z art.91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

o podatku towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia .............................................................................................................

- wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

8. Informuję/-my*, że:

a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:

b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*:

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1)Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…

b.2)Nazwa i adres podwykonawcy ..................……………………………………………………………………………………

9. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 8 i/lub 9 do SIWZ).

10. Oświadczamy, że stosownie do art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, przedstawiamy dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy * mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36).

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTY ………..…………………………………………………….…………….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .……………………………………………..  str. ...

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .......................................................... str. ...

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA……………………………. str. ...

5. ................................................. ..………………………………………………………….  str. …

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                          ..........................................................

miejsce i data                                                                              Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(*) - niepotrzebne skreślić /wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  /  wpisać:  nie  dotyczy / zaznaczyć właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 – Łóżka szpitalne - zest. 6 szt, materace przeciwodleżynowe - szt. 3.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżka szpitalne zest. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy | szt . | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 – Pulsoksymetr – 5 szt.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pulsoksymetr | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 – Defibrylator – 2 szt.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Defibrylator | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 – Aparat EKG – 2 szt.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aparat EKG | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 – Kardiomonitor z wyposażeniem – 2 szt.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kardiomonitor z wyposażeniem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 – Ssak medyczny – 1 szt.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ssak medyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej - 2 szt.; wózek zabiegowy - 2 szt.

| Lp | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek zabiegowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 - Krzesło do kąpieli   - 2 szt.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Krzesło do kąpieli z oparciem i podłokietnikami. Konstrukcja krzesła wykonana ze stali zabezpieczonej przed szkodliwym działaniem wody. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, antypoślizgowego. Siedzisko krzesła zawierające wyprofilowane wycięcie higieniczne ułatwiające wykonywanie czynności higienicznych. Nogi krzesła zabezpieczone gumą antypoślizgową. Możliwość regulacji wysokości. Wymiary: - szerokość 51 - 53 cm - głębokość 55 -57 cm - wysokość 82 – 89 cm - wysokość siedziska 46 – 53 cm - Udźwig: 110-130 kg. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 -  Wózek inwalidzki  - 3 szt.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek inwalidzki ręczny, wykonany ze stali precyzyjnej, posiadający ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz podnóżki oraz wyciągane podłokietniki. Rama podłokietnika ścięta (krótka). Hamulce oparte na systemie sprężynowym. Koła tylne na szybkozłączce, bezdentkowe koła przednie oraz tylne. Wózek zawierający zabezpieczenie na podudzia. Wymiary: - Szerokość siedziska 50 cm, - szerokość całkowita wózka 68 cm - głębokość siedziska 41-45 cm, - wysokość oparcia 40-41 cm, - odległość siedziska od podnóżka 40-54 cm, - odległość siedziska od podłokietnika 21 -22 cm - udźwig 120 - 130 kg. Tapicerka – nylon, wykonana z mocnego, zmywalnego materiału odpornego na środki dezynfekujące. Kolor tapicerki: granatowy, czarny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 – Pasy – 3 kpl

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pasy. Pasy do krępowania pacjenta /szerokie/. Komplet stanowią: 1 szt. pas do krępowania rąk (większy rozstaw tulei mocujących kończyny), 1 szt. pas do krępowania nóg (mniejszy rozstaw tulei mocujących kończyny), - pasy wykonane z wysokiej jakości skóry; - zapinane za pomocą metalowych sprzączek, - pasy mocowane na wierzchu łóżka, przez zapięcie ich końcy do ramy. - wykonane ze skór o grubości 4-5 mm obszyte filcem | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 – Pasy magnetyczne – 2 kpl

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Pasy magnetyczne. Pasy magnetyczne Komplet pasów z pasami na uda z zapięciem magnetycznym z dodatkowym unieruchomieniem ramion - dodatkowo wzmacniane. Komplet składa się z: - 1 x pas brzuszny z pasami na uda; zabezpiecza pacjenta przed zsunięciem się w dół w pasie brzusznym. Składa się z: 1 x pas brzuszny zintegrowany z bocznymi pasami pionizującymi ) 5 x zamki patentowe 2 x klucze magnetyczne - 1 x pas do unieruchomienia ramion zabezpiecza pacjenta przed sunięciem się w pasie brzusznym w dół. Składa się z : 1x szelek 1 x zamka patentowego bez klucza magnetycznego - paski do unieruchomienia rąk, krótkie paski, możliwość przymocowania do szlufki pasa brzusznego Składa się z: 2 x krótkie mankiety na ręce 2 x zamki patentowe bez klucza magnetycznego - pasy do unieruchomienia stóp Luźniejsze lub całkowity brak ruchu jednej lub obu stóp Składa się z: 2x mankiety na stopy 4 x pasek łączący przypinany do ramy łóżka 4 x zamki patentowe bez klucza magnetycznego - Dodatkowe unieruchomienie ramion, dodatkowo wzmacniane - Składa się z: - 2 x paski - 2 x zamki patentowe bez klucza magnetycznego Paski do przymocowania do ramy łóżka przedłużone - dla łóżek o szerokości ponad 1 m. Pasy: - zapinane za pomocą obrotowych zamków i kluczy magnetycznych - zamki magnetyczne wytrzymujące obciążenie do 300kg - części pasów przylegające do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem, zabezpieczające przed obtarciami naskórka. - Każdy pas posiada dodatkowo zapięcie na rzepy - wykonane z bawełny i celulozy - możliwość prania w pralce w temperaturze do 95 °C | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 – Alkomat – 1 szt.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Alkomat: - Alkomat z drukarką bezprzewodową bluetooth - platynowy, elektrochemiczny sensor, - zaawansowany technologicznie mikroprocesor - dostarczenie wyniku, nawet przy bardzo wysokich stężeniach alkoholu powyżej 6‰ - stabilność pomiaru w czasie - Bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania - Możliwość wykonywania pomiarów za pomocą nasadki lejkowej wielorazowego użytku - ilość pomiarów w ciągu 30 minut: 170 - 180 pomiarów - Czytelny, podświetlany wyświetlacz, umożliwiający odczytanie pomiaru również w nocy - Oprogramowanie w języku polskim - Różne opcje pomiarowe - Data i czas - Prosta obsługa - Kontrola nad ilością wykonanych pomiarów - sprawne zakładanie ustnika lub nasadki lejkowej - Ustnik obracany o 360° - przelotowe ustniki uniemożliwiające zaciągnięcie się powietrzem z alkomatu - System kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem - System kontroli uniemożliwiający wykonanie pomiaru, jeśli na czujniku znajduje się alkohol z poprzedniego pomiaru - Obudowa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa Parametry techniczne: -platynowy, dwuwylotowy sensor elektrochemiczny - 32 bitowy mikrokontroler - Zakres pomiarowy: 0,000 - 6,300 ‰ (0,000 - 3,000 mg/L) -Wyświetlacz: 4 cyfrowy, 3 miejsca po przecinku, podświetlany, o przekątnej min. 1,8" - Dokładność pomiaru: ±5% - Licznik pomiarów - Pamięć pomiaru - Możliwość zgrania min. 20 000 pomiarów na komputer -Zasilanie alkomatu:bateria-akumulatorek wielokrotnego ładowania - port USB - Sygnalizacja dźwiękowa - Układ kontroli oraz sygnalizacja rozładowania baterii - Czas przygotowania do przeprowadzenia testu: 2 - 3 sekundy - Tryb pomiaru: automatyczny i manualny - posiadający system umożliwiający badania osób nieprzytomnych, z objawami POChP (pasywny tryb pomiaru) lub innych, u których występuje problem z wdmuchnięciem minimalnej ilości powietrza. - Funkcja automatycznego wyłączania po 6 minutach bezczynności - Ustniki: higieniczne, każdy pakowany osobno - Możliwość przeprowadzania pomiarów za pomocą ustnika i nasadki lejkowej - Jednostki mierzące: alkoholomierz wyświetla wynik w promilach (‰) opcja: µg/100mL, mg/L, g/100mL, mg/mL, mg/100mL lub inne -Wbudowany moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowe drukowanie pomiaru - Drukarka termiczna do bezprzewodowego wydruku - Sposób druku: termiczny - Czas drukowania protokołu: max: 15 sekund - Zasilanie drukarki: bateria-akumulatorek wielokrotnego ładowania - Świadectwo wzorcowania wydane przez PCA dostarczone wraz z alkomatem - Program do zgrywania danych na komputer (płyta CD lub link do strony) - Ilość pomiarów pomiędzy kalibracjami 8000 – 10000 tysięcy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- [UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP] - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ - WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI lub BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z  (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579), 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579,), 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

______________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 3 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE PRZEDMIOTOWE

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”, w trybie przetargu nieograniczonego,

1.	Oświadczamy, że:

- oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 7 Część 1 - 7 do SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm. ), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy – jeżeli dotyczy.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017r., poz. 211)

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego – jeżeli dotyczy.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*)  - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE PRZEDMIOTOWE

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”, w trybie przetargu nieograniczonego,

Dotyczy Załącznika Nr 2 Część Nr 8 – 12 do SIWZ

1.	Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ,

2) w części Nr .......* poz. …….…….* jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą 
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

3) w części Nr .…* poz. …………* nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu 
i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. 	W przypadku podpisania umowy – jeżeli dotyczy:

1) kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

a) Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017r., poz. 211);

b) Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

przedłożymy Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Magazynów na każde jego żądanie w, w trakcie trwania postępowania przetargowego i umowy.

Jednocześnie oświadczamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

*)  - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 1 - Łóżko szpitalne – zest. - 6 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji  .................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | TAK |  |
| 3 | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C lub U. | TAK |  |
| 4 | Barierki boczne jednoczęściowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża. Barierki opuszczane poniżej poziomu materaca. Zwolnienie blokady następuje po naciśnięciu dwóch przycisków w celach bezpieczeństwa. Mechanizm odblokowujący znajduje się w dolnej części barierki, w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Montaż barierek na ramie leża, bez użycia narzędzi, za pomocą mechanizmu zaciskowego. Barierki składające się z min trzech, metalowych poprzeczek. Dodatkowa ochronna listwa boczna umieszczona na jednej poprzeczce. Barierki wyposażone w system zapobiegający zatrzaśnięciu się palców. | TAK |  |
| 5 | Barierki umożliwiające umocowanie w minimum dwóch pozycjach wzdłuż ramy łóżka | TAK |  |
| 6 | Leże 2 segmentowe. Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, montowaną na stałe. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których kratka jest odejmowana. | TAK |  |
| 7 | Siatka w leżu wykonana z pręta minimum 5 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości łóżka. | TAK |  |
| 8 | Konstrukcja łóżka zabezpieczona krążkami odbojowymi w każdym rogu. Krążki o średnicy 100mm z elastycznego tworzywa. | TAK |  |
| 9 | 4 metalowe koła jezdne o średnicy 125mm w tym 2 z blokadą jazdy. Blokada kierunku jazdy w 1 kole od strony szczytu głowy. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. | TAK |  |
| 10 | Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0 – 75o. Regulacja wspomagana sprężyną gazową, dźwignie zwalniające blokadę zlokalizowane po obu stronach łóżka. | TAK |  |
| 11 | Szerokość całkowita 1020 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | Długość całkowita: 2100 mm(+/- 50 mm) z funkcją przedłużenia leża o min 9cm zarówno od strony głowy, jak i nóg | TAK |  |
| 13 | Wymiary leża 2000 mm x 850mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 14 | Wysokość leża, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 600 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL9002. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką | TAK |  |
| 16 | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, 2szt od strony głowy, w tulejach tworzywowy wkład | TAK |  |
| 17 | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 170 kg +/-10% | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyboru koloru elementu dekoracyjnego szczytu, min 5 propozycji | TAK |  |
| 19 | Wyposażenie łóżka: - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - Barierki opisane powyżej - kpl - Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, - Szafka przyłóżkowa opisana poniżej: | TAK |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |  |  |
| 20 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
| 21 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 22 | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 23 | Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
| 24 | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
| 25 | Blat szafki wykonany z tworzywa | TAK |  |
| 26 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | TAK |  |
| 27 | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi -antybakteryjność potwierdzona certyfikatem CU+ | TAK |  |
| 28 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | TAK |  |
| 29 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | TAK |  |
| 30 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 31 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 32 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 33 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 34 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 35 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 37 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 38 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 39 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 2 – Materac przeciwodleżynowy – szt 3.

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). | TAK |  |
| 2 | System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora pozostaje bez powietrza, tj komory nr 1,4,7,10, 13, 16 pozostają bez powierza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17 zostają opróżnione, po czym następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18. | TAK |  |
| 3 | 3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1. | TAK |  |
| 4 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej). | TAK |  |
| 5 | Filtr powietrza zinterowany z pompą wbudowanny w obudowę pompy z możliwością wymiany, nie dopuszcza się filtrów zewnętrznych np. kapsułkowych. | TAK |  |
| 6 | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Wysokość komór materaca 12,5 cm. | TAK |  |
| 8 | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | TAK |  |
| 9 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | TAK |  |
| 10 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów. | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | TAK |  |
| 12 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK |  |
| 13 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 14 | Pokrowiec materaca wyposażony w pasy mocujące materac przeciwodelżynowy do materaca pasywnego - po jednym od trony głowy i od strony nóg. Pasy rozciągliwe dostosujące się do różnej grubości materacy. | TAK |  |
| 15 | Materac wyposażony w dwa uchwyty transferowe z każdej strony materaca do przesuwania materaca. | TAK |  |
| 16 | Pompa : - niski poziom hałasu do 26 dB +/- 10%, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy) - sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny przy niskim ciśnieniu - stały 10 minutowy cykl pracy - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - dodatkowe dwa wewnętrzne filtry w pompie – odpowiedzialne za drugi proces oczyszczania powietrza. - Możliwość podłączenia materaca o skutecznym obciążeniu przeciwodleżynowym teraputycznym 250kg - zasilana 220-230V | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 17 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 20 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 21 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 24 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 25 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 2

Pulsoksymetr-5 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji .......................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne min. 15 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 25 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w ekran do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości zmierzonych parametrów na wyświetlaczu LED | TAK |  |
|  | Całkowita waga aparatu max . do 300 g | TAK |  |
|  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego. | TAK |  |
|  | Trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu) | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów co najmniej 5 stopni regulacji głośności | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w złącze do podłączenia do stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu wyświetlane na ekranie w języku polskim) | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | 3 przewody połączeniowe do czujników SpO2, 3 czujniki wielorazowe SpO2 na palec typu klips, zestaw mankietów dla dorosłych: duży 2 szt., średni 2 szt. i mały 2 szt.; przewód łączący mankiet z aparatem na każdy aparat |  |  |
|  | Kabel sieciowy, ładowarka, pokrowiec |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 3

Defibrylatory - 2 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji....................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Tak |  |
| 1. | Defibrylator dwufazowy | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 4. | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |
| 5. | Energia dostępna na min. 19 poziomach | TAK |  |
| 6. | Czas ładowania do pełnej energii mniej niż. 9 sek. | TAK |  |
| 7. | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci | TAK |  |
| 8. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | TAK |  |
| 9. | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6 cali, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorszej niż 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 12. | Masa samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7 kg | TAK |  |
| 13. | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm, Wyposażenie do rejestratora: 2 rolki papieru termicznego | TAK |  |
| 14. | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg min. 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w min. zakresie pomiarowym od 15 do 300 uderzeń/min Wyposażenie: kabel ekg min. 3 żyłowy | TAK |  |
| 15. | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s | TAK |  |
| 16. | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG i Resp. Możliwość dowolnego ustawiania wszystkich granic alarmowych przez użytkownika. | TAK |  |
| 17. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg, i fali oddechu z ostatnich min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 18. | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |
| 19. | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia godziny autotestu. | TAK |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciśnienia, saturację i funkcję stymulacji przezskórnej | TAK |  |
| PODAĆ INNE FUNKCJE I AKCESORIA OFEROWANE W CENIE |  |  |  |
| 21. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 22. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 23. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 24. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 25. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 27. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | Podać |  |
| 28. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 29. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 30. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 4

Aparaty EKG - 2 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | ## Aparat EKG, 3, 6-cio i 12 - to kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK |  |
| 2 | ## Tryby pracy:1-automatyczny; 2-ręczny | TAK |  |
| 3 | Automatyczne wykrywanie załamków P, QRS, T oraz pomiar amplitud wszystkich załamków. | TAK |  |
| 4 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T oraz czasów trwania P i QRS. | TAK |  |
| 5 | Pomiar poziomu i nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
| 6 | Ciągły pomiar HR. | TAK |  |
| 7 | Obliczenie HR, Q-Tc. | TAK |  |
| 8 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS, T. | TAK |  |
| 9 | Interpretacja załamków P, QRS, T. | TAK |  |
| 10 | Wykrywanie implantowanego kardiostymulatora serca. | TAK |  |
| 11 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 12 | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 7”(+/-10%) umożliwiający jednoczesne wyświetlanie min. 12 krzywych EKG. | TAK |  |
| 13 | Aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną, funkcyjną oraz panel dotykowy. | TAK |  |
| 14 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 1000 zapisów EKG z możliwością archiwizacji na zewnętrznym nośniku w formacie pdf. oraz scp. | TAK |  |
| 15 | Aparat wyposażony w minimum 3 porty USB. | TAK |  |
| 16 | Możliwość przesłania wyników badań bezpośrednio z aparatu na dowolny adres email lub inny aparat EKG. | TAK |  |
| 17 | interfejs komunikacyjny LAN umożliwiajacy wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonywania badania spirometrycznego przy użyciu przystawki spirometrycznej | TAK |  |
| 19 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych. | TAK |  |
| 20 | Cyfrowa filtracja zakłóceń mięśniowych. | TAK |  |
| 21 | Cyfrowa filtracja linii izoelektrycznej. | TAK |  |
| 22 | Możliwość wydruku wyników badań w trybie Cabrera. | TAK, podać |  |
| 23 | Drukarka wbudowana w aparat. Wydruk na papierze o szerokości minimum 112 mm+/-5%. Prędkość zapisu: minimum 5; 10; 25; 50 mm/s. Czułość wydruku: minimum 2,5; 5; 10; 20 mm/mV Minimum 1 rolka papieru dostarczona wraz z aparatem. | TAK |  |
| 24 | Możliwość wydruku bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej, na papierze formatu A4. | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja odłączonych odprowadzeń. | TAK |  |
| 26 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V 50 Hz i z wbudowanego w aparat bezobsługowego akumulatora. | TAK |  |
| 27 | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora. | TAK, podać |  |
| 28 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 29 | Wyposażenie: Kabel pacjenta - 1 szt. Elektrody kończynowe - 4szt Elektrody przedsercowe przyssawkowe- 6 szt. | TAK |  |
| 30 | Wózek zapewniający bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie oraz mobilność aparatu. Wózek wyposażony w min. 1 pojemnik na akcesoria oraz możliwość zablokowania min. 2 kół wózka-1szt | TAK |  |
| 31 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. | TAK |  |
| 32 | Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności z dyrektywą WE. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 33 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 34 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 36 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 37 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 39 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 40 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 41 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 5

Kardiomonitory z wyposażeniem - 2 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. Stojak z uchwytem na kółkach | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. Podać przekątną ekranu i rozdzielczość. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej siedmiu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | Tak |  |
| 6. | Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s w całym okresie 96 h | Tak |  |
| 7. | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym. Podać | Tak |  |
| 8. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 9. | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające pracę bez hałasu i bezawaryjne działanie | Tak |  |
| 10. | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak |  |
| 11. | Zapis w pamięci monitora min. 240 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz 8 fal dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
| 12. | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie 8 monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2 i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 96 h | Tak |  |
| 12. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 12 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | Tak |  |
| 13. | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak |  |
| 14. | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na Pendrive w celu odczytu i archiwizacji tych danych w komputerze użytkownika. | Tak |  |
| 15. | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. od 5 do 50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy dla dorosłych | Tak |  |
| 16. | Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - możliwość ustawienia przez użytkownika: wysokiej czułości pomiarowej SpO2 oraz opóźnienia alarmu - aktywowana przez użytkownika funkcja wyłączania alarmu saturacji i tętna obwodowego w momencie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec dla dorosłych i dziecko | Tak |  |
| 17. | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-250 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiar na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: wężyk i 2 mankiety dla dorosłych | Tak |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy o ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanałach, temperaturę w 1 i 2 kanałach, pomiar kapnometrii w głównym i bocznym strumieniu, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej (ICG), analizator gazów anestetycznych, funkcję przywoływania pielęgniarki, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 6 odprowadzeń ekg | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 19. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak,Podać |  |
| 20. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 21. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 22. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 23. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 24. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 25. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 27. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 28. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
| 29. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 30. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 6

Ssak medyczny - 1 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | ## Tak |  |
| 1. | Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w salach operacyjnych, transporcie. | Tak |  |
| 2 | Zbiorniki z zastawka zabezpieczająca przed przepełnieniem | Tak |  |
| 3. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | Tak |  |
| 4. | Minimum 1,5-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | Tak |  |
| 5. | Uchwyt zbiornika | Tak |  |
| 6. | Uchwyt na przewód ssący | Tak |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | Tak |  |
| 8. | Stojak jezdny minimum 3 kołowy | Tak |  |
| 9. | Kabel zasilający o długości min. 2m | Tak |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA | Tak |  |
| 10. | Wydajność do 40l/min | Tak |  |
| 11. | Max. Podciśnienie do 80kPA | Tak |  |
| 12. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 320x 990 x 300 mm | Tak |  |
| 13. | Waga samego ssaka nie większa niż 5kg | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 14. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 15. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 16. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 17. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 18. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 19. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 20. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 21. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 22. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
| 23. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 24. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

#### TABELE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 7

Poz. 1 - Wózki do przewozu chorych w pozycji leżącej- 2 szt.

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita wózka 2050 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 4 | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| 5 | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | TAK |  |
| 6 | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | TAK |  |
| 7 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców min od 0° do 70° | TAK |  |
| 8 | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 9 | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | TAK |  |
| 10 | Uchwyty po obu stronach wózka służące do przetaczania | TAK |  |
| 11 | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 500 do 900 mm | TAK |  |
| 13 | Cztery koła jezdne o średnicy min 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym oraz blokadą | TAK |  |
| 14 | Nośność maksymalna wózka min. 180 kg | TAK |  |
| 15 | Wyposażenie wózka: - Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka - Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 4 tworzywowe haczyki - Materac z pokrowcem ze skaju o grubości min 5 cm, wodoszczelny, | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 16 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 19 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 20 | Kontynuacja produkcji sprzętu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 22 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 23 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 24 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 7

Poz. 2 - Wózki zabiegowe -2 szt.

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Wózek wyposażony w koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą, blat prosty, uchylna miska ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
| 2 | Wymiary: 740x440x810 mm +/- 5%, | TAK |  |
| 3 | 2x blat, 2x uchylna miska, 2x uchwyt do prowadzenia, | TAK |  |
| 4 | WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 5 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 6 | Kontynuacja produkcji sprzętu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
| 8 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 9 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji (zgodnie z wymaganiami producenta) | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

UMOWA Nr DAZ.26.093........2017 r. (wzór Część Nr 1 - 7)

zawarta w dniu ………… .. 2017 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje:

.........................................................................................................

a

………………………………………………………………………………………………………………………….........................

REGON: ……………………………….; NIP: …………………………………….

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

................................................................................................................

..............................................................................................................

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”, zwanego dalej ,,sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem  oraz szkoleniem  pracowników Zamawiającego.

2.Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały               w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy (tabela parametrów technicznych – Część ...... do SIWZ).

3.Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 217 r., poz. 211).

4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów wyszczególnionych 
w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy (Załącznik Nr ..... do SIWZ).

§2

1.Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (Część Nr ..... do SIWZ) i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: …........ brutto zł (słownie: …… ………….………).

§3

1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017r.

2.Szkolenie pracowników Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,  odbędzie się  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w  § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3.Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu                    odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§4

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu                   z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.

3.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.

4.Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy                z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.

5.Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym dokumenty wymienione w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy - jeżeli dotyczy, instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury (po odbytym szkoleniu), założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń), oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 niniejszej umowy, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” - zostanie stwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania dodatkowych danych które Wykonawca będzie zobowiązany umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym tj. miejsce przeznaczenia, data przekazania/odbioru, numer umowy, numer i data wystawienia faktury dotyczącej  przekazanego towaru, nazwa urządzenia, nr seryjny, ilość i termin gwarancji.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem                         i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

2.W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających                   z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.

3.Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

§6

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …..... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  w art. 4 ust. 5 umowy.

3.Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej                         i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane              z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.

5.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji               3 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.

6.Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: P. ………………………….. , tel. ……………………………………….. .

§7

1.Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze 
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych.

Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni robocze.

2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego 
z Zamawiającym.

3.Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

1.Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku 	dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

2.Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.

3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt                       w ciągu 20 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych.

5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych                   w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

§10

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                 z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej 
to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie 
z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko 
w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.

7.Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku  i wysokościach

określonych umową:

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy                       w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,

2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 3 umowy.

3)w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4)Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.

5)Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości brutto części (której dotyczy) za każdy  przypadek, za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.

2.Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej 	              z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.

3.W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy                  w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w  § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.

2.Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:

1)zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

2)obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu na zakup sprzętu wymienionego w umowie przez organ przyznający dotację.

3. Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi  bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia                w przypadku:

1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1.Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,                       z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 paragrafu 12.

2.Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej

zmiany.

3.Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) i ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 ppkt 3 paragrafu 12.

3.Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

§16

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

UMOWA Nr DAZ.26.093........2017 r. (wzór Część 8 - 12)

zawarta w dniu ………… .. 2017 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje:

.........................................................................................................

a

………………………………………………………………………………………………………………………….........................

REGON: ……………………………….; NIP: …………………………………….

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”

którego reprezentuje/ą:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH: „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2017-2020” JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE: ”MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ CELEM POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”, zwanego dalej ,,sprzętem”.

2.Przedmiot umowy stanowi asortyment opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (Część Nr .... do SIWZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

4. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego(w wyznaczonym terminie) w trakcie trwania umowy.

§ 2

Umowa obowiązuje do 15 listopada 2017 roku.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i  on stanowi podstawę  rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) nie ulegną  zmianie.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia, naprawy, konserwacji i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto ...............PLN (słownie złotych: ..........) brutto .............. PLN (słownie złotych: ...................................................).

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu głównego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 9.00-13.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), a wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących przedmiotu umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osoba przez niego wyznaczona tel. 34/367-36-70; 34/367-33-23.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

2)Wykonawca dostarczył asortyment poza godzinami i dniami określonymi w §4 ust. 3.

§6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad,

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 4 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§7

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w §6 ust. 2 pkt. 1); 2) niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§8

      - Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1)zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

2)obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu na zakup sprzętu wymienionego w umowie przez organ przyznający dotację.

3. Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 niniejszego paragrafu.

§9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 1, karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3.W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  bez wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§11

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

2. Wykonawca   gwarantuje,   że   jakiekolwiek   prawa  Wykonawcy  związane   bezpośrednio  lub  pośrednio z  umową,  a  w  tym  wierzytelności Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy i związane z  nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może  udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej  nie sklasyfikowaną , jaki pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania  w  rozumieniu m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

3. Wykonawca przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się,  iż  zapłata  za  świadczenia wykonane zgodnie z  umową  nastąpi  tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY