ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.13.2018

………………………., dnia ………………

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

NIP ........................... PESEL .........................

numer telefonu ...............................................

numer faksu .............................. i adres e-mail* ...........................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)                     i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 23  ust. 2 ustawy PZP.

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy)*:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

......................................................................

numer telefonu ..............................................

numer faksu .............................. i adres e-mail ...........................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

FORMULARZ OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu medycznego  w ramach zadania ,,Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego – II etap”, wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura                          i Środowisko 2014-2020:

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunkach Zamówienia na następujących zasadach:

1)	CZĘŚĆ I* KARDIOMONITOR, CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU - Szpitalny Oddział Ratunkowy - stanowiska obserwacyjne.

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy … miesięcy  gwarancji, liczonej  od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

2)	CZĘŚĆ II*–  ŁÓŻKO REGULOWANE, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE - Oddział Chirurgii Ogólnej                        z Pododdziałem Chirurgii Naczyń.

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

3)	CZĘŚĆ III* - ŁÓŻKO Z SZAFKĄ - Szpitalny Oddział Ratunkowy-stanowiska obserwacyjne.

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

4)	CZĘŚĆ IV* – RTG PRZYŁÓŻKOWE - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

5)	CZĘŚĆ V* - WÓZKI TRANSPORTOWE - LEŻĄCE – Szpitalny Oddział Ratunkowy.

a) 	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

6)	CZĘŚĆ VI* - KOZETKI - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

a) 	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;21

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

7)	CZĘŚĆ VII* - STÓŁ ZABIEGOWY (zabiegówka dzieci) – Szpitalny Oddział Ratunkowy.

a) 	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

* - Proszę wypełnić dla Części, których oferta dotyczy- w przypadku Części, na które Wykonawca nie składa oferty, należy Część usunąć.

- Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym Formularzu Ofertowym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy) i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                 i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wadium w wysokości ……………. zł zostało wniesione w dniu …………………. w formie: …………………………………………………………………………………... .

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………… .

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach,                    o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części ……***.

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów: |
| --- | --- |
| 1. |  |
| (…) |  |

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia ***

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem* średnim przedsiębiorstwem* (niepotrzebne skreślić):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

- 11. Składamy ofertę na …… stronach.

- 12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………...	-	str. ….. oferty

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* - niepotrzebne usunąć

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR I

Przedmiot zamówienia: KARDIOMONITORY, CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | KARDIOMONITOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy – stanowiska obserwacyjne. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 2. | CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU - Szpitalny Oddział Ratunkowy – stanowiska obserwacyjne. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR II

Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKO REGULOWANE, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE.

| Lp. |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | ŁÓŻKO REGULOWANE – Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE - Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR III

Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKO Z SZAFKĄ.

| Lp. |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | ŁÓŻKO Z SZAFKĄ - Szpitalny Oddział Ratunkowy – stanowisko obserwacyjne. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 2. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR IV

Przedmiot zamówienia: RTG PRZYŁÓŻKOWE.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | RTG PRZYŁÓŻKOWE - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR V

Przedmiot zamówienia: WÓZKI TRANSPORTOWE – LEŻĄCE.

| Lp. |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | WÓZKI TRANSPORTOWE- LEŻĄCE – Szpitalny Oddział Ratunkowy – stanowisko obserwacyjne. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | WÓZKI TRANSPORTOWE LEŻĄCE (sala konsultacyjna dorośli) - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | WÓZKI TRANSPORTOWE- LEŻĄCE (triage dorośli + dzieci) - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR VI

Przedmiot zamówienia: KOZETKI.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | KOZETKI - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR VII

Przedmiot zamówienia: STÓŁ ZABIEGOWY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | STÓŁ ZABIEGOWY (zabiegówka dzieci) – Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	KARDIOMONITOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy - stanowiska obserwacyjne -

9 szt.

CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU - Szpitalny Oddział Ratunkowy - stanowisko obserwacyjne - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | WARUNKI WYMAGANE I POŻADANE |  | Parametr wymagany/ pożądany | Punktacja | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | KARDIOMONITOR |  |  |  |  |
|  | Producent |  | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  | Podać/TAK |  |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 2. | Monitor przystosowany do pracy ciągłej | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 3. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 4. | Chłodzenie pasywne, bez wentylatora | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 5. | Akumulator umożliwiający monitorowanie – przynajmniej przez 3 godziny. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 6. | Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | Pożądany |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 7. | Kolorowy ekran o przekątnej minimum 12”. Wyświetlanie jednocześnie minimum 8 krzywych dynamicznych na ekranie. | Wymagany |  | Więcej niż 8 krzywych dynamicznych – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 8. | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego, możliwość podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 9. | Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę, pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 10. | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego i/lub stałych przycisków i/lub pokrętła | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 11. | Funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 12. | Monitor wyposażony w funkcję „standby” | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 13. | Monitor przystosowany do przenoszenia - posiada rączkę | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 14. | Masa do 5 kg | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 15. | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 16. | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 17. | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 18. | Możliwość edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 19. | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 20. | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni | Wymagany |  | Przeglądane trendów z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 200 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | Wymagany |  | Ustawianie długości zapisu krzywych dynamicznych w zakresie 8- 32 sekundy – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22. | Monitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 23. | Monitor wyposażony w kalkulator leków, parametrów hemodynamicznych i wentylacyjnych | Wymagany |  | Kalkulator parametrów nerkowych – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24. | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 25. | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 26. | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 27. | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 28. | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 29. | Analiza arytmii, włączana na żądanie, arytmie u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 30. | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s z ustawianiem co 5 s. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 31. | Pomiar SpO2, w zakresie 1-100% z dokładnością co najmniej ±3%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum 25-300 ud/min z dokładnością przynajmniej do ±2 ud/min. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 32. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270 mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 33. | Pomiar temperatury w 2 kanałach. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 34. | Pomiar (ciągły) ciśnienia metodą inwazyjną (IPC) – przynajmniej 2 kanały. Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. | Wymagany |  | Więcej niż 2 kanały pomiaru ciśnienia – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 35. | Pomiar CO2. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie opóźnienia alarmu bezdechu. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 36. | Wyposażenie podstawowe na każdy monitor: - przewód EKG do 3 elektrod wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych mankiety pomiarowe dla dorosłych (3 różne rozmiary) - wielorazowy czujnik temperatury skóry i rektalny - czujnik do pomiaru CO2, przewód do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, do podłączenia przetworników pomiarowych xxx – 2 szt. - rolka papieru do drukarki monitora | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 37. | Wyposażenie dodatkowe: ramię do zawieszenia kardiomonitorów na posiadanej przez zamawiającego kolumnie. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 38. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 39. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 40. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 41. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 42. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 43. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 44. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 46. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 47. | Szkolenie personelu technicznego | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 48. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| 49. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Wymagany |  | nie dotyczy |  |
| II. | CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |  |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrala monitorująca wyposażona w 2 ekrany LCD o przekątnej przynajmniej 22” | Tak/podać |  | nie dotyczy |  |
| 2. | Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 3. | Prezentacja graficzna | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 4. | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie 16 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 5. | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 6. | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 7. | Alarmy | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 8. | Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 9. | Współpraca z monitorami | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 10. | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 11. | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 13. | Zaoferowana centrala intensywnego nadzoru kompatybilna z kardomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego. |  |  |  |  |
| 14. | Pamięć centrali | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 15. | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów z ostatnich 10 dni | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 16. | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich 72 godzin | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 17. | Centrala wyposażona w pamięć min. 720 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 18. | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków i tabelę rozcieńczeń | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 19. | Raporty | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 20. | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) Drukowanie - tabeli alarmów - trendów graficznych Drukowanie - trendów tabelarycznych Drukowanie - przeglądu NIBP - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń - informacji o pacjencie | Tak |  | nie dotyczy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 21. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 22. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 23. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 24. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 26. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 27. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 30. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 29. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  | nie dotyczy |  |
| 30. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  | nie dotyczy |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta oferowanego asortymentu – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne (dot. Części nr I w SIWZ) - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKO REGULOWANE - Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii

Naczyń - 10 szt.

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE - Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii

Naczyń - 10 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR |  |  |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |  | Podać | Nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać | Nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  |  |  | Podać/TAK | Nie dotyczy |  |
| I. | ŁÓŻKO REGULOWANE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża. Leże posiada dodatkowe otwory na dodatkowe wyposażenie we wszystkich narożnikach |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 2. | Szerokość łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi poniżej 100cm |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 3. | Funkcja przedłużania leża min. 150 mm |  |  |  | Do 149 mm – 0 pkt, 150mm i więcej – 10 pkt |  |  |
| 4. | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 5. | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 6. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 7. | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia regulacyjna umieszczona w górnej części oparcia pleców |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 8. | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie dźwignia umiejscowiona poniżej ramy leża - 0pkt |  |  |
| 9. | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 10. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 11. | Regulacja elektryczna pleców min 65 oraz regulacja elektryczna uda min 34 |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 12. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15 |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 13. | Regulacja funkcji elektrycznych ze pomocą pilota przewodowego |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 14. | Pilot posiada graficzną informację o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 15. | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej za pomocą siłowników elektrycznych |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 16. | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 17. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 18. | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Funkcja realizowana automatycznie podczas regulacji segmentów |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 19. | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 20. | Autoregresja segmentu uda min 5cm |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 21. | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 22. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 23. | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |  |  | Tak, | nie dotyczy |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |  |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 25. | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 26 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej wysokości min 140 mm. Materac dwustronny - Szafka przyłóżkowa opisana poniżej: |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 27. | Łóżko i materac jednego producenta |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 29. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 30. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 31. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 32. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 33. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 34. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 36. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 37. | Szkolenie personelu technicznego |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 38. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 39. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| II. |  | SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  |  | Podać | Nie dotyczy |  |
|  |  | Kraj pochodzenia |  |  | Podać | Nie dotyczy |  |
|  |  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  |  | Podać/TAK | Nie dotyczy |  |
|  |  |  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1. |  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  |  | Tak/podać | nie dotyczy |  |
| 2. |  | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 3. |  | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 4. |  | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 5. |  | Blat szafki wykonany z tworzywa |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 6. |  | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 7. |  | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi |  |  | Tak - 10pkt Nie - 0pkt | nie dotyczy |  |
| 8. |  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
|  |  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 9. |  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 10. |  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 11. |  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 12. |  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 13. |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 14. |  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 15 |  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz możliwością rozbudowy o inne moduły. |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 16. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 17. |  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 18. |  | Szkolenie personelu technicznego |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 19. |  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 20. |  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  |  | Tak | nie dotyczy |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta oferowanego asortymentu – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne (dot. Części nr II w SIWZ) - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

……………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	ŁÓŻKO Z SZAFKĄ - Szpitalny Oddział Ratunkowy - stanowisko obserwacyjne -

9 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  | Podać/TAK | nie dotyczy |  |
|  |  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża. Leże posiada dodatkowe otwory na dodatkowe wyposażenie we wszystkich narożnikach |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 2. | Szerokość łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi poniżej 100cm |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 3. | Funkcja przedłużania leża min. 150 mm. |  | Do 149 mm – 0 pkt, 150mm i więcej – 10 pkt |  |  |
| 4. | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 5. | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 6. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 7. | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia regulacyjna umieszczona w górnej części oparcia pleców |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 8. | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców |  | Tak – 10 pkt Nie dźwignia umiejscowiona poniżej ramy leża - 0pkt |  |  |
| 9. | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 10. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/-20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 11. | Regulacja elektryczna pleców min 650 oraz regulacja elektryczna uda min 340 |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 12. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 150 |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 13. | Regulacja funkcji elektrycznych ze pomocą pilota przewodowego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 14. | Pilot posiada graficzną informację o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR |  | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |  |
| 15. | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej za pomocą siłowników elektrycznych |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 16. | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 17. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 18. | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Funkcja realizowana automatycznie podczas regulacji segmentów |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 19. | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 20. | Autoregresja segmentu uda min 5cm |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 21. | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 22. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 23. | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  | Tak, | nie dotyczy |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  | Tak, podać | nie dotyczy |  |
| 25. | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 26. | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej wysokości min 140 mm. Materac dwustronny - Szafka przyłóżkowa opisana poniżej: |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 27. | Łóżko i materac jednego producenta |  | Tak | nie dotyczy |  |
|  |  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |  |
| 28. | Producent |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 29. | Kraj pochodzenia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 30. | Rok produkcji – fabrycznie nowe |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 31. | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 32. | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 33. | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 34. | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 35. | Blat szafki wykonany z tworzywa |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 36. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 37. | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi |  | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt | nie dotyczy |  |
| 38. | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą |  | Tak | nie dotyczy |  |
|  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 39. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 40. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 41. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 42. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 43. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 44. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 45. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 46. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 47. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 48. | Szkolenie personelu technicznego |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 49. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  | Tak | nie dotyczy |  |
| 50. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  | Tak | nie dotyczy |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta oferowanego asortymentu – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 5 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne (dot. Części nr III w SIWZ) - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

……………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	RTG PRZYŁÓŻKOWE - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Mobilny analogowy aparat RTG z własnym napędem silnikowym . Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Jeden wspólny Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, wyprodukowane przez tego samego producenta | Wymagany |  |  | Bez punktacji |
| - GENERATOR, Lampa RTG |  |  |  |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 25 kW (zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Max natężenie prądu lampy ≥ 450 mA | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięć min: 40 - 130 kV | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,32 -360 mAs | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336) | TAK, podać |  |  | Min. wielkość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany system pomiaru dawki DAP | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Świetlny symulator pola ekspozycji | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolimatora ≥ +/- 90º | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| - Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 50 cm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 210 cm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | TAK, podać |  |  | Min wartość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wysokość aparatu podczas transportu ≤ 160 cm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) ≥ 120 cm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 310 kg | TAK, podać |  |  | Min wartość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy ramienia – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych, bez kabli w osłonkach) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| - DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |  |  |  |  |  |
|  | Komora dozymetryczna do pomiaru dawki ( DAP ) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk ekspozycyjny na kablu, długości min. 4 m | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji, zasięg min 8 m | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| - INNE |  |  |  |  |  |
|  | Aparatura nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych poinstalacyjnych potwierdzonych protokołem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego zakresie obsługi i eksploatacji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |  | Bez punktacji |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta oferowanego asortymentu – potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne (dot. Części nr IV w SIWZ) - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z  zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

……………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: WÓZKI TRANSPORTOWE LEŻĄCE- Szpitalny Oddział Ratunkowy - stanowisko

obserwacyjne - 2 szt.

WÓZKI TRANSPORTOWE LEŻĄCE (sala konsultacyjna dorośli) - Szpitalny Oddział Ratunkowy- 3 szt.

WÓZKI TRANSPORTOWE LEŻĄCE (triage dorośli+ dzieci) Szpitalny Oddził

Ratunkowy - 5 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak/podać |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Wózek do transportu chorych | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne +/- 10%: - Długość min. 210 cm - Szerokość min. 75 cm | Tak |  |
| 3. | Powierzchnia leża pacjenta +/- 10%: - Długość min. 195 cm - Szerokość min. 67 cm | Tak |  |
| 4. | Nominalna ładowność [kg] min. 180kg | Tak |  |
| 5. | Waga wózka [kg] 120-130 +/- 10% | Tak |  |
| 6. | Leże min. dwusegmentowe | Tak |  |
| 7. | Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia | Tak |  |
| 8. | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 60-92 cm +/- 10%, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej | Tak |  |
| 9. | Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową | Tak |  |
| 10. | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców: 0-87˚ +/-10% | Tak |  |
| 11. | Regulacja wysokości za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka | Tak |  |
| 12. | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG | Tak |  |
| 13. | Blokada koła do jazdy na wprost | Tak |  |
| 14. | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 15. | Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm | Tak |  |
| 16. | Miejsce na butlę tlenową | Tak |  |
| 17. | Odbojniki w narożnikach | Tak |  |
| 18. | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 19. | Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta | Tak |  |
| 20. | Możliwość zamontowania szyny typu Medirail do montażu systemów terapii tlenowej | Tak |  |
| 21. | Cztery antystatyczne koła o średnicy min. 20 cm, wyposażone w łożyska kulkowe | Tak |  |
| 23. | Zamontowana składana półka na monitor o udźwigu nim. 12 kg oraz uchwyt na kartę informacyjną | Tak |  |
| 24. | Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca | Tak |  |
| 25. | Materac dopasowany do leża o grubości min. 6,5cm, przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej, oddychającej tkaninie. | Tak |  |
| 26. | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |
| 27. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 28. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 29. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 30. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 31. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 32. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 33. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 35. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 36. | Szkolenie personelu technicznego. | Tak |  |
| 37. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 38. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR VI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: KOZETKI - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 4 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/podać | nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/podać | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak/podać | nie dotyczy |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały | Tak | nie dotyczy |  |
| 2. | Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia; | Tak | nie dotyczy |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku, | Tak | nie dotyczy |  |
| 4. | WYMIARY: - długość: 1850 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 560 mm +/- 20 mm - wysokość: 500 mm +/- 20 mm | Tak | nie dotyczy |  |
| 5. | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak | nie dotyczy |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |  |
| 6. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak | nie dotyczy |  |
| 7. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak | nie dotyczy |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak | nie dotyczy |  |
| 9. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak | nie dotyczy |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak | nie dotyczy |  |
| 11. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak | nie dotyczy |  |
| 12. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak | nie dotyczy |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej- 2 szt. i elektronicznej | Tak | nie dotyczy |  |
| 14. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak | nie dotyczy |  |
| 15. | Szkolenie personelu technicznego | Tak | nie dotyczy |  |
| 16. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak | nie dotyczy |  |
| 17. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak | nie dotyczy |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR VII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: STÓŁ ZABIEGOWY (zabiegówka dzieci)- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Tak |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | Tak |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 10. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 ( ±50 ) | Tak |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Tak |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka | Tak |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | Tak |  |
| 15. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak |  |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | Tak |  |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Tak |  |
| 18. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | Tak |  |
| 19. | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | Tak |  |
| 20. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | Tak |  |
| 21. | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - podpórka ręki z korpusem mocującym – 2 szt. -krążek pod głowę dla dzieci-1szt -krążek pod głowę dla młodzieży-1szt | Tak |  |
| 22. | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 23. | Certyfikat potwierdzający antybakteryjność tworzywa (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 24. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
| 25. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |
| 26. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 27. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 28. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 29. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 30. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 31. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 32. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2 szt. i elektronicznej | Tak |  |
| 34. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 35. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 36. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 37. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018 r.

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Przystępując do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na  zakup sprzętu medycznego w ramach zadania ,,Inwestycja                              w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                        w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”, w imieniu

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

1.	Oświadczamy/y, że:

- oferowany przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr …………*:

            - odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu Załącznik Nr 3*, Nr 4*, Nr 5*,

Nr 6, Nr 7*, Nr 8*, Nr 9* do SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia/Parametry Techniczne,

            - jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 	(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest 			wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy,

            - jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych konstrukcyjnych, o należytym 	standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.                      o wyrobach medycznych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211), potwierdzone „za zgodność                      z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych                o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                       (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 211),

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  -

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą przedmiotu zamówionego, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego - jeżeli dotyczy.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* proszę wpisać nr Części.

- ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego w ramach zadania ,,Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie                   w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”, w imieniu

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, iż*):

  - Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                   16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618                       i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):

| L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*) 	Niepotrzebne skreślić.

**) 	Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania                  z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: niniejsze oświadczenie (Załącznik Nr 11 do SIWZ) Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert,                           w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa             w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy  z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.