ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.099.2019

(Załącznik Nr 2 do umowy Numer DEZ.26..........2019)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Wieża Laparoskopowa dla: Traktu Operacyjnego – 1 zestaw.

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model / typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| WIEŻA LAPAROSKOPOWA W SKŁAD, KTÓREJ WCHODZĄ: |  |  |  |
| MONITOR – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Minimalna przekątna 31 cali. | TAK |  |
|  | Obsługa sygnałów Full HD. | TAK |  |
|  | Wejścia sygnału wideo minimum: 2x DVI-D, 2x 3G-SDI. | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnału wideo minimum: 2x DVI-D, 2x 3G-SDI. | TAK |  |
|  | Funkcja Picture In Picture. | TAK |  |
|  | Panel LCD z matrycą IPS oraz podświetleniem LED. | TAK |  |
|  | Minimalny kontrast 1300:1. | TAK |  |
|  | Minimalna jasność 700cd/m2. | TAK |  |
| WÓZEK DO ZESTAWU URZĄDZEŃ LAPAROSKOPOWYCH – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA. | TAK |  |
|  | Cztery koła, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
|  | Minimum trzy półki na urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia półki na klawiaturę. | TAK |  |
|  | Uchwyt głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Uchwyt butli CO2. | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| PROCESOR KAMERY – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA. | TAK |  |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem . | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4. | TAK |  |
|  | Źródło światła z trybem świecenia światłem o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) wywołującym wzbudzenie fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) oraz zmianą trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia i/lub włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona. | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia. | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR. | TAK |  |
|  | Zakres pracy procesora kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 2D FULL HD | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI. | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury. | TAK |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Dwa gniazda do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash. | TAK |  |
|  | Pamięć zewnętrzna w komplecie. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia. | TAK |  |
|  | Format zapisywania plików: jpg lub/oraz tiff. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD. | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór ekspozycji. | TAK |  |
|  | W zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m. | TAK |  |
|  | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu. | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności. | TAK |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności obrazu. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla minimum 20 użytkowników. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz. Wyświetlanie oraz dostosowanie ilości wyświetlanych danych. | TAK |  |
|  | Możliwość ochrony danych hasłem. | TAK |  |
|  | Dane (rekord) pacjenta zawierające m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć. | TAK |  |
|  | Dane systemu zawierające m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień). | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kodów błędów. | TAK |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | TAK |  |
| GŁOWICA KAMERY – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |
|  | Dostosowanie parametrów wspomagane mechanicznie bez konieczności używania drugiej ręki operatora kamery. | TAK |  |
|  | Zoom optyczny 2x oraz ostrość sterowane pokrętłami . | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym. | TAK |  |
|  | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w sterylizatorach. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga głowicy 300g. | TAK |  |
| OPTYKA 2D 30° ICG – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica optyki 10 mm. | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 30o . | TAK |  |
|  | Optyka umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozdzielczości Full HD. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość robocza 340 mm. | TAK |  |
|  | Autoklawowalny. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji. | TAK |  |
| OPTYKA 2D 30° – 3 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica optyki 10 mm. | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 30o . | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozdzielczości Full HD. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość robocza 340 mm. | TAK |  |
|  | Autoklawowalny. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji. | TAK |  |
| OPTYKA 2D 0° - 1 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica optyki 10 mm. | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 0o . | TAK |  |
|  | Optyka umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozdzielczości Full HD. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość robocza 340 mm. | TAK |  |
|  | Autoklawowalny. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji. | TAK |  |
| ŚWIATŁOWÓD – 5 SZT. |  |  |  |
|  | Maksymalna średnica wiązki 4,80 mm. | TAK |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna 8,5 mm. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość 3 m. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga 350 g. | TAK |  |
|  | Przeznaczony do optyk o średnicy powyżej 4 mm. | TAK |  |
| INSUFLATOR – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Maksymalny przepływ dwutlenku węgla - 50 l/min. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia. | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wskaźnik objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg. | TAK |  |
|  | Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnego ciśnienia w mmHg oraz przepływu w l/min. | TAK |  |
|  | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia. | TAK |  |
|  | 2 tryby insuflacji. | TAK |  |
|  | 3 tryby przepływu. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2. | TAK |  |
|  | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego. | TAK |  |
|  | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną, przewód do instalacji ściennej. | TAK |  |
| POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Wyposażona w technologię RFID. | TAK |  |
|  | Uniemożliwia wielokrotne użycie jednorazowych drenów. | TAK |  |
|  | Zestaw wielorazowych drenów do płukania. | TAK |  |
|  | Zestaw wielorazowych drenów do odsysania. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do próżni, z filtrem, do stosowania przez 30 dni. | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pompy 450 mmHg. | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność płukania 2,5 l/min. | TAK |  |
| NAGRYWARKA MEDYCZNA – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Wbudowany dysk twardy HDD o minimalnej pojemności 1TB. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o minimalnej przekątnej 3,5" na panelu frontowym. | TAK |  |
|  | Wejścia wideo: 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1xComposite. | TAK |  |
|  | Wyjście na monitor 1xDVI-D, wyjście sygnału loop 1x3G-SDI. | TAK |  |
|  | Wsparcie dla rozdzielczości do 1920x1080p. | TAK |  |
|  | Wejścia i wyjścia audio: mini-jack 3.5 mm 1xMic, 1xLine In, 1xLine Out. | TAK |  |
|  | Wbudowany głośnik. | TAK |  |
|  | Wejścia USB 2.0: 1 szt. na panelu przednim, 3 szt. na panelu tylnym. | TAK |  |
|  | Wejścia 2x mini-jack 3.5mm do zdalnego wyzwalania rejestracji obrazów i sekwencji wideo. Obsługa przy użyciu przycisków sterujących na panelu przednim lub klawiatury i myszy z interfejsem USB. | TAK |  |
|  | Zapis sekwencji wideo w formacie H.264 lub MPEG4 w rozdzielczości 480p60, 720p60, 1080p60 z wyborem trzech stopni kompresji (High/Middle/Low). | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formacie BMP, JPEG, DICOM. | TAK |  |
|  | Zapis sygnału audio w formacie AAC. | TAK |  |
|  | Funkcja integracji z systemem PACS przez protokół DICOM w zakresie DICOM C-STORE, WorkList, MPPS. Funkcja eksportu obrazów i sekwencji wideo na serwer FTP. | TAK |  |
|  | Funkcja dostępu do wewnętrznego dysku przez protokół SMB zabezpieczony hasłem. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia do 3,5 kg. | TAK |  |
| PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII. |  |  |  |
|  | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu) – 5 szt. | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11 mm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego - 10 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 5 szt. | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6 mm, złożony z gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 15 szt. | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 13-13,5 mm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 3 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka redukcyjna, podwójna 13,5 / 10 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 3 szt. | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów, śr. 5-6 mm – 15 szt. | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów, śr. 10-11 mm – 5 szt. | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów, śr. 13-13,5 mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 5 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm – 5 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm – 5 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające z ząbkami 2x3, jedna ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 5 szt. | TAK |  |
|  | Zapasowe uszczelki do trokarów o śr. 10-11 mm – 30 szt. | TAK |  |
|  | Zapasowe uszczelki do trokarów o śr. 5-6 mm – 30 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do instrumentów monopolarnych - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 585x255x145 mm – 5 szt. | TAK |  |
| ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DLA CHIRURGII OGÓLNEJ – 1 ZESTAW. |  |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Klipsownica laparoskopowa, autoklawowalna, średnica: 10 mm, rozbieralna na: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy, uchwyt, bransze kompatybilne z tytanowymi klipsami o rozmiarze średnio - dużym, uchwyt: z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem – 3 szt. | TAK |  |
|  | Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, sterylne – minimum 200 klipsów. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające BABCOCK, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, obie ruchome; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm – 2 szt. | TAK |  |
| ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DLA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – 1 ZESTAW. |  |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające BABCOCK, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, jedna ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające CROCE-OLMI, jedna bransza ruchoma, wielookienkowe, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające okienkowe, jedna bransza ruchoma, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, – 1 szt. | TAK |  |
| ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DLA GINEKOLOGII – 1 ZESTAW. |  |  |  |
|  | Kleszcze chwytające CROCE-OLMI, jedna bransza ruchoma, wielookienkowe, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające okienkowe, jedna bransza ruchoma, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu Aligator, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające jelitowe, długie, atraumatyczne, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, - wkład roboczy: typu "pazury" z ząbkami 2x3, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Imadło do szycia, bransze proste, rękojeść prosta, śr. 5mm, – 1 szt. | TAK |  |
|  | Popychacz węzłów, dwustronny, śr. 5mm – 1 szt. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie. | TAK |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2019. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej (sprzętu zastępczego) na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 5 lat wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenia stanowiskowe dla operatorów i personelu pielęgniarskiego Bloku Operacyjnego. | TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi po podpisaniu umowy aktualną listę szkoleń dostępnych dla personelu szpitala. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie zamawiającego opisach (np. prospekty, foldery, karty katalogowe itp.), z zaznaczeniem którego parametru dotyczy.

............................................                                         ............................................................

miejsce i data                                                                                 pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.099.2019

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

ZAKUP WIEŻY LAPAROSKOPOWEJ DLA POTRZEB TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

      - Oświadczam/y, że:

1)	oferowany przedmiot zamówienia:

a) 	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu Załącznik Nr 3 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania techniczne,

b) 	jest wyrobem medycznym (za wyjątkiem wózka laparoskopowego, stojaka na słój oraz nagrywarki medycznej) zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175  ze zm.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy,

c)	jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych,  o  należytym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

d)	jest wyrobem medycznym (za wyjątkiem wózka laparoskopowego, stojaka na słój oraz nagrywarki medycznej) i posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

2)	W przypadku podpisania umowy:

a)	kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) potwierdzone „za zgodność                     z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

b)	Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych  o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 175 ze zm.),

c)	Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych -

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde jego żądanie w trakcie postępowania przetargowego.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.