ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.029.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Nr DAZ.26.029.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć Nr 4

SIWZ Kardiomonitor: Oddział Neurologii PCK-2szt

kod CPV 33100000-1, 33195100-4

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły zabudowane wewnątrz kardiomonitora. Wbudowana rączka do przenoszenia. | Tak/podać |  |
| 2 | Ekran min. 12” o rozdzielczości 800x600. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła z przyciskami funkcyjnymi. | Tak |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego. Czas ładowania baterii poniżej 7 godzin. Stale widoczny wskaźnik poziomu naładowania baterii. Temperatura pracy kardiomonitora w zakresie 5~40°C. +/-10% | Tak |  |
| 4 | Waga kardiomonitora bez podstawy jezdnej min. 3,5 kg. | Tak |  |
| 5 | Prezentacja danych: - wyświetlanie min. 6 krzywych z funkcją kaskady dla krzywej EKG - pamięć min. 2000 wyników pomiarów NIBP - Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów, co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | Tak |  |
| 9 | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet. | Tak |  |
| 10 | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Min. 8 poziomów głośności alarmów. Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min. | Tak |  |
| 12 | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 5 elektrodowy z możliwością wypięcia pojedynczych odprowadzeń). Analiza arytmii – klasyfikacja min. 13 rodzajów zaburzeń. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-150 odd./min. Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund. | Tak |  |
| 14 | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 0-250 /min. Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna, saturacji. Jeden czujnik dla pacjentów dorosłych na każdy monitor typu klips na palec wraz z kablem połączeniowym. | Tak |  |
| 15 | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. 1-720 minut. Możliwość ręcznego zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie. | Tak |  |
| 16 | Temperatura Monitorowanie temperatury w min. 2 kanałach w zakresie min. 0-50˚C. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie min. 1 czujnik na każdy monitor). | Tak |  |
| 17 | Pozostałe parametry: Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Szerokość papieru 50mm. Możliwość prostej rozbudowy (wbudowane porty) o pomiar CO2 oraz IBP (w dwóch kanałach) | Tak |  |
| 18 | Urządzenie klasy I, BF oraz CF. | Tak |  |
| 19 | Łączność – USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, port Ethernet. | Tak |  |
| 20 | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | Tak |  |
| 21 | Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 22 | Podstawa jezdna dla każdego kardiomonitora | Tak |  |
| 23 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 24 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 25 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 26 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 28 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 29 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 30 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 31 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 32 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 33 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Uwaga:

1)Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w (uzupełnionych na wezwanie zamawiającego w trybie art.26 ust.2 uPzp,) opisach przedmiotu zamówienia, np.: katalogach/folderach/prospektach/informacjach (w języku polskim). Każdy parametr powinien być w nich zaznaczony, natomiast numer strony, na której dany parametr się znajduje należy wpisać do tabeli wymagań technicznych.

2)Nie spełnienie któregokolwiek parametru technicznego opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

(*)  - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.