ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.051.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.051........2018

…………………………………………                                                                   ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stentgraft do aorty brzusznej | szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa 4 kpl osłon ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym (1 kpl= 1 garsonka + 1 kreza) | m-ce | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

| Lp. | # Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla Stentgraftu do aorty brzusznej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | możliwość stosowania stengraftu brzusznego w technice kominowej zapewniona wg instrukcji użytkowania |  |
| 2. | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 3. | instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |
| 4. | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym |  |
| 5. | do każdego oferowanego zestawu stentgraftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) |  |
| 6. | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] |  |
| 7. | możliwość zaopatrywania szyi tętniaka o dużej średnicy, tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75° |  |
| 8. | w standardzie dostępne introducery o średnicach min. 14, 16, 18, 20 [Fr] |  |
| 9. | moduły stentgraftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poilestru o wysokiej gęstości |  |
| 10. | oferowany model stentgraftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stentgraft) |  |
| 11. | system wprowadzający zapewniający implantację w odcinku aorty brzusznej |  |
| 12. | dostępny przedział średnic aortalnych, min. 23 - 35 [mm] |  |
| 13. | dostępny przedział średnic biodrowych, min. 10 - 28 [mm] |  |
| 14. | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] wg. instrukcji obsługi |  |
| 15. | Zestaw zawiera wszystkie elementy |  |
| 16. | Zestaw obejmuje sprzęt jednorazowy potrzebny do wykonania zabiegu (cewniki, prowadniki, koszulki) |  |
| 17. | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u Wykonawcy, max. 24 [h] |  |
| 18. | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego w pakiecie stentgraftu |  |
| 19. | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o śr. 22-46 mm z systemem wprowadzania max. 25F dla wszystkich średnic |  |
| 20. | Dzierżawa na czas umowy celem wykonywania zabiegów 4 sztuk garsonek z krezami, lekkich dwustronnych (osłony ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym); kamizelka o równoważniku: przód 0,50, tył 0,25; spódnica o równoważniku 0,50 |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy