ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.030.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.030.2017)

Urządzenie dozymetryczne do pomiaru codziennych parametrów energii

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Detektor z min. 4 komorami lub diodami | TAK |  |
| 2. | Objętość komory min. 0,6cm3 | TAK |  |
| 3. | Pomiar energii: -dla fotonów od 60C do 25 MV -dla elektronów od 6 MeV do 25 MeV | TAK |  |
| 4. | Pomiar do min. 2 pomieszczeń | TAK |  |
| 5. | Automatyczne czujniki : temperatury oraz ciśnienia -zakres pomiaru temperatury: od 100C do 400C -zakres ciśnienia od 600-800 mmHg | TAK |  |
| 6. | Aparat łatwy do przenoszenia-mobilny | TAK |  |
| 7. | Zapis daty i czasu pomiaru | TAK |  |
| 8. | Powierzchnia pola pomiaru max. 20cm × 20 cm | TAK |  |
| 9. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 10. | Interfejs do doładowania akumulatora i komunikacji szeregowej | TAK |  |
| 11. | Port szeregowy | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 12. | Instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego | TAK |  |
| 13. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |  |  |
| 14. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 ( nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondycjonowana ) | TAK |  |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Czas naprawy z użyciem części zamiennych do 40 dni liczony od momentu podjęcia naprawy, czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
| 16. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 17. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzony min. przez 10 lat od momentu zakupu. | TAK |  |
| 18. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 19. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | TAK |  |

Brak wypełnienia rubryki „Parametry - potwierdzenie spełnienia wymogów” lub wpisanie „Nie" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

......................................................

podpis osoby/osób                                                                                                                                                                                                                                                 uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy  lub pełnomocnika