ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.057.2017

Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.057....2017

Zakup  urządzenia dozymetrycznego do pomiaru codziennych parametrów energii

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Detektor: - komora jonizacyjna lub detektor typu dioda; - komora jonizacyjna i detektor typu dioda możliwe w jednym urządzeniu, - urządzenie z minimum 5 detektorami | TAK |  |
| 2. | Objętość komory min. 0,3cm3 max.0,6 cm3 | TAK |  |
| 3. | Pomiar energii: -dla fotonów od 60C do 25 MV -dla elektronów od 6 MeV do 18 MeV | TAK |  |
| 4. | Pomiar do min. 2 pomieszczeń | TAK |  |
| 5. | Automatyczne czujniki : temperatury oraz ciśnienia -zakres pomiaru temperatury: od 100C do 400C -zakres ciśnienia od 600-800 mmHg | TAK |  |
| 6. | System RF-bezprzewodowy | TAK |  |
| 7. | Zapis daty i czasu pomiaru | TAK |  |
| 8. | Powierzchnia pola pomiaru max. 20cm × 20 cm | TAK |  |
| 9. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 10. | Interfejs do doładowania akumulatora i komunikacji szeregowej | TAK |  |
| 11. | Port szeregowy | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 12. | Instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego | TAK |  |
| 13. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 ( nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondycjonowana ) | TAK |  |
| 14. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Czas naprawy w przypadku użycia części zamiennych do 40 dni liczony od momentu podjęcia naprawy, czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
| 15. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzony min. przez 10 lat od momentu zakupu. | TAK |  |
| 17. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 18. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 19. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Brak wypełnienia rubryki „Parametry -potwierdzenie spełnienia wymogów” lub wpisanie „Nie" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

......................................................                                                                                      ...................................................

miejscowość  i data                                                                                                       podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika