ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.79.2017

Dane dotyczące Wykonawcy*:                                         	………………………., dnia ………………

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

NIP ........................... PESEL .........................

numer telefonu ...............................................

numer faksu .............................. i adres e-mail* ...........................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)                     i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 23  ust. 2 ustawy PZP.

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy)*:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

......................................................................

numer telefonu ..............................................

numer faksu .............................. i adres e-mail ...........................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

FORMULARZ OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu medycznego               w ramach zadania ,,Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”, wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunkach Zamówienia na następujących zasadach:

1)	CZĘŚĆ 1* STÓŁ ZABIEGOWY, STÓŁ OPERACYJNY

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy … miesięcy  gwarancji, liczonej  od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

2)	CZĘŚĆ 2 *– APARAT DO ZNIECZULANIA

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

3)	CZĘŚĆ 3* - KARDIOMONITOR

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

4)	CZĘŚĆ 4* – 	DEFIBRYLATYOR, DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA 				KARDIOWERSJI I ZEWNĘTRZNEJ SYMULACJI SERCA

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

5)	CZĘŚĆ 5* - POMPA INFUZYJNA

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

6)	CZĘŚĆ 6* - SSAK ELEKTRYCZNY

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym,

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …*miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

7)	CZĘŚĆ 7*- 	URZĄDZENIE DO AKTYWNEJ RGULACJI TEMPERATURY PACJENTA                                       za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

8) CZĘŚĆ 8*- RESPIRATOR TRANSPORTOWY, RESPIRATOR STACJONARNY, RESPIRATOR                	Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI STĘŻENIA TLENU W ZAKRESIE 21-100%.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48  miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

9)	CZĘŚĆ 9* - URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, MATERAC

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

10)	CZĘŚĆ 10*- VIDEOLARYNGOSKOP DO TRUDNEJ INTUBACJI, VIDEOLARYNGOSKOP, 		ZESTAW DO INTUBACJI (LARYNGOSKOP), ZESTAW DO WENTYLACJI (AMBU)

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

- CZĘŚĆ 11*- 	ŁÓŻKO INTENSYWNEJ TERAPII, ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII                        	Z MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM, WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY, 	WÓZEK ZABIEGOWY, WÓZEK REANIMACYJNY

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…).

12)	CZĘŚĆ 12* - RTG RAMIĘ C

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................).

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”

13)	CZĘŚĆ 13* - DIATERMIA

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

14)	CZĘŚĆ 14* - NEGATOSKOP CYFROWY

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

15)	CZĘŚĆ 15* - SPRZĘT DO POMIARU RZUTU SERCA

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

16)	CZĘŚĆ 16* - PRZYŁÓŻKOWY APARAT USG

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 		Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

* -Proszę wypełnić dla Części, których oferta dotyczy- w przypadku Części, na które Wykonawca nie składa oferty, należy Część usunąć.

- Do oferty załączamy oświadczenie (oświadczenia)* w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

- Oświadczamy, że dokumenty wymienione w § 7 ust. 10 pkt. 1)-6),  ust. 12 i 13 oraz  ust. 19 pkt. 1-2   SIWZ złożymy na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie wnosimy   do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 	Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	Wadium w wysokości ...…...... zostało wniesione w dniu …………………… w formie: 	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:…………………………........................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach,                            o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych.

7.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa Zamówień publicznych) złożymy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                 o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) 	wykonanie części dotyczącej ...........................................................................................                           	firmie .................................................... z siedzibą w ....................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: .......................... zł

lub stanowi ......% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

10.	Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

* Niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

- 11. 	Oferta składa się z ….. kolejno ponumerowanych stron.

- 12.	Załącznikami do  niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną częścią są:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………...	-	str. ….. oferty

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* - niepotrzebne usunąć

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia: STÓŁ ZABIEGOWY, STÓŁ OPERACYJNY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stół zabiegowy - Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół zabiegowy - Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar terapii natychmiastowej. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół operacyjny - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia: APARAT DO ZNIECZULANIA.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Aparat do znieczulania - Szpitalny Oddział Ratunkowy – obszar resuscytacyjno - zabiegowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania – Szpitalny Oddział Ratunkowy – obszar terapii natychmiastowej. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulania – Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3

Przedmiot zamówienia: KARDIOMONITOR.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kardiomonitor - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kardiomonitor - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kardiomonitor - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4

Przedmiot zamówienia: DEFIBRYLATOR, DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA  KARDIOWERSJI I  ZEWNĘTRZNEJ STYMULACJI SERCA.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Defibrylator - Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5

Przedmiot zamówienia: POMPA INFUZYJNA.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pompa infuzyjna - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno -zabiegowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pompa infuzyjna - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6

Przedmiot zamówienia: SSAK ELEKTRYCZNY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ssak elektryczny - Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno –zabiegowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ssak elektryczny - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7

Przedmiot zamówienia:  URZĄDZENIE DO AKTYWNEJ REGULACJI TEMPERATURY PACJENTA.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno -zabiegowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8

Przedmiot zamówienia:  RESPIRATOR TRANSPORTOWY, RESPIRATOR STACJONARNY, 	RESPIRATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI STĘŻENIA 	TLENU W ZAKRESIE 21-100% .

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Respirator transportowy - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Respirator transportowy - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Respirator stacjonarny - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Respirator stacjonarny - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9

Przedmiot zamówienia:  URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, MATERAC GRZEWCZY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materac grzewczy - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 10

Przedmiot zamówienia:  VIDEOLARYNGOSKOP DO TRUDNEJ INTUBACJI, 	VIDEOLARYNGOSKOP, ZESTAW DO INTUBACJI (LARYNGOSKOP), ZESTAW		DO WENTYLACJI (AMBU).

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Videolaryngoskop do trudnej intubacji - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno-zabiegowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Videolaryngoskop - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do intubacji (laryngoskop) - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do wentylacji (ambu) - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 11

Przedmiot zamówienia:  ŁÓŻKO INTENSYWNEJ TERAPII, ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII  Z MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM, WÓZEK 		ANESTEZJOLOGICZNY, WÓZEK ZABIEGOWY, WÓZEK REANIMACYJNY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżko intensywnej terapii Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek anestezjologiczny Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wózek zabiegowy Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wózek reanimacyjny Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 12

Przedmiot zamówienia:  RTG RAMIĘ C.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | RTG ramię C - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 13

Przedmiot zamówienia:  DIATERMIA.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Diatermia – Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 14

Przedmiot zamówienia:  NEGATOSKOP CYFROWY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Negatoskop cyfrowy - Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15

Przedmiot zamówienia: SPRZĘT DO POMIARU RZUTU SERCA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sprzęt do pomiaru rzutu serca - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 16

Przedmiot zamówienia: PRZYŁÓŻKOWY APARAT USG

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzyłóżkowy aparat USG. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Stół zabiegowy: Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno - zabiegowy -                   	3 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Stół zabiegowy : Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar terapii natychmiastowej - 1szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
|  | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 (± 50)) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 ( ±50 ) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Tak |  |
|  | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | Tak |  |
|  | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Tak |  |
|  | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | Tak |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | Tak |  |
|  | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - podpórka ręki z korpusem mocującym – 2 szt. | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający antybakteryjność tworzywa (dołączyć do umowy) | Tak |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Stół operacyjny: Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala operacyjna – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( ± 20 mm ) | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Przechyły boczne min. ±300 (min. po 300 w lewo i prawo) | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga min: 400 | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga min. : 400 | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | Tak |  |
|  | Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 120 mm. | Tak |  |
|  | Centralna blokada kół realizowana poprzez dźwignię nożną umieszczoną w podstawie stołu. | Tak |  |
|  | Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | Tak |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. | Tak |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie stołu : 1. Przystawka ortopedyczna – 1 szt. - wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Zakres regulacji wysokości wysięgnika aparatu naciągowego: min. 320 mm, rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym, a aparatem naciągowym: min. 500 mm do 1250 mm, wysuw śruby aparatu naciągowego: min. 250 mm, zakres regulacji położenia ramion obrotowych: 180º. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. Przystawka ortopedyczna wyposażona w: - Uchwyt podpórki do mocowania do przystawki – 1 szt. - buty skórzane dla dorosłych, mocowane do przystawki za pomocą pasów – 1 komplet 2. Wózek do transportu przystawki ortopedycznej – 1 szt., wózek wykonany ze stali nierdzewnej 3. Podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 1 komplet 4. Oparcie klatki piersiowej do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 kpl. 5. Podpórka ręki do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt. 6. Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. 7. Ramka ekranu anestezjologicznego z regulacją wysokości, szerokości oraz obrotu wokół osi pionowej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 1 szt. 8. Wieszak kroplówki do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi – 1 szt. 9. Podpórka do operacji ręki montowana do listwy bocznej stołu, podpórka z materacem o wymiarach min. 400mm x 800mm, podpórka z dwoma wspornikami z regulacją wysokości oraz z kołami z blokadą obrotu – 1 szt. 10. Podgłówek specjalistyczny z materacem w kształcie podkowy (z pianki poliuretanowej), możliwość regulacji wysokości, pochylenia kątowego oraz położenia wzdłużnego podgłówka, podgłówek montowany w miejsce standardowego podgłówka płytowego (przy pomocy specjalnego adaptera) lub do przystawki do operacji barku. 11. Podgłówek specjalistyczny składający się z materaca poliuretanowego o wymiarach 70x190x235 mm oraz szkieletu metalowego, wykonanego ze stali nierdzewnej. Konstrukcja podgłówka, dzięki dwóm obrotowym węzłom, zapewnia regulację wysokości, pochylenia kątowego oraz odległości od blatu 12. Krążek pod głowę o wymiarach ø 200 x 50 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności | Tak |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Aparat do znieczulania: Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno -				zabiegowy -  2 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Aparat do znieczulania: Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar terapii 	natychmiastowej  - 1szt.

Przedmiot zamówienia: 	Aparat do znieczulania: Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach, podać | TAK |  |
|  | Blat do pisania | TAK |  |
|  | Blat do pisania wysuwany | TAK |  |
|  | Minimum jedna szuflada na akcesoria, podać. Możliwe ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej | TAK |  |
|  | ## Uchwyty fabryczne do 10L butli O2 i N2O | TAK |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5.0 m | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) podać | TAK |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | TAK |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym, podać | TAK |  |
|  | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow | TAK |  |
|  | Przepływ świeżego gazu od 200 ml/min lub mniejszy, podać | TAK |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | TAK |  |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania. | TAK |  |
|  | SYSTEM ODDECHOWY |  |  |
|  | System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
|  | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | TAK |  |
|  | Wentylacja pacjentów z różnych grup wiekowych nie wymaga wymiany elementów systemu oddechowego (nie dotyczy rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej), podać | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe, minimalna wydajność > 30 L/min, podać | TAK |  |
|  | Zbiornik pochłaniacza dwutlenku węgla o budowie przeziernej, o objętości w zakresie min. 1200ml do max. 1500ml, wielorazowego użytku. W komplecie dodatkowo sześć jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym podłączonym do aparatu | TAK |  |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
|  | Respirator wbudowany | TAK |  |
|  | # Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem | TAK |  |
|  | # Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie | TAK |  |
|  | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, podać, opisać sposób obsługi | TAK |  |
|  | Ekran respiratora wbudowany w ścianę przednią aparatu | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | # Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | # Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | # Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | # Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV) | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym) | TAK |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | TAK |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (Auto Flow lub PRVC), synchronizowany z oddechami własnymi pacjenta oraz ze wspomaganiem ciśnieniowym tych oddechów | TAK |  |
|  | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | TAK |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | TAK |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli), opisać | TAK |  |
|  | REGULACJE |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, podać zakres | TAK |  |
|  | Możliwe odwrócenia stosunku wdechu do wydechu powyżej 3:1 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min, podać zakres | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml, podać zakres | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5 ml | TAK |  |
|  | Regulacja PEEP minimum od 4 do 20 cmH2O (hPa), podać zakres | TAK |  |
|  | Regulacja PEEP od 1 cmH2O (hPa) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 65 hPa (cmH2O), podać zakres | TAK |  |
|  | # Regulacja Plateau w zakresie minimum do30 % | TAK |  |
|  | Regulacja Plateau od 0% | TAK |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | TAK |  |
|  | Regulacja czasu narastania ciśnienia wdechowego, podać zakres (nie dotyczy czasu wdechu), opisać | TAK |  |
|  | Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | # Alarm braku zasilania wO2, N2O, Powietrze | TAK |  |
|  | Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2 | TAK |  |
|  | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | TAK |  |
|  | PREZENTACJA WARTOŚCI LICZBOWEJ NA EKRANIE RESPIRATORA |  |  |
|  | # Wdechowego i wydechowego stężenia tlenu, pomiar paramagnetyczny, nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych | TAK |  |
|  | Objętości oddechu Vt | TAK |  |
|  | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | TAK |  |
|  | Objętości minutowej MV, objętości minutowej MV leak | TAK |  |
|  | Częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | # Częstości oddychania | TAK |  |
|  | Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka | TAK |  |
|  | Wdechowego i wydechowego stężenia CO2 i N2O | TAK |  |
|  | Ilości zużytych świeżych gazów, ilości zużytych anestetyków wziewnych, podczas zabiegu/operacji. | TAK |  |
|  | PREZENTACJA GRAFICZNA, KRZYWE, PĘTLE NA EKRANIE RESPIRATORA |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja trzech krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2, podać | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych, co najmniej pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, podać | TAK |  |
|  | Pętla referencyjna | TAK |  |
|  | Parametry liczbowe pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej, co najmniej: ciśnienie szczytowe (peak), objętość (VT), czas zapisu pętli referencyjnej | TAK |  |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | # Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Lampka halogenowa na elastycznym ramieniu ułatwiającym odpowiednie skierowanie światła, zamocowana do aparatu | TAK |  |
|  | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. | TAK |  |
|  | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie | TAK |  |
|  | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego. | TAK |  |
|  | Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
|  | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje:start/stop/kasuj) | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 12 pułapek wodnych do modułu gazowego | TAK |  |
|  | KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULANIA WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych (CIS) zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej (karty znieczulenia) w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny typu CIS producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę. | TAK |  |
|  | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
|  | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego |  |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |  |  |
|  | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | TAK |  |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci LAN (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów (np. raport trendów tablicowych), dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  |
|  | MONTAŻ |  |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Dostępne mocowania do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | TAK |  |
|  | SPECYFIKACJA MONITORA |  |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG (do 12 odprowadzeń diagnostycznie), ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, NMT, BIS, rzut serca | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia przeniesienie danych demograficznych, zdarzeń alarmowych oraz trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu, z zachowaniem chronologii | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz |  |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |
|  | ANALIZA ST |  |  |
|  | Monitorowanie ST w 3 lub 5 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę odcinka ST w 12 odprowadzeniachoraz monitorowanie wartości sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie zmian w czasie sumarycznego wektora ST z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |
|  | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Massimo Set | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
|  | TEMPERATURA |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK |  |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 2 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |
|  | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE GAZOWE |  |  |
|  | Pomiar zapośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora lub aparatu do znieczulania | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia: O2, CO2, N2O oraz anestetyków na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia O2 paramagnetyczny | TAK |  |
|  | W komplecie akcesoria niezbędne do realizacji pomiarów: przynajmniej 10 szt. pułapek wodnych oraz 10 szt. linii próbkujących | TAK |  |
|  | ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |  |  |
|  | Pomiar zapośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. | TAK |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o po pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, z wykorzystaniem modułów do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego CNAP, również w czasie transportu, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |  |  |
|  | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie: przynajmniej krzywe (ciśnienie, przepływ), pętle (ciśnienie/objętość, przepływ/objętość), parametry, dane dotyczące stężenia anestetyków | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych i obsługowych, aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 	Kardiomonitor: Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno- zabiegowy -

3 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Kardiomonitor: Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej terapii – 		2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Możliwość zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej tego samego producenta, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. System umożliwia podłączenie oferowanych kardiomonitorów w celu automatycznego zapisywania zmierzonych parametrów życiowych na karcie pacjenta. Interfejs użytkownika systemu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
|  | Akumulator umożliwiający monitorowanie – przynajmniej przez 3 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej minimum 15”. Wyświetlanie jednocześnie minimum 8 krzywych dynamicznych na ekranie. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego, możliwość podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę, pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego i/lub stałych przycisków i/lub pokrętła | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję „standby” | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do przenoszenia - posiada rączkę | Tak |  |
|  | Masa do 7 kg | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | Tak |  |
|  | Możliwość edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w kalkulator leków | Tak |  |
|  | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | Tak |  |
|  | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | Tak |  |
|  | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | Tak |  |
|  | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii, włączana na żądanie, arytmie u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | Tak |  |
|  | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s z ustawianiem co 5 s. | Tak |  |
|  | Pomiar SpO2, w zakresie 1-100% z dokładnością co najmniej ±2%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum 25-300 ud/min z dokładnością przynajmniej do ±2 ud/min. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. | Tak |  |
|  | Pomiar (ciągły) ciśnienia metodą inwazyjną (IPC) – 2 kanały. Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. | Tak |  |
|  | Pomiar CO2. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie czasu alarmu bezdechu. | Tak |  |
|  | Wyposażenie podstawowe na każdy monitor: - przewód EKG do 3 elektrod - wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych - mankiety pomiarowe dla dorosłych (3 różne rozmiary) - wielorazowy czujnik temperatury skóry i rektalny - czujnik do pomiaru CO2, - przewód do inwazyjnego pomiaru ciśnienia – 2 szt. - rolka papieru do drukarki monitora | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - 5 ramiona do zawieszenia kardiomonitorów na posiadanej przez zamawiającego kolumnie. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Kardiomonitor: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania (1 ekran , drukarka) współpracująca z aktualnie funkcjonującym w oddziale systemem centralnego monitorowania, umożliwia jednoczesny podgląd przynajmniej 2 oferowanych monitorów pacjenta | Tak |  |
|  | ## Monitory pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania, ze względu na bezpieczeństwo danych i stabilność pracy, działa w oparciu o system operacyjny typu Unix/Linux | Tak |  |
|  | Ekran stanowiska centralnego monitorowania kolorowy, panoramiczny, płaski, wykonany w technologii LCD TFT, o przekątnej przynajmniej 22" | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 1 ekran. | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające dalszą rozbudowę. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 2 przebiegów falowych z każdego monitora, na ekranie podglądu wszystkich monitorów (nie tylko EKG) | Tak |  |
|  | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora | Tak |  |
|  | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne ) z poszczególnych stanowisk, z identyfikacją alarmującego stanowiska | Tak |  |
|  | Możliwość przyjmowania pacjenta (wpisywanie danych demograficznych) z poziomu stanowiska centralnego monitorowania i monitora pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję przyjmowania pacjenta poprzez pobranie jego danych demograficznych z systemu szpitalnego | Tak |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć przynajmniej 72 godzin trendów graficznych i tablicowych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie, z możliwością rozbudowy w przyszłości do co najmniej 120 godzin | Tak |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć przynajmniej 2 godzin ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych, co najmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych ( EKG + inne ) dla każdego pacjenta, z możliwością wglądu w dowolnym fragmencie tego zapisu, z możliwością rozbudowy w przyszłości do co najmniej 120 godzin i 16 krzywych | Tak |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych dla każdego pacjenta | Tak |  |
|  | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór zdarzenia alarmowego ogniskuje dane „holterowskie” i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3 ) | Tak |  |
|  | W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu spełniającego wszystkie podane wymagania. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję podglądu bieżących przebiegów krzywych dynamicznych i wartości monitorowanych parametrów z wybranych kardiomonitorów, oraz zapisywanie trendów parametrów życiowych w formacie MS Excel, za pośrednictwem typowych komputerów PC i przeglądarki internetowej Internet Explorer, podłączonych do szpitalnej sieci informatycznej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję dostępu do zapamiętanych w centrali danych archiwalnych (trendów, przebiegów dynamicznych, zdarzeń alarmowych, danych demograficznych) w celu ich analizy, wykonywania oraz generowania raportów, za pośrednictwem typowych komputerów PC i przeglądarki internetowej Internet Explorer, podłączonych do szpitalnej sieci informatycznej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję wysyłania parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem protokołu HL7 do szpitalnego systemu informacyjnego (HIS) w celu archiwizacji | Tak |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE – KARDIOMONITORY PACJENTA – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych (CIS) zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej (karty znieczulenia) w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny typu CIS producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę. | Tak |  |
|  | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | Tak |  |
|  | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | Tak |  |
| PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |  |  |  |
|  | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | Tak |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | Tak |  |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | Tak |  |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci LAN (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów (np. raport trendów tablicowych), dostępnych w monitorze pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | Tak |  |
| MONTAŻ |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany na kolumnę medyczną. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | Tak |  |
|  | Dostępne mocowania do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | Tak |  |
| SPECYFIKACJA MONITORA |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG (do 12 odprowadzeń diagnostycznie), ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, NMT, BIS, rzut serca | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia przeniesienie danych demograficznych, zdarzeń alarmowych oraz trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu, z zachowaniem chronologii | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak |  |
| ZASILANIE |  |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | TAK |  |
| MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |
| ANALIZA ST |  |  |  |
|  | Monitorowanie ST w 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę odcinka ST w 12 odprowadzeniach oraz monitorowanie wartości sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie zmian w czasie sumarycznego wektora ST z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | Tak |  |
| ANALIZA ARYTMII |  |  |  |
|  | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. | TAK |  |
| SATURACJA (SPO2) |  |  |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Nellcor Oximax lub Masimo SET. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych. Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło | Tak |  |
| CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK |  |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 2 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) | TAK |  |
| CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |  |
|  | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału | TAK |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o po pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, z wykorzystaniem modułów do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego CNAP, również w czasie transportu, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | Tak |  |
| UKŁADY ALARMOWE |  |  |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego. Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji 		serca : Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
| 4. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 5. | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
| 7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej - 25 | TAK |  |
| 8. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 9. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 10. | Przekątna ekranu monitora 5,7 cali | TAK |  |
| 11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,8 kg | TAK |  |
| 14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieki | TAK |  |
| 15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm | TAK |  |
| 16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min | TAK |  |
| 19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | TAK |  |
| 21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min | TAK |  |
| 22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK |  |
| 23. | Monitorowaniem SpO2 w technologii MASSIMO, w zakresie od 1 do 100 % z czasem uśrednienia SpO2 do wyboru przez użytkownika 4, 8, 12 lub 16 sekund, w komplecie z czujnikiem dla dorosłych | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 25. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | PODAĆ |  |
| 26. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 27. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 28. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 29. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 31. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 32. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 33. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Defibrylator:  Oddział Ratunkowy – obszar resuscytacyjno - zabiegowy 3 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
| 4. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 5. | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
| 7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej - 25 | TAK |  |
| 8. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 9. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 10. | Przekątna ekranu monitora min.5,7 cali | TAK |  |
| 11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem do 6kg | TAK |  |
| 14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min.50mm | TAK |  |
| 16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min | TAK |  |
| 19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | TAK |  |
| 21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min | TAK |  |
| 22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 Ma | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 23. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | PODAĆ |  |
| 24. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 26. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 27. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 30. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 31. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Pompa infuzyjna:  Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar resuscytacyjno -					zabiegowy - 3 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Pompa infuzyjna:  Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna – 3 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | Tak |  |
| 2. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu. | Tak |  |
| 3. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |
| 4. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą. | Tak |  |
| 5. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  |
| 6. | Masa pompy ok. 1,5 kg | Tak |  |
| 7. | Wymiary maks. 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) | Tak |  |
| 8. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. W stacji dokującej mocowanie jednym ruchem bez konieczności stosowania uchwytu i zasilacza zewnętrznego. | Tak |  |
| 9. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak |  |
| 10. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach. | Tak |  |
| 11. | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | Tak |  |
| 12 | Łatwe łączenie do 3 pomp ze sobą. | Tak |  |
| 13 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak |  |
| 14. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | Tak |  |
| 15. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
| 16. | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
| 17. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 18. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
| 19. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 20. | Prędkości bolusa min: | Tak |  |
| 21. | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | Tak |  |
| 22. | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | Tak |  |
| 23. | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | Tak |  |
| 24. | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | Tak |  |
| 25. | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | Tak |  |
| 26. | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | Tak |  |
| 27. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | Tak |  |
| 28. | Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | Tak |  |
| 29. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |
| 30. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |
| 31. | Menu w języku polskim. | Tak |  |
| 32. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak |  |
| 33. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | Tak |  |
| 34. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 35. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak |  |
| 36. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | Tak |  |
| 37. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TIVA/TCI | Tak |  |
| 38. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
| 39. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  |
| 40. | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak |  |
| 41. | Funkcja - automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. | Tak |  |
| 42. | Opcjonalna możliwość stosowania systemu do kontrolowania glikemii (SGC) | Tak |  |
| 43. | Stojak wraz z listwa zasilającą na pompy o udźwigu min. 30kg -2szt | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 44. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 45. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 46. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 47. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 48. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 49. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 50. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 51. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 52. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 53. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 54. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 55. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Pompa infuzyjna:  Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej 				terapii 12 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Pompa infuzyjna: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 12 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| Pompa strzykawkowa-20 szt. |  |  |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | Tak |  |
| 2. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu. | Tak |  |
| 3. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |
| 4. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą. | Tak |  |
| 5. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  |
| 6. | Masa pompy ok. 1,5 kg | Tak |  |
| 7. | Wymiary maks. 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) | Tak |  |
| 8. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. W stacji dokującej mocowanie jednym ruchem bez konieczności stosowania uchwytu i zasilacza zewnętrznego. | Tak |  |
| 9. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak |  |
| 10. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach. | Tak |  |
| 11. | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | Tak |  |
| 12 | Łatwe łączenie do 3 pomp ze sobą. | Tak |  |
| 13 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak |  |
| 14. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | Tak |  |
| 15. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
| 16. | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
| 17. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 18. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
| 19. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 20. | Prędkości bolusa min: | Tak |  |
| 21. | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | Tak |  |
| 22. | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | Tak |  |
| 23. | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | Tak |  |
| 24. | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | Tak |  |
| 25. | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | Tak |  |
| 26. | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | Tak |  |
| 27. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | Tak |  |
| 28. | Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | Tak |  |
| 29. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |
| 30. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |
| 31. | Menu w języku polskim. | Tak |  |
| 32. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak |  |
| 33. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | Tak |  |
| 34. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 35. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak |  |
| 36. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | Tak |  |
| 37. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TIVA/TCI | Tak |  |
| 38. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
| 39. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  |
| 40. | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak |  |
| 41. | Funkcja - automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. | Tak |  |
| 42. | Opcjonalna możliwość stosowania systemu do kontrolowania glikemii (SGC) | Tak |  |
| Pompa objętościowa-4szt |  |  |  |
| 43. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 44. | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |
| 45. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
| 46. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 47. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 48. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 49. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 50. | Masa pompy maksymalnie do 2 kg | TAK |  |
| 51. | Wymiary 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) | TAK |  |
| 52. | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na minimum 3 poziomach | TAK |  |
| 53. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
| 54. | Różne tryby infuzji: infuzja równoległa, wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
| 55. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 56. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 57. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 58. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
| 59. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 60. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 61. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala | TAK |  |
| 62. | z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 | TAK |  |
| 63. | Biblioteka Leków zawierająca 500 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup. | TAK |  |
| 64. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 65. | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 66. | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 67. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 68. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 69. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
| 70. | Alarm odłączonego czujnika kropli | TAK |  |
| 71. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 72. | Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 73. | Kabel łączący do centrali przywołania personelu | TAK |  |
| 74. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 75. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 76. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 77. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 78. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 79. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 80. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 81. | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
| 82. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 83. | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |
| Stacja dokująca-4szt |  |  |  |
| 84. | Modułowy system szybkiego mocowania minimum 8 pomp do stacji dokującej. | TAK |  |
| 85. | Możliwość zamocownia modułu do rur, szyn medycznych, pionowych lub poziomych | TAK |  |
| 86. | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  |
| 87. | Możliwość założenia pompy strzykawkowej i/lub objętościowej w dowolnej pozycji w module. | TAK |  |
| 88. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. | TAK |  |
| 89. | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |
| 90. | Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji z komputerem i informatyczną siecią szpitalną. | TAK |  |
| 91. | Wymiary modułu: 320 x 750 x 190 mm ( szer. wys. głęb.). Masa całego modułu bez pomp nie większa niż 8,5 kg | TAK |  |
| 92. | Moduł zasilany jednym kablem sieciowym. | TAK |  |
| 93. | Możliwość zainstalownia dodatkowego modułu do kontroli glikemii przy użyciu zainstalowanych pomp. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 94 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 95 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 96 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 97 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 98 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 99. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 100 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 101 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 102 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 103 | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 104 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 105 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Ssak elektryczny Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala operacyjna – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
| 3. | Wydajność ssaka min. 45 l/min +-/5% | TAK |  |
| 4. | Podciśnienie max. 0-93 kPa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
| 5. | Poziom hałasu poniżej 40dB | TAK |  |
| 6. | Wymiary max urządzenia( szer. X wys. X Głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
| 7. | Waga ssaka nie więcej niż 12 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) +/-5% | TAK |  |
| 8. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | TAK |  |
| 9. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | TAK |  |
| 10. | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
| 11. | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
| 12. | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK |  |
| 13. | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany minimum 0.25L - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie min. dł.1,5 m szt. 1 - kabel zasilający min. 2m szt. 1 - stojak jezdny ssaka szt. 1 | TAK |  |
| 15. | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l. | TAK |  |
| 16. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 17. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 28. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 29. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 30 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 31 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 32 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 33 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 35 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 36 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 38 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 39. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 40 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

- dotyczy  Części Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Ssak elektryczny Szpitalny Oddział Ratunkowy – obszar resuscytacyjno-						zabiegowy - 3 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w salach operacyjnych, transporcie. | TAK |  |
| 2 | Zbiornik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 3. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | TAK |  |
| 4. | Minimum 1-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | TAK |  |
| 5. | Uchwyt zbiornika | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na przewód ssący | TAK |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | TAK |  |
| 8. | Stojak jezdny minimum 3 kołowy | TAK |  |
| 9. | Kabel zasilający o długości min. 2m | TAK |  |
| 10. | Ładowanie akumulatora ok. 4h lub krócej od 0% do 100% |  |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA | TAK |  |
| 11. | Wydajność od 15l/min do 20l/min | TAK |  |
| 12. | Max. Podciśnienie do 80kPA | TAK |  |
| 13. | Poziom hałasu poniżej 60dB | TAK |  |
| 14. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 310 x 240 x 190 mm | TAK |  |
| 15. | Waga nie większa niż 5kg | TAK |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 16 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 17 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 21. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 22. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 23. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Ssak elektryczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w endoskopii, w ginekologii, ortopedii, w salach reanimacyjnych i operacyjnych. | Tak |  |
| 2 | Zbiornik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 3. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | Tak |  |
| 4. | Minimum 2-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący ( z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | Tak |  |
| 5. | Uchwyt zbiornika | Tak |  |
| 6. | Uchwyt na przewód ssący | Tak |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | Tak |  |
| 8. | Stojak jezdny | Tak |  |
| 9. | Kabel zasilający | Tak |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA | Tak |  |
| 11. | Wydajność od 38l/min do 40l/min | Tak |  |
| 12. | Max. podciśnienie 90kPA | Tak |  |
| 13. | Poziom hałasu poniżej 40dB | Tak |  |
| 14. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 480 x 900 x 460 mm +/- 5% | Tak |  |
| 15. | Waga nie większa niż 22kg | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 16. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 17. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 21. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 22. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 25 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 26 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta: Szpitalny 					Oddział Ratunkowy- obszar resuscytacyjno-zabiegowy – 3 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta: Szpitalny 					Oddział Ratunkowy- sala operacyjna – 1 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta: Oddział 						Anestezjologii i Intensywnej Terapii–  2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 2. | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
| 3. | Długość przewodu grzewczego min 1,5 metra | TAK |  |
| 4. | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | TAK |  |
| 5. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry) | TAK |  |
| 6. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | TAK |  |
| 7. | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona | TAK |  |
| 8. | 5 zakresów temperatur: - funkcja "boost" - 47°C (po 45 min. automatycznie przełączany na zakres 45ºC) - wysoki – 45°C - średni – 40°C - niski – 34°C - temperatura otoczenia | TAK |  |
| 9. | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1400 l na min. | TAK |  |
| 10. | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny + automatyczne wyłączenie grzałki | TAK |  |
| 11. | Licznik wskazujący ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra. | TAK |  |
| 12. | Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającego do przewodu grzewczego. | TAK |  |
| 13. | Dokładność wyświetlanej temperatury +/- 1 °C. | TAK |  |
| 14. | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne śródoperacyjne, koce dostępu chirurgicznego). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. | TAK |  |
| 15. | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta min.25 sztuk. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 16. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 17. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 21. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 22. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Respirator transportowy: Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar 						resuscytacyjno-zabiegowy-2 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Respirator transportowy: Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna-

1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu do transportu wewnątrzszpitalnego. | Tak |  |
| 2. | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | Tak |  |
| 3. | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej | Tak |  |
| 4. | Respirator na podstawie jezdnej z uchwytem na butlę O2; | Tak |  |
| 5. | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz oraz zasilanie z własnego akumulatora na min. 60 min. | Tak |  |
| 6. | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. 2,7 do 4,5 bar | Tak |  |
| 7. | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor) | Tak |  |
| 8. | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | Tak |  |
| 9. | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.6-100 l/min | Tak |  |
| 10. | Cicha praca respiratora – do 40 dB (podczas standardowej wentylacji) | Tak |  |
| 11. | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem poniżej 6,0 kg. | Tak |  |
| 12. | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej wraz z dodatkowym uchwytem do zamontowania na ramie łóżka lub rury (przedstawić zdjęcie uchwytu) | Tak |  |
| TYPY I TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 13. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Tak |  |
| 14. | Możliwość wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z ustawieniem gwarantowanej objętości oddechu (VG) | Tak |  |
| 15. | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi | Tak |  |
| 16. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | Tak |  |
| 17. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana PCV | Tak |  |
| 18. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. | Tak |  |
| 19. | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV | Tak |  |
| 20. | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie | Tak |  |
| 21. | Kompensacja przecieku do 180 l/min | Tak |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
| 22. | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 50 1/min (podać) | Tak |  |
| 23. | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 ml (podać) | Tak |  |
| 24. | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar (podać) | Tak |  |
| 25. | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 5 - 20 mbar (podać) | Tak |  |
| 26. | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar (podać) | Tak |  |
| 27. | Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 8,0 sek. (podać) | Tak |  |
| 28. | Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100% | Tak |  |
| 29. | Wspomaganie ciśnieniowe regulowane w zakresie min. 0-30 mbar | Tak |  |
| 30. | Czas wzrostu ciśnienia regulowany w zakresie min. 0,1 do 2 sek. | Tak |  |
| 31. | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego. | Tak |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
| 32. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak |  |
| 33. | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | Tak |  |
| 34. | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 35. | Całkowita wentylacja minutowa | Tak |  |
| 36. | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
| 37. | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego | Tak |  |
| 38. | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 39. | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 40. | Zbyt niskiej objętości minutowej | Tak |  |
| 41. | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe | Tak |  |
| 42. | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | Tak |  |
| 43. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak |  |
| 44. | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
| 45. | Regulowana głośność alarmów | Tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 46. | Możliwość współpracy z drenami jedno- i wielorazowymi; w zestawie: 25 szt. drenów dla pacjentów zaintubowanych + 25 szt. drenów jednorazowych dla pacjentów niezaintubowanych a) układy oddechowy dla dorosłych i dzieci wielokrotnego użytku - 2 kpl. b) sztuczne płuco - 1 szt. c) 1 szt. - pełno twarzową maska do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym roz. L - d) ramię przegubowe na układy oddechowe - 1 szt. - e)podstawa jezdna - 1 szt. | Tak |  |
| 47. | Wyjście zewnętrzne sygnalizacji alarmów i przywołania pielęgniarki | Tak |  |
| 48. | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 49. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 50. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 51. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 52. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 53. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 54. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 55. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 56. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 57. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 58. | Szkolenie personelu technicznego. Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | Tak |  |
| 59. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 60. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY  TECHNICZNE

dotyczy  Części Nr 8

Przedmiot zamówienia: 	Respirator stacjonarny: Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar 						resuscytacyjno-zabiegowy- 1 szt.

Przedmiot zamówienia: 	Respirator stacjonarny: Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej					intensywnej  terapii – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Respirator przeznaczony głównie do wentylacji dorosłych | Tak |  |
| 2. | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 5,9 bar | Tak |  |
| 3. | Respirator wyposażony we własne źródło powietrza medycznego lub kompresor zintegrowany z respiratorem | Tak |  |
| 4. | Zasilanie AC 230 V /50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 5. | Pobór mocy /VA/ | Tak |  |
| 6. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu (nie tylko alarmów) na minimum 35 minut | Tak |  |
| 7. | System testów sprawdzających działanie respiratora | Tak |  |
| 8. | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie po włączeniu aparatu | Tak |  |
| 9. | Przystosowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci (HME) | Tak |  |
| 10. | Ramię uchylne (uchwyt rur oddechowych) do każdego respiratora | Tak |  |
| 11. | Na podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 12. | Wentylacja nieinwazyjna NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji oferowanych przez respirator wraz z maskami do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełniona żelem silikonowym w rozmiarze L – 1 szt. | Tak |  |
| 13. | Wentylacja wymuszona kontrolowana objętością i ciśnieniem | Tak |  |
| 14. | Wentylacja synchronizowana przerywana kontrolowana objętością i ciśnieniem | Tak |  |
| 15. | Wentylacja spontaniczna | Tak |  |
| 16. | Wspomaganie wentylacji spontanicznej | Tak |  |
| 17. | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia | Tak |  |
| 18. | Automatyczne lub/i manualne westchnienie | Tak |  |
| 19. | Wentylacja bezdechu -programowana | Tak |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji typu MMV | Tak |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy w przyszłości terapii O2 z wysokimi przepływami za pomocą standardowego układu pacjenta z maską | Tak |  |
| 22. | Wentylacja ciśnieniowo - kontrolowana z gwarantowaną objętością | Tak |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o automatyczną kompensacje oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | Tak |  |
| 24. | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o tryb APRV | Tak |  |
| 25. | Wstępne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu lub należnej masy ciała pacjenta | Tak |  |
| 26. | Pauza wydechowa | Tak |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
| 27. | Częstość oddechów min.2-80 min | Tak |  |
| 28. | Objętość pojedynczego oddechu min od 50 do 2000 ml | Tak |  |
| 29. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | Tak |  |
| 30. | Ciśnienie wspomagania od 0 do 70 mbar | Tak |  |
| 31. | Przepływowy lub ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie min. 1-15 l/min. | Tak |  |
| 32. | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo- kontrolowanych i wspomaganych | Tak |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 33. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak |  |
| 34. | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | Tak |  |
| 35. | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 36. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | Tak |  |
| 37. | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
| 38. | Ciśnienie średnie | Tak |  |
| 39. | Ciśnienie Plateau | Tak |  |
| 40. | Ciśnienie PEEP i PEEP-i RSB (współczynnik dyszenia) | Tak |  |
| 41. | Pomiar podatności dynamicznej | Tak |  |
| 42. | Stosunek fazy wdechu do wydechu | Tak |  |
| 43. | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |
| 44. | Prezentacja na kolorowym min. 12 calowym ekranie o krzywych oddechowych minimum: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak |  |
|  |  | Tak |  |
| 45. | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | Tak |  |
| 46. | Prezentacja min. 1 pętli oddechowej | Tak |  |
| 47. | Prezentacja trendów powyżej 7 dni (dotyczy trendy wartości mierzonych i parametrów ustawianych przez operatora) | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 48. | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
| 49. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak |  |
| 50. | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 51. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
| 52. | Stężenia tlenu - min/max | Tak |  |
| 53. | Całkowitej objętości minutowej - min/max | Tak |  |
| 54. | Za wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 55. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 56. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | Tak |  |
| 57. | Spadku zadanej objętości oddechowej | Tak |  |
| 58. | Alarm bezdechu | Tak |  |
| INNE |  |  |  |
| 59. | Oprogramowanie oraz opisy na interfejsie użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 60. | Sposób pomiaru parametrów oddechowych ( krótki opis czujnika pomiarowego) | Tak |  |
| 61. | Turbina powietrza medycznego, z 8 - letnią gwarancją producenta bez ograniczenia liczby roboczogodzin w tym okresie. | Tak |  |
| 62. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak |  |
| 63. | Wyposażenie dodatkowe: 25 szt. układów oddechowych jednorazowych dł. min. 180cm ,50 szt. filtrów, 10 szt. zastawek wydechowych jednorazowego użytku, 5 szt. czujników przepływu przystosowanych do dezynfekcji , 1 szt. czujnik przepływu przystosowany do sterylizacji, płuco testowe wielokrotnego użytku, nebulizator pneumatyczny synchronizowany z respiratorem, 10 szt. CO2 kuwet jednorazowego użytku dla dorosłych, | Tak |  |
| 64. | Respirator wyposażony w CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 65. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 66. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 67. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 68. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 69. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 70. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 71. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 72. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 73. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 74. | Szkolenie personelu technicznego. Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | Tak |  |
| 75. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 76. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%: 				Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej. | Tak |  |
| 2. | Respirator dla dzieci i dorosłych. | Tak |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 3. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | Tak |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 60 Hz / 50 Hz. | Tak |  |
| 5. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia na min.30 minut. | Tak |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
| 6. | CMV, CMVAssist. | Tak |  |
| 7. | SIMV. | Tak |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o tryb PSV z ustawianą przez użytkownika częstością minutową oddechów. | Tak |  |
| 9. | PEEP/CPAP. | Tak |  |
| 10. | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | Tak |  |
| 11. | Wydzielony tryb wentylacji APRV | Tak |  |
| 12. | Automatyczne ustawianie czasu niskiego ciśnienia dla APRV | Tak |  |
| 13. | Specjalne tryby wentylacji MMV | Tak |  |
| 14. | Tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ | Tak |  |
| 15. | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) | Tak |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o tryb odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z regulacją poziomu wspomagania na podstawie analizy et CO2 w respiratorze | Tak |  |
| 17. | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | Tak |  |
| 18. | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | Tak |  |
| 19. | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | Tak |  |
| 20. | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5 – 100 1/min. | Tak |  |
| 21. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2500 ml. | Tak |  |
| 22. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O. | Tak |  |
| 23. | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 5 do 90 cmH2O. | Tak |  |
| 24. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | Tak |  |
| 25. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | Tak |  |
| 26. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | Tak |  |
| 27. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | Tak |  |
| 28. | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | Tak |  |
| 29. | Rzeczywista częstość oddychania. | Tak |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o wizualizacje graficzną oddechów | Tak |  |
| 31. | Częstość oddechów spontanicznych. | Tak |  |
| 32. | Objętość pojedynczego oddechu. | Tak |  |
| 33. | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | Tak |  |
| 34. | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | Tak |  |
| 35. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | Tak |  |
| 36. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | Tak |  |
| 37. | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | Tak |  |
| 38. | Ciśnienie PEEP. | Tak |  |
| 39. | Ciśnienie okluzji P,01 | Tak |  |
| 40. | NIF – Negative Inspiratory Force | Tak |  |
| 41. | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | Tak |  |
| 42. | Ciśnienie średnie. | Tak |  |
| 43. | Ciśnienie fazy Plateau. | Tak |  |
| 44. | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | Tak |  |
| 45. | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | Tak |  |
| 46. | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla V’CO2 | Tak |  |
| 47. | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | Tak |  |
| 48. | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie. | Tak |  |
| 49. | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość. | Tak |  |
| 50. | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 5 dni. | Tak |  |
| 51. | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | Tak |  |
| 52. | Kategorie alarmów według ważności. | Tak |  |
| 53. | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu. | Tak |  |
| 54. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  |
| 55. | Alarm Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | Tak |  |
| 56. | Alarm za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | Tak |  |
| 57. | Alarm Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | Tak |  |
| 58. | Alarm Za wysokiej objętości oddechowej TV. | Tak |  |
| 59. | Alarm Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | Tak |  |
| 60. | Alarm Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | Tak |  |
| 61. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | Tak |  |
| 62. | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | Tak |  |
| 63. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | Tak |  |
| 64. | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu. | Tak |  |
| 65. | Nebulizator pneumatyczny do wziewnego podawania leków do każdego respiratora. | Tak |  |
| 66. | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową. | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 67. | Płuco testowe wielokrotnego użytku | Tak |  |
| 68. | 25 szt. układów oddechowych jednorazowych dł. min. 180cm , 50 szt. filtrów , 10 szt. zastawek oddechowych jednorazowego użytku, 5 szt. czujników przepływu przystosowanych do dezynfekcji, 1 szt. czujnik przepływu przystosowany do sterylizacji,10 szt. kuwet jednorazowych do czujnik CO2, 1 szt. kuweta wielorazowa do czujnika CO2 , 1 szt. pełnotwarzowych masek do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym. roz. L | Tak |  |
| 69. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | Tak |  |
| 70. | Skrócona instrukcja obsługi na ekranie aparatu. | Tak |  |
| 71. | Oferowane urządzenie poza wymienionymi powyżej parametrami winno zawierać wyposażenie standardowe producenta. | Tak |  |
| 72. | Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji w tym z wymianą części zalecanych przez producenta z wyłączeniem części zużywalnych (czujniki przepływu, zastawki oddechowe, nebulizator, kuweta do CO2, filtry HME, rury pacjenta) | Tak |  |
| 73. | Certyfikat CE i Deklaracja zgodności WE na respirator z osprzętem | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 74. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 75. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 76. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 77. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 78. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 79. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 80. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 81. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 82. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 83. | Szkolenie personelu technicznego. Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
| 84. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 85. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 9

Przedmiot zamówienia: 	Materac grzewczy: Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej intensywnej 				terapii - 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: -Jednostka kontrolna - 1 szt. -Materac grzewczy - 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Monitor (kontroler) grzewczy z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym elementem grzewczym jednocześnie | Tak/podać |  |
| 3. | Możliwość zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | Tak |  |
| 4. | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza | Tak |  |
| 5. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | Tak/podać |  |
| 6. | Wyświetlacz temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej | Tak |  |
| 7. | Alarmy wysokiej temperatury, uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temp. 42˚C | Tak/podać |  |
| 8. | Wymiary materaca: 120 x 50 x 3 cm +/-10% | Tak/podać |  |
| 9. | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 10. | Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z możliwością podłączenia czujnika do jednego monitora, w kpl. czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych | Tak |  |
| 11. | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
| 12. | Niskie napięcie zasilania elementów grzewczych max 24V | Tak |  |
| 13. | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia) | Tak |  |
| 14. | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | Tak |  |
| 15. | Materac przezierny dla promieni RTG | Tak |  |
| 16. | Materac posiadający wbudowaną pianki wiskoelastycznej o właściwościach rozkładających ciężar ciała pacjenta i redukujących ucisk | Tak/podać |  |
| 17. | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz | Tak/podać |  |
| 18. | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 95OC i dezynfekcji powierzchniowej | Tak |  |
| 19. | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami wykorzystywanymi podczas zabiegów operacyjnych i monitorowania wg normy EN60601-1-2 | Tak |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach | Tak |  |
| 21. | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych | Tak |  |
| 22. | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 23. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 24. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 25. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 26. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 27. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 28. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 29. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 30. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | Tak |  |
| 31. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 32. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 33. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych: Szpitalny Oddział 						Ratunkowy- obszar resuscytacyjno - zabiegowy – 2 szt.

Przedmiot zamówienia:	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych: Szpitalny Oddział 						Ratunkowy- sala operacyjna – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów, w którym wymiennikiem ciepła jest aktywnie ogrzewany mankiet silikonowy o długości min. 120 cm podłączony do jednostki kontrolnej | Tak |  |
| 2 | Dostosowany do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz produktów krwiopochodnych | Tak |  |
| 3. | Wydajność ogrzewania około 1200 - 1500 ml/h +/-5% | Tak/podać |  |
| 4. | Przystosowany do współpracy ze standardowymi przyrządami do przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych o długości min.150 cm – nie wymagający stosowania dodatkowych, dedykowanych elementów zużywalnych | Tak/podać |  |
| 5. | Mankiet grzewczy fi 5 mm wykonany z biokompatybilnego silikonu, całkowicie okrywający dren, | Tak |  |
| 6. | Gładka powierzchnia umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję | Tak |  |
| 7. | Stała temperatura pracy 37°C | Tak |  |
| 8. | Trzy niezależne czujniki temperatury | Tak |  |
| 9. | Dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury | Tak |  |
| 10. | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu, z dokładnością ± 2,0°C | Tak |  |
| 11. | Wskaźnik ogrzewania oraz awarii | Tak |  |
| 12. | Niezależny układ zabezpieczający przed przegrzaniem | Tak |  |
| 13. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14. | Zintegrowany uchwyt mocujący umożliwiający zamocowanie urządzenia na stojaku do kroplówek | Tak |  |
| 15. | Waga max. 1500 g | Tak/podać |  |
| 16. | Wymiary jednostki kontrolnej 90 x 60 x 160mm ±5 mm | Tak/podać |  |
| 17. | Kabel zasilający o długości min. 3m | Tak/podać |  |
| 18. | Zabezpieczenie przed zalaniem na poziomie minimum IP X2 | Tak/podać |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 19. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 20. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 21. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 22. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 23. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 24. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 25. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 26. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | Tak |  |
| 27. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 28. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 29. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Videolaryngoskop do trudnej intubacji: Szpitalny Oddział Ratunkowy- 					obszar resuscytacyjno-zabiegowy - 1szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Zestaw bezprzewodowy videolaryngoskop+łyżki, | Tak |  |
| 2 | Videolaryngoskop z zintegrowanym wyświetlaczem LCD min. 2,5 cala obrotowym w płaszczyźnie pionowej, | Tak |  |
| 3. | Minutowe wyświetlanie pozostałego czasu działania baterii, | Tak |  |
| 4. | Zintegrowana kamera CMOS wraz ze źródłem światła w postaci wysokowydajnej diody LED, | Tak |  |
| 5. | Zasilanie baterią litową 3,6V wraz z prowadnicą toru wizyjnego wykonano ze stali nierdzewnej, | Tak |  |
| 6. | Czas działania baterii 250 min, | Tak |  |
| 7. | Waga urządzenia nie większa niż 200 gramów, | Tak |  |
| 8. | Możliwość natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania, | Tak |  |
| 9. | Dodatkowa bateria litowa 3,6V kompatybilna z videolaryngoskopoem o czasie działania minimum 250 minut, | Tak |  |
| 10. | Jednorazowe łyżki : sterylne, wykonane z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego, rozmiar do wyboru zleceniodawcy, ilość minimum 30 sztuk, | Tak |  |
| 11. | Jednorazowe łyżki : sterylne, wykonane z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego, ze zwiększoną krzywizną, oznaczeniem numerycznym głębokości wprowadzenia, zaznaczenie na żółto strefy kontaktu optymalizującego umiejscowienie rurki intubacyjnej w rozmiarze 3 minimum 3 sztuki, | Tak |  |
| 12. | Videolaryngoskop dla dzieci i dorosłych, |  |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 14. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 16. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 17. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 18. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 19. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 20. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 21. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 22. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 23. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Videolaryngoskop:  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - 1szt

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Zestaw bezprzewodowy videolaryngoskop+łyżki, | Tak |  |
| 2. | Videolaryngoskop z zintegrowanym wyświetlaczem LCD min. 2,5 cala obrotowym w płaszczyźnie pionowej, | Tak |  |
| 3. | Minutowe wyświetlanie pozostałego czasu działania baterii, | Tak |  |
| 4. | Zintegrowana kamera CMOS wraz ze źródłem światła w postaci wysokowydajnej diody LED, | Tak |  |
| 5. | Zasilanie baterią litową 3,6V wraz z prowadnicą toru wizyjnego wykonano ze stali nierdzewnej, | Tak |  |
| 6. | Czas działania baterii 250 min, | Tak |  |
| 7. | Waga urządzenia nie większa niż 200 gramów, | Tak |  |
| 8. | Możliwość natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania, | Tak |  |
| 9. | Dodatkowa bateria litowa 3,6V kompatybilna z videolaryngoskopoem o czasie działania minimum 250 minut, | Tak |  |
| 10. | Jednorazowe łyżki : sterylne, wykonane z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego, rozmiar do wyboru zleceniodawcy, ilość minimum 30 sztuk, | Tak |  |
| 11. | Jednorazowe łyżki : sterylne, wykonane z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego, ze zwiększoną krzywizną, oznaczeniem numerycznym głębokości wprowadzenia, zaznaczenie na żółto strefy kontaktu optymalizującego umiejscowienie rurki intubacyjnej w rozmiarze 3 minimum 3 sztuki, | Tak |  |
| 12. | Videolaryngoskop dla dzieci i dorosłych, |  |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 14. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 16. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 17. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 18. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 19. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 20. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 21. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 22. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 23. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Zestaw do intubacji  (laryngoskop): Szpitalny Oddział Ratunkowy - obszar 				wstępnej intensywnej terapii – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Zestaw bezprzewodowy videolaryngoskop+łyżki, | Tak |  |
| 2 | Duża powierzchnia przekroju wiązki – min. 15 mm2, | Tak |  |
| 3. | Zimne światło diody LED, | Tak |  |
| 4. | Tor światłowodu zintegrowany na stałe z łyżką, | Tak |  |
| 5. | Zasilanie z diody LED o wysokim indeksie jasności, | Tak |  |
| 6. | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temp. 134 stopni Celsjusza i w roztworach sterylizacyjnych nie zawierających środków wybielających, utleniających, chloru, betadyny i nadtlenku wodoru. | Tak |  |
| 7. | Laryngoskop z trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM, | Tak |  |
| 8. | Wyposażony w min. 4 różne łyżki o różnych rozmiarach, | Tak |  |
| 9. | Wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z kształtką stalowej łyżki. | Tak |  |
| 10. | Videolaryngoskop dla dzieci i dorosłych, | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 11. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 12. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 13. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 14. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 15. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 16. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 17. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 20. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Zestaw do wentylacji (ambu): Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar 	wstępnej intensywnej terapii - 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg (wiek: powyżej 10 lat), | Tak |  |
| 2 | Wielorazowego użytku. W komplecie z rezerwuarem tlenu (nadający się do sterylizacji) i maską (z pompowanym, silikonowym mankietem), | Tak |  |
| 3. | Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach (gdy jest mokry, gdy jest używany przez osobę o małych dłoniach), | Tak |  |
| 4. | Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, | Tak |  |
| 5. | Objętość: 1475 ml +/- 10% | Tak |  |
| 6. | Dostarczana objętość oddechowa: 1100 ml +/- 10% | Tak |  |
| 7. | Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml +/- 10% | Tak |  |
| 8. | Złącze pacjenta (do podłączenia maski): 22mm +/- 10% | Tak |  |
| 9. | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temp. 134 stopni Celsjusza, wraz z rezerwuarem tlenu | Tak |  |
| 10. | Wymiary (długość× średnica) 290mm×130mm +/-10% | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 11. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 12. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 13. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 14. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 15. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 16. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 17. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 20. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym- 	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
| 2. | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nad łóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Tak |  |
| 3. | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | Tak |  |
| 4. | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |
| 5. | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
| 6. | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
| 7. | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o | Tak |  |
| 8. | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: - trybie czuwania - trybie gotowości do użycia - najniższej pozycji leża | Tak |  |
| 9. | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
| 10. | Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |
| 11. | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |
| 12. | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |
| 13. | Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej. | Tak |  |
| 14. | Łóżko wyposażone w dodatkowe 5te koło umieszczone pod leżem ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie | Tak |  |
| 15. | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. - Sterownika nożnego do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem, - Barierki boczne wyposażone w dodatkowy panel służący do regulacji pozycji mobilizacyjnej, W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji: - anty i Trendelenburga - CPR (reanimacyjnej) - Antyszokowej - Krzesła kardiologicznego | Tak |  |
| 16. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic / | Tak |  |
| 17. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | Tak |  |
| 18. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
| 19. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Tak |  |
| 20. | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm | Tak |  |
| 21. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | Tak |  |
| 22. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak |  |
| 23. | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku | Tak |  |
| 24. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75o +/- 5o | Tak |  |
| 25. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | Tak |  |
| 26. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 27. | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak |  |
| 28. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 29. | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 30. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 31. | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 32. | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | Tak |  |
| 33. | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 34. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
| 35. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na panelu centralnym oraz w barierkach | Tak |  |
| 36. | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po określonym czasie nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 37. | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 38. | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |
| 39. | Tworzywowa osłona podstawy łózka | Tak |  |
| 40. | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak |  |
| 41. | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej. | Tak |  |
| 42. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
| 43. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 44. | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża | Tak |  |
| 46. | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak |  |
| 47. | wyposażenie: - Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - Materac szpitalny o grubości min 140mm wykonany z piany poliuretanowej. Piana materaca posiada pofalowaną strukturę na całej swojej powierzchni zwiększając cyrkulacje powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem. Materac czterostronny w pokryciu nie przepuszczający płynów infuzyjnych a przepuszczający powietrze. Waga materaca nie większa jak 6,5 kg - Statyw kroplówki montowany w tuleje ramy leża - materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy opisany poniżej: | Tak |  |
|  | MATERAC PRZECIW ODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY |  |  |
| 48. | Materac fabrycznie nowy | Tak |  |
| 49. | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | Tak |  |
| 50. | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | Tak |  |
| 51. | Regulacja czasu trwania cyklu od 3 do 30 minut. Regulacji dokonuje się za pomocą membranowych przycisków, ustawienia widoczne na wyświetlaczu LCD | Tak |  |
| 52. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak |  |
| 53. | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | Tak |  |
| 54. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. System podwójnych komór, tzn we wnętrzu każdej głównej komory, wbudowana jest dodatkowa komora powietrzna. | Tak |  |
| 55. | Wymiary materaca 90x200x25cm ±2cm | Tak |  |
| 56. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 250kg | Tak |  |
| 57. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | Tak |  |
| 58. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 59. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 60. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak |  |
| 61. | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | Tak |  |
|  | Pompa : - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - trzy tryby pracy: statyczny, zmiennociśnieniowy oraz pielęgnacyjny, - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta z dokładnością do 1 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu - regulacja czasu trwania cyklu 3 do 30 minut, skok co 1 minutę - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcja blokowania sterowania, - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach - sygnalizację awaryjnego działania pompy, zasilana 220-230V |  |  |
|  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |
| 62. | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
| 63. | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Tak |  |
| 64. | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 65. | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | Tak |  |
| 66. | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
| 67. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
| 68. | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi -antybakteryjność potwierdzona certyfikatem CU+ - dołączyć certyfikat do umowy. | Tak |  |
| 69. | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | Tak |  |
| 70. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 71. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 72. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 73. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 74. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 75. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 76. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 77. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 78. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 79. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 80. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 81. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 82. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Wózek anestezjologiczny- Szpitalny Oddział Ratunkowy-sala operacyjna -1szt

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak |  |
| 4. | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | Tak |  |
| 5. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | Tak |  |
| 6. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka | Tak |  |
| 7. | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak |  |
| 8. | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | Tak |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki - szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki - wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka | Tak |  |
| 10. | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | Tak |  |
| 11. | Deklaracja zgodności, podać | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 12. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 13. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 14. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 15. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 17. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 18. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 20. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 21. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 22. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 23. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Wózek reanimacyjny- Szpitalny Oddział Ratunkowy- sala operacyjna - 1szt

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak |  |
| 4. | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm+/-5% - dwie szuflady o wysokości 150 mm +/-5% | Tak |  |
| 5. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | Tak |  |
| 6. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka | Tak |  |
| 7. | Listwa odbojowa zabezpieczająca wózek i ściany przed uszkodzeniem | Tak |  |
| 8. | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek (dwa rozmiary) - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | Tak |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe: - półka na defibrylator w górnej części blatu, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, - płyta do masażu serca, - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, - dodatkowa półka na ssak, | Tak |  |
| 10. | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | Tak |  |
| 11. | Deklaracja zgodności podać | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 12. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 13. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 14. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 15. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 17. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 18. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 20. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 21. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 22. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 23. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Wózek zabiegowy- Szpitalny Oddział Ratunkowy-sala operacyjna - 2szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Wymiary: 740x440x810 mm +/- 10% | Tak |  |
| 2. | -2x blat, 2x uchylna miska, 2x uchwyt do prowadzenia | Tak |  |
| 3. | WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie czynników dezynfekujacych | Tak |  |
| 4. | Wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, blat prosty | Tak |  |
| 5. | Uchylna miska ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 6. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 7. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 9. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 11. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 12. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 15. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 16. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 17. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

dotyczy  Części Nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej terapii - Szpitalny Oddział Ratunkowy- obszar wstępnej 					intensywnej terapii - 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 2. | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak |  |
| 3. | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm). | Tak |  |
| 4. | Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm | Tak |  |
| 5. | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). | Tak |  |
| 6. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
| 7. | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | Tak |  |
| 8. | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |
| 9. | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel | Tak |  |
| 10. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak |  |
| 11. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) | Tak |  |
| 12. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 (+/-5o) | Tak |  |
| 13. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 14. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm. | Tak |  |
| 15. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm. | Tak |  |
| 16. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
| 17. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 18. | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 19. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 20. | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 21. | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 22. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak |  |
| 23. | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |
| 24. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie | Tak |  |
| 25. | Odłączenie wszelkich regulacji po określonym czasie nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 26. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 27. | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 28. | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania | Tak |  |
| 29. | Alarm dźwiękowy informujący o odblokowanych kołach przy podłączonym zasilaniu sieciowym | Tak |  |
| 30. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 31. | Waga łóżka z materacem poniżej 140 kg | Tak |  |
| 32. | Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac o grubości min 140mm wykonany z piany poliuretanowej. Piana materaca posiada pofalowaną strukturę na całej swojej powierzchni zwiększając cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem. Materac czterostronny w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Waga materaca nie większa jak 6,5 kg | Tak |  |
| 33. | Wyposażenie: - Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w górną poprzeczkę barierki– do wszystkich łóżek - Dodatkowe barierki – powodujące zabezpieczenie leża na całej długości - Statyw kroplówki – montowany za głową chorego - Wysuwana spad leża - lakierowana półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek - Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek - dodatkowy zapasowy materac opisany poniżej: - Szafka przyłóżkowa opisana poniżej: | Tak |  |
| 34. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
|  | Materac p. odleżynowy zmiennociśnieniowy | Tak |  |
| 35. | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). | Tak |  |
| 36. | System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora pozostaje bez powietrza, tj komory nr 1,4,7,10, 13, 16 pozostają bez powierza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17 zostają opróżnione, po czym następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18. | Tak |  |
| 37. | 3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1. | Tak |  |
| 38. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej). | Tak |  |
| 39. | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | Tak |  |
| 40. | Wysokość komór materaca 12,5 cm. | Tak |  |
| 41. | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | Tak |  |
| 42. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | Tak |  |
| 43. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów. | Tak |  |
| 44. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 45. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 46. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 47. | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). | Tak |  |
| 48. | Pompa : - niski poziom hałasu do 26 dB, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy) - sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny przy niskim ciśnieniu - stały 10 minutowy cykl pracy - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - wbudowany filtr powietrza, łatwy do wymiany bez użycia narzędzi - możliwość współpracy pompy z materacem o bezpiecznej skutecznej terapuetycznie nośności 250kg. zasilana 220-230V | Tak |  |
|  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |
| 49. | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
| 50. | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Tak |  |
| 51. | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 52. | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | Tak |  |
| 53. | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
| 54. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
| 55. | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi -antybakteryjność potwierdzona certyfikatem CU+- dołączyć certyfikat do umowy. | Tak |  |
| 56. | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | Tak |  |
| 57. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 58. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 59. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 60. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 61. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 62. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 63. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 64. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 65. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 66. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 67. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 68. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 69. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: RTG ramię C – Szpitalny Oddział Ratunkowy - sala operacyjna – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| Generator |  |  |  |
| 1. | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | Tak |  |
| 2. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak |  |
| 3. | Moc generatora max. 2,5 kW | Tak |  |
| 4. | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | Tak |  |
| 5. | Prąd skopii ciągłej / impulsowej min. 10mA | Tak |  |
| 6. | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
| 7. | Prąd radiografii analogowej i cyfrowej min. 20 mA | Tak |  |
| 8. | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 50% | Tak |  |
| 9. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV | Tak |  |
| 10. | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |
| 11. | Skopia pulsacyjna w zakresie 1 do 25 pulsów/s | Tak |  |
| 12. | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie 10-25ms | Tak |  |
| Lampa X - RAY |  |  |  |
| 13. | Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa | Tak |  |
| 14. | Totalna filtracja min 3,8 mm Al. | Tak |  |
| 15. | Ognisko max. 0,6 mm | Tak |  |
| 16. | Pojemność cieplna anody min 50 kHU | Tak |  |
| 17. | Pojemność cieplna kołpaka min 1 100 kHU | Tak |  |
| 18. | Szybkość chłodzenia anody min 51 kHU/min | Tak |  |
| 19. | Kolimator typu IRIS | Tak |  |
| 20. | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |
| 21. | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  |
| Wózek z ramieniem C |  |  |  |
| 22. | Waga wózka z ramieniem C max. 315 kg | Tak |  |
| 23. | Głębokość ramienia C min. 67 cm | Tak |  |
| 24. | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min. 75 cm | Tak |  |
| 25. | Odległość SID min. 97 cm | Tak |  |
| 26. | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 22 cm | Tak |  |
| 27. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | Tak |  |
| 28. | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) Min. 20° | Tak |  |
| 29. | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |
| 30. | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ±220° | Tak |  |
| 31. | Zakres ruchu orbitalnego min. 135° | Tak |  |
| 32. | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |
| 33. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
| 34. | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | Tak |  |
| 35. | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane. | Tak, podać |  |
| 36. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  |
| Wzmacniacz obrazu |  |  |  |
| 37. | Średnica nominalna min 9” | Tak |  |
| 38. | Ilość pól wzmacniacza obrazu min 3 | Tak |  |
| 39. | Rozdzielczość kamery CCD 1024 x 1024 | Tak |  |
| Monitor, tor wizyjny |  |  |  |
| 40. | Monitory medyczne umieszczone na wózku. ramienia C rozdzielczość monitora min. 1280 x 1024 | Tak, podać |  |
| 41. | Dwa monitory o przekątnej min 19” | Tak |  |
| 42. | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak |  |
| 43. | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak |  |
| 44. | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | Tak |  |
| 45. | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 | Tak |  |
| 46. | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 10 000 obrazów | Tak |  |
| 47. | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. | Tak |  |
| 48. | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak |  |
| 49. | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  |
| 50. | Nagrywanie sekwencji ruchomych ( CINE ) min 8 klatek na sekundę | Tak |  |
| 51. | ZOOM min. x 3 | Tak/podać |  |
| 52. | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak |  |
| 53. | Obraz lustrzany | Tak |  |
| 54. | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  |
| 55. | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali | Tak |  |
| 56. | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak |  |
| 57. | Monitor dotykowy znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy 640x480 do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 58. | Videoprinter na papier | Tak |  |
| 59. | Wskaźnik laserowy zintegrowany we wzmacniaczu obrazu | Tak |  |
| 60. | Wyjście DICOM – min. storage, worklist | Tak |  |
| 61. | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 62. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 63. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 64. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 65. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 66. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 67. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 68. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 69. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 70. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 71. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 72. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 73. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Diatermia – Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala operacyjna - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Częstotliwość podstawowa generatora min. 447kHz | TAK |  |
| 2. | Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR-przy pracy w środ ciekłym | TAK |  |
| 3. | Specjalne programy: laparoskopia, artroskopia, chirurgia ogólna, argon | TAK |  |
| 4. | Możliwość zapisu indywidualnych ustawień urządzenia: Możliwe zapisanie w pamięci urządzenia 7 różnych ustawień indywidualnych (tryby pracy, tryby aktywacji, wartości dawek) | TAK/podać |  |
| 5. | Tryb pracy monopolarnej: cięcie bez koagulacji,cięcie z koagulacją( 3 głębokości),cięcie w osłonie argonu,koagulacja punktowa,koagulacja punktowa powierzchniowa,koagulacja natryskowa,koagulacja argonowa | TAK/podać |  |
| 6. | Moc wyjściowa skuteczna max przy cięciu monopolarnym [W]/rezystancja obciążenia Ohm min.300/500 | TAK |  |
| 7. | Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym min.1800 | TAK |  |
| 8. | Moc wyjściowa skuteczna max przy koagulacji monopolarnej[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 120/500 | TAK |  |
| 9. | Napięcie maksymalne przy koagulacji monopolarnej: 2300 kontaktowa 2800 natryskowa | TAK |  |
| 10. | Liczba niezależnych wyjść bipolarnych: min.2 | TAK |  |
| 11. | Liczba niezależnych wyjść monopolarnych: min.2 | TAK |  |
| 12. | Tryb pracy bipolarnej: cięcie i koagulacja | TAK |  |
| 13. | Moc wyjściowa skuteczna max.przy cięciu bipolarnym[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 80/100 | TAK |  |
| 14. | Napięcie max przy cięciu bipolarnym Vp-p[V]: 480 | Tak |  |
| 15. | Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej[W]: 80-100 | Tak |  |
| 16. | Napięcie max przy koagulacj bipolarnej Vp-p[V]: 480 | Tak |  |
| 17. | Tryb auto koagulacji: Możliwość aktywacji automatycznej koagulacji w trybie bipolarnym z regulowanym opóźnieniem od 0 do 4 s ( 10 stopni regulacji) | Tak |  |
| 18. | Zabezpieczenia: system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM, sygnalizacja bledu dawki,kontrola czasu ciągłej aktywacji,ciągła kontrolaprądów upływności,kodowa sygnalizacja błędów | Tak |  |
| 19. | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej: Ciągły system kontroli przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Próbkowanie co 10 msec | Tak |  |
| 20. | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | Tak |  |
| 21. | Wyświetlacz danych: ciekłokrystaliczny LCD | Tak |  |
| 22. | Sygnalizacja akustyczna: dwutonowa | Tak |  |
| 23. | Masa aparatu max. 9kg | Tak |  |
| 24. | Wymiary aparatu: 305 mm x 175 mm x305 mm+/-5% | Tak |  |
| 25. | Inne cechy charakterystyczne, funkcje specjalne: Kontrola startu cięcia i koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi nie dzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi | Tak/podać |  |
| 26. | Zgodność z normami: CSA,IEC,60-601-2-2,ISO 9001,SEV,UL,FDA | Tak/podać |  |
| 27. | Sterownik nożny dwuprzyciskowy, wodoodporny typu VARIO ( możliwość płynnej regulacji mocy koagulacji od 0 do wartości nastawionej) | TAK |  |
| 28. | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej , długość 5m | TAK |  |
| 29. | Elektrody neutralne jednorazowe, powierzchnia 128cm², 50 szt. w opakowaniu po 5 szt., sterylna | TAK |  |
| 30. | Przewód do elektrody neutralnej wielorazowej, długość 3,5m | TAK |  |
| 31. | Silikonowa podwójna elektroda neutralna, dwustronna, powierzchnia 500cm²+/-5% | TAK |  |
| 32. | Uchwyt do elektrod monopolarnych 4mm, dwuprzyciskowy do cięcia i koagulacji z kablem, wielorazowy | TAK |  |
| 33. | Wielorazowy przewód bipolarny, długość 4m, gniazdo po stronie narzędzia: Wtyk okrągły (Aesculap) Wypustka (Aesculap) Wtyk okrągły (USA) | TAK |  |
| 34. | Wielorazowy przewód monopolarny, długość 3,5m, gniazdo przyłączeniowe po stronie narzędzia 4mm, Przyłącze AAG/Martin | TAK |  |
| 35. | Przewód zasilający | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 36. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 37. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 38. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 39. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 40. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 41. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 42. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 43. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 44. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 45. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 46. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 47. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Negatoskop cyfrowy- Szpitalny Oddział Ratunkowy-sala operacyjna - 1szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Stacja wykonana do zawieszenia na ścianie, obudowa wysokiej klasy pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
| 2. | Wysokiej klasy monitor referencyjny o przekątnej obrazu min. 46” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 Full HD, wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM, jasność 700 cd/m2, kontrast 4000:1, kąty widzenia 178o/178o wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM Part 14, sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora, matryca SPV-A | TAK |  |
| 3. | Szyba z 8- krotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych | TAK |  |
| 4. | Wydajny system komputerowy wyposażony m. in. w : Procesor Intel i3 3,20 GHz (możliwość zmiany procesora i5, i7 na życzenie), Płyta główna Intel, Pamięć RAM min. 4 GB, Dysk twardy HDD min. 500 GB, Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem, USB 2.0 – 2 gniazda zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy, Karta graficzna – profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładnością odwzorowania obrazu, Nagrywarka DVD+/-RW , System Operacyjny Windows 7 Pro | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe wejścia wideo HDMI, VGA, HD SDI | TAK |  |
| 6. | Klawiatura medyczna z powłoką antybakteryjną i touchpad’em silikonowa z możliwością składania, dezynfekowana, przewody zabudowane niewidoczne | TAK |  |
| 7. | Normy PN-EN 60601-1:2011 (bezpieczeństwo wyrobów medycznych) i PN-EN 60601-1-2:2007 (kompatybilność elektromagnetyczna), zgodne z dyrektywą MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC, Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat CE. | TAK |  |
| 8. | Waga negatoskopu nie większa niż 100kg | TAK |  |
| 9. | Wymiary: 1280x967x150 (szer.×wys.×grub.)mm +/- 10% | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 10. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 11. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 12. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | TAK |  |
| 13. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 15. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 16. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 19. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 20. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Sprzęt do pomiaru rzutu serca- Oddział Anestezjologii i Intensywnej

Terapii - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| 2. | Współpraca z dowolnym przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| 3. | Współpraca z dowolnym monitorem przyłóżkowym | TAK |  |
| 4. | Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu tętniczego lub żylnego | TAK |  |
| 5. | Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy | TAK |  |
| 6. | Możliwość ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (opcja) | TAK |  |
| 7. | Możliwość ciągłego monitorowania głębokości znieczulenia metodą BIS (opcja) | TAK |  |
| 8. | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji | TAK |  |
| 9. | Monitorowane parametry: - ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze(MAP) skurczowe (SYS) rozkurczowe (DIA) - częstość akcji serca (HR); - zmienność akcji serca (HRV); - rzut serca (CO) i (COI) - objętość minutowa serca (SV) i (SVI) - układowy opór naczyniowy (SVR) i (SVRI) - zmiany ciśnienia tętna (PPV) - objętości wyrzutowej (SVV) | TAK |  |
| 10. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji | TAK |  |
| 11. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) | TAK |  |
| 13. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 14. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |
| 15. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy) | TAK |  |
| 16. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej | TAK |  |
| 17. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C | TAK |  |
| 18. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach z systemem MS Windows | TAK |  |
| 19. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12" | TAK |  |
| 20. | Łatwa i szybka instalacja monitora | TAK |  |
| 21. | Polskie menu i polska instrukcja obsługi | TAK |  |
| 22. | Uchwyt do statywu pionowego oraz do szyny ściennej | TAK |  |
| 23. | Procedura pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych jest rozliczana przez NFZ wg aktualnej skali TISS 28. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 24. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 25. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 26. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | TAK |  |
| 27. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 28. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 29. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 30. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 31. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 32. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 33. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 34. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 35. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Przyłóżkowy aparat USG: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - 1szt

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZN

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Aparat nowy, rok produkcji minimum 2017, przenośny z panelem dotykowym z możliwością zamontowania na wózku jezdnym dedykowany do zastosowań na bloku operacyjnym | TAK |  |
| 2. | Wymiary aparatu: szerokość – max 35 cm głębokość – max 30 cm wysokość – max 10 cm ( +/- 1 cm ) | TAK |  |
| 3. | Uchwyt transportowy aparatu | TAK |  |
| 4. | Waga aparatu (bez głowicy): max 6 kg | TAK |  |
| 5. | Aktywne porty głowic w aparacie: min 1 port | TAK |  |
| 6. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora oraz poprzez zasilacz z sieci prądu zmiennego. Możliwość pracy na w pełni naładowanej baterii minimum 2 godziny | TAK |  |
| 7. | Wbudowana pamięć wewnętrzna :min 64 GB, Formaty zapisu : JPG, AVI | TAK |  |
| 8. | Wbudowane w aparat porty :USB: min 2 porty Express Card : min. 1 | TAK |  |
| 9. | Możliwość dezynfekcji monitora oraz głowic środkami zawierającymi alkohol izopropylowy (np. Kodan, Skinsept, Oktenisept itp.) | TAK |  |
| 10. | Monitor - wzmocniony odporny na uderzenia | TAK |  |
| 11. | Czas uruchomienia aparatu do pracy : max 60 sekund lub z trybu STAND-BY poniżej 20 sekund | TAK |  |
| 12. | Urządzeni posiada certyfikat CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 13. | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | OBRÓBKA SYGNAŁU |  |  |
| 14. | Cyfrowy beamformer | TAK |  |
| 15. | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie256 odcieni szarości | TAK |  |
| 16. | Dynamika systemu min.156 dB | TAK |  |
| 17. | Urządzenie pracujące w zakresie od 2 do 15 MHz | TAK |  |
| 18. | Powiększenie obrazu, tzw. zoom min. x 2 | TAK |  |
|  | MONITOR | TAK |  |
| 19. | Przekątna monitora: min 30 cm | TAK |  |
| 20. | Rozdzielczość monitora: min 800 x 600 | TAK |  |
| 21. | Monitor stanowi jednocześnie panel dotykowy pozwalający na płynną regulację również poprzez użycie rękawiczek sterylnych. Wyklucza się klawiaturę alfanumeryczną stanowiącą integralną część aparatu usg | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 22. | Dostępne aplikacje: jama brzuszna, mięśniowo-szkieletowy, nerwy, naczynia oraz specjalistyczne: leczenie bólu, blokady doraźne, blokady zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, blokady przewodowe, minimum : blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego | TAK |  |
| 23. | Tryby pracy B – mode / 2 B Mode M – mode / B+M Mode Doppler kolorowy Doppler Power Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref (wyklucza się potencjometry suwakowe) | TAK |  |
| 24. | Możliwość ustawienia proporcji obrazu B Mode / M Mode minimum 3 | TAK |  |
| 25. | Regulacja głębokości penetracji do min 24 cm | TAK |  |
| 26. | Możliwość nagrywania plików video o długości minimum 60 minut | TAK |  |
| 27. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 28. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
| 29. | Głowica liniowa - Pasmo przenoszenia min 3.0 – 12.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru - Ilość kryształów : min 128 - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy - szerokość obrazowania minimum 20 cm na głębokości 2 cm | TAK |  |
| 30. | Głowica convex - Pasmo przenoszenia min 1.0 – 6.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru - promień krzywizny : 60 mm - głębokość penetracji : min 24 cm - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy | TAK |  |
| 31. | Stolik jezdny z 4 kółkami z niezależnymi blokadami do każdego z nich, dedykowany dla danego aparatu USG | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
| 32. | Fantom z możliwością kontroli igły zawierający struktury naczyniowe i nerwowe | TAK |  |
| 33. | Część dydaktyczna pozwalająca na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły. | TAK |  |
| 34. | System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami mającymi zastosowanie w inwazyjnych procedurach w warunkach bloku operacyjnego oraz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 35. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 36. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 37. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 38. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 39. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 40. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 41. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 42. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 43. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 44. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 45. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 46. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 47. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017 r.

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

OŚWIADCZENIE PRZEDMIOTOWE

- Przystępując do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na  zakup sprzętu medycznego w ramach zadania ,,Inwestycja                              w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                        w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”, w imieniu

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

1.	Oświadczamy/y, że:

- oferowany przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr …………*:

            - odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu Załącznik Nr 3 do SIWZ pn. ,,Opis 	Przedmiotu Zamówienia/Parametry Techniczne”,

            - jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 	(Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest 			wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy - jeżeli

dotyczy,

            - jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych konstrukcyjnych, o należytym 	standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.                      o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych                o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876),

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą przedmiotu zamówionego, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego - jeżeli dotyczy.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* proszę wpisać nr Części.

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2017

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz, 2164  ze zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na  zakup sprzętu medycznego w ramach zadania ,,Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”, w imieniu

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, iż*):

  - Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                   16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618                       i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):

| L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*) 	Niepotrzebne skreślić.

**) 	Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania                  z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowy dokument Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych.