ZAŁĄCZNIK NR 1

DEZ.26.083.2019

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.….....................................................................................................................................................                                                  adres do korespondencji

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …............................................

Nr KRS …..............................;  NIP …....................................;  REGON …...........................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ

ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DEZ.26.083.2019

1. Składam/-y* niniejszą ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) termin realizacji dostawy (w pełnych dniach roboczych): …..  (od 3-7) dni roboczych.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia: 24 m-ce od daty zawarcia umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją/terminem ważności/ nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie  prowadził  do  powstania  obowiązku podatkowego u Zamawiającego,  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził  do  powstania  obowiązku  podatkowego  u  Zamawiającego,   zgodnie  z  przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia ..................................................................................................... .

- wartość przedmiotu zamówienia ................................................................................................... .

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....…………..

w zakresie: …………………………………………………………………………………….…….…………………………..….......…..........…. .

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*  /  - nie*

11. Oświadczam/-y*, że wypełniłem/-my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wyrażam/-y*, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.

__________________________________________________

Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ........................................ str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ............... str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ....................... str. 3

4. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykl. ............... str. 4

5. .............................................................................. str. 5

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                  ..................................................................

miejsce i data                                                                            podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

_____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 1 – TAŚMY DO OKLEJANIA PAKIETÓW STERYLIZACYJNYCH

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dozownik/obcinarka do taśm. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Dozownik/obcinarka do taśm, pojedyncza, pasująca do nw. taśm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik/obcinarka do taśm. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Dozownik/obcinarka do taśm, podwójna, pasująca do nw. taśm. |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Ze wskaźnikiem do pary 18-19 mm x 50 mb. |  |  | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 4 | Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Bez wskaźnika służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej 18-19 mm x 50 mb. |  |  | szt. | 95 |  |  |  |  |
| 5 | Taśma samoprzylepna, wzmocniona. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Taśma samoprzylepna, bez wskaźnika, wzmocniona, służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej, 18-19 mm x 50 mb. |  |  | szt. | 35 |  |  |  |  |

| 6 | Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Taśma samoprzylepna, bez wskaźnika do oklejania pakietów do sterylizacji parowej, szer. 25 mm x 50 mb. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 2 – OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI (PAPIERY STERYLIZACYJNE I RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Papier biały 120 x 120 cm. |  |  | ark. | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Papier zielony 120 x 120 cm. |  |  | ark. | 1 000 |  |  |  |  |
| 3 | Papier biały 100 x 100 cm. |  |  | ark. | 1 500 |  |  |  |  |
| 4 | Papier zielony 100 x 100 cm. |  |  | ark. | 1 500 |  |  |  |  |
| 5 | Papier biały 90 x 90 cm. |  |  | ark. | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Papier zielony 90 x 90 cm. |  |  | ark. | 500 |  |  |  |  |
| 7 | Papier biały 75 x 75 cm. |  |  | ark. | 1 500 |  |  |  |  |
| 8 | Papier zielony 75 x 75 cm. |  |  | ark. | 1 500 |  |  |  |  |
| 9 | Papier biały 60 x 60 cm. |  |  | ark. | 750 |  |  |  |  |
| 10 | Papier zielony 60 x 60 cm. |  |  | ark. | 750 |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 50 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 4000 |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 75 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 18 000 |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 100 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 30 000 |  |  |  |  |

| 14 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 120-125 mm x 200 mm. |  |  | mb. | 20 000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 150 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 16 000 |  |  |  |  |
| 16 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 200 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 20 000 |  |  |  |  |
| 17 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 250 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 18 000 |  |  |  |  |
| 18 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 300 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 14 000 |  |  |  |  |
| 19 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 350 mm x 200 mm. |  |  | mb. | 14 000 |  |  |  |  |
| 20 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 400 mm x 200 mb. |  |  | mb. | 18 000 |  |  |  |  |
| 21 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ, 100 mm x 50 mm x 100 mb. |  |  | mb. | 2 000 |  |  |  |  |
| 22 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 200 mm x 55-60 mm x 100 mb. |  |  | mb. | 3 500 |  |  |  |  |
| 23 | Test zgrzewu do codziennej kontroli pracy zgrzewarki Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test zgrzewu. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia w Części Nr 2  w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Papier sterylizacyjny:

I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały:

a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%,

b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%,

c) gramatura nominalna 60g/m²˛(tolerancja wg PN EN 868 - 2),

d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m,

e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m.

2.	Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia w Części Nr 2 w pozycji 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

1)	Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, o konstrukcji folii i wykonaniu zgodnej z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5;

2)	Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3) - wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny

parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 - 3;

3)	Folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5), nie licząc warstwy kleju, wymagane przez producenta folii oświadczenie (a nie dystrybutora)                 		o zgodności z normami (PN EN 868-3, PN EN 868-5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych;

4)	Wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z PN  EN 868-5 i PN EN 868-3 przez niezależną organizację;

5)	Folia przezroczysta bez rozwarstwień, substancji toksycznych i porów. Wykluczone umieszczanie testów między warstwami folii;

6)	Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania;

7) 	Wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania opakowania, umieszczony z przodu na zgrzewie fabrycznym;

8)	Wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Ze względu na procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta;

9)   Wytrzymałość na rozdarcia w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN.

10)	Rękawy nawinięte folią na zewnątrz.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 3 – OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI (PAPIERY STERYLIZACYJNE)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Papier sterylizacyjny 75 cm x 75 cm, biały z zielonym pakowany przemiennie. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. |  |  | ark. | 15 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 4 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI (PAPIERY STERYLIZACYJNE)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Papier sterylizacyjny 100 cm x 100 cm, biały z zielonym, pakowany przemiennie. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. |  |  | ark. | 25 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 5 – SYSTEM DOKUMENTACJI STERYLIZACJI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | System dokumentacji sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (pasująca do metkownicy typu METO 3529 lub równoważnej). |  |  | szt. | 120 000 |  |  |  |  |
| 2 | System dokumentacji sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Koperty dokumentacyjne przystosowane do w/w etykiet i wskaźników na minimum 15 miejsc (cykli sterylizacyjnych), nie licząc nagłówka koperty, licząc łącznie na dwóch stronach koperty. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 3 | System dokumentacji sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Metkownica trzyrzędowa do ustawiania, drukowania i naklejania do ww. etykiet (poz.1) podwójnie przylepnych z dodatkowym wałkiem (rolką tuszującą). |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |

| 4 | System dokumentacji sterylizacji. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wałek (rolka tuszująca), kompatybilny z metkownicą typu Meto 3529. |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 6 – WSKAŹNIKI DO PROCESU STERYLIZACJI PAROWEJ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121°C/20 min. i 134°C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny, stosowany z przyrządem PCD. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 18 000 |  |  |  |  |
| 2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu: Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 121°C/20 min. i 134°C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 24 000 |  |  |  |  |
| 3 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 121°C/20 min. i 134°C/7 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |

| 4 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 134°C/3,5 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 134°C/5,3 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 6 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 134°C/18 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy pakiet typu Bovie-Dick. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bovie-Dick'a - 134°C - 3,5 min., według ISO 11140-4. Test kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 7 – SYSTEM DOKUMENTACJI STERYLIZACJI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Etykieta o wymiarach: dł. 65-80 mm, szer. 35-36 mm. |  |  | szt. | 15 000 |  |  |  |  |
| 2 | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia Etykieta o wymiarach: dł. 65 -67 mm, szer. 38-40 mm. |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 8 – TESTY DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test dezynfekcji termicznej. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Test o parametrach 93°C/10 min. do myjni-dezynfekatora, samoprzylepny. |  |  | szt. | 2 200 |  |  |  |  |
| 2 | Test dezynfekcji termicznej. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Test o parametrach 90°C/5 min. do myjni-dezynfekatora, samoprzylepny. |  |  | szt. | 7 500 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 9 – TESTY DO MYJNI DEZYNFEKTORA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test skuteczności mycia do myjni-dezynfektora, w postaci arkusza. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Test w postaci arkusza z substancją testową zgodny z PN EN ISO 15883, do stosowania w przyrządzie zapewniający kontrolę równocześnie w czterech płaszczyznach. |  |  | szt. | 11 000 |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do testu skuteczności procesu mycia. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia Przyrząd pasujący do w/w testów w poz. 1. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 10 – TESTY I AKCESORIA DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PAROWEJ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, kompatybilny z posiadanymi inkubatorami: GKE Steri – Record 610-111, GKE Steri Record 610-108 oraz Crosstex SPS Medical Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Stosowany wraz z przyrządem PCD, zawierający spory bakterii G. Stearothermophilus – czas inkubacji max. 10 godzin. Etykieta na ampułce ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Stosowany wraz z przyrządem PCD, zawierający spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10*6, czas inkubacji max. 5 godzin. Etykieta na ampułce ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej. |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |
| 3 | Inkubator wraz z drukarką do w/w testów biologicznych o czasie inkubacji max. 5 godzin. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |

| 4 | Przyrząd testowy do testów biologicznych – PCD dla w/w testów biologicznych, lub równoważny. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Zgodny z normą międzynarodową ISO 11140, składający się z kapsuły o ściśle określonej objętości i rurki, symulujący najtrudniejsze warunki dla penetracji czynnika sterylizującego. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 11 – MATERIAŁY DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100 S

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Chemiczny wskaźnik paskowy. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji plazmowej. |  |  | szt. | 2 500 |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej, o szer. 75 mm. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 7,5 cm (długość rolki max. 100 mb). |  |  | mb. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szer. 100 mm Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 10 cm, (długość rolki max. 100 mb). |  |  | mb. | 1 800 |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szer. 150 mm. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 15 cm, (długość rolki max. 100 mb). |  |  | mb. | 2 000 |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szer. 200 mm Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 20 cm, (długość rolki max. 100 mb). |  |  | mb. | 1 500 |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szer. 250 mm Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 25 cm, (długość rolki max. 100 mb). |  |  | mb. | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szer. 400 mm Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 40 cm, (długość rolki max. 100 mb). |  |  | mb. | 300 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 12 – AKCESORIA DO MYCIA NARZĘDZI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Akcesoria do mycia narzędzi. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Szczotka do czyszczenia diatermii. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria do mycia narzędzi. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopowych o dł. ok. 1,5 do 2,5 m, z wyciorem o średnicy ok. 1,5 mm. |  |  | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria do mycia narzędzi. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Szczotka na rączce, z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi, nadająca się do mycia i dezynfekcji. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 13 – AKCESORIA DO MYCIA NARZĘDZI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Giętki czyścik miękki, Ø 3 mm, dł. 10 mb. |  |  | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Giętki czyścik bardzo szorstki, Ø 3 mm, dł. 10 mb. |  |  | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Giętki czyścik dwustronny, Ø 3 mm, dł. 15 cm. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Giętki czyścik miękki, Ø 9 mm, dł. 30 cm. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Giętki czyścik miękki, Ø 12 mm, dł. 30 cm. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Giętki czyścik szorstki, Ø 15 mm, dł. 30 cm. |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 7 | Giętki czyścik szorstki, Ø 15 mm, dł. 5 mb. |  |  | mb. | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych, z nylonowego włosia, dł. 75-85 cm, śr. 2-3 mm. |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia, dł. 75-85 cm, śr. 4-5 mm. |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 10 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia, dł. 75 - 85 cm, średnica 6-7 mm. |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  |

| 11 | Zestaw szczotek do czyszczenia wąskich kanałów w minimum trzech rozmiarach, minimum 30 szczotek. |  |  | zest. | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Czyścik z włókniny do czyszczenia metalu z rdzy, szorstki. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 14 – MARKERY DO OPISYWANIA PAKIETÓW STERYLIZACJI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych do sterylizacji parowej. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Marker nie rozmywający się po sterylizacji parowej. Kolor do uzgodnienia. |  |  | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 2 | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych do sterylizacji plazmowej. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Marker nie rozmywający się po sterylizacji plazmowej. Kolor do uzgodnienia. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Oznaczniki. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Metryczki służące do oznaczania nazw oddziałów odporne na środki myjące i dezynfekujące oraz temperaturę min. 100°C. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 15 – TEST WYKRYWAJĄCY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWE, W POSTACI PAŁECZKI/PATYCZKA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test wykrywający pozostałości białkowe. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/patyczka nie wymagający zastosowania dodatkowych urządzeń i akcesoriów. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 16 – TOREBKI POSTERYLIZACYJNE SAMOZAMYKAJĄCE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Torebki posterylizacyjne. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Torebki posterylizacyjne samozamykające - przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 200 x 300 mm (+50 mm). |  |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 2 | Torebki posterylizacyjne. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Torebki posterylizacyjne samozamykające - przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 300 x 500 mm (+50 mm dla długości i + 50 mm do + 100 mm dla szerokości). |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |
| 3 | Torebki posterylizacyjne samozamykające - przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 400 x 550 mm (+50 mm dla długości i + 50 mm do + 100 mm dla szerokości). |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |

| 4 | Torebki posterylizacyjne. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Torebki posterylizacyjne samozamykające - przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 600 x 760 mm (+50 mm). |  |  | szt. | 2 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 17 – PLOMBY DO KONTENERÓW FIRMY AESCULAP

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Plomby jednorazowe bez wskaźnika, do kontenera typu Aesculap. Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: Plomby jednorazowe bez wskaźnika do kontenerów firmy Aesculap (stary typ), wytrzymujące temperaturę sterylizacji 134°C, wykonane z tworzywa sztucznego. |  |  | szt. | 80 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowane plomby są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami typu Aesculap (stary typ).

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 18 – ŁĄCZNIK KOMPLETNY DO ELAN 4 ELEKTRO

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Łącznik kompletny do ELAN 4 Elektro firmy Aesculap do oleju do smarowania napędów. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 19 – FILTRY JEDNORAZOWE DO KONTENERÓW FIRMY AESCULAP

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Filtry jednorazowe do kontenera firmy Aesculap (stary typ), o średnicy 190 mm, kształt okrągły, ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej. |  |  | szt. | 32 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 20 – FILTRY JEDNORAZOWE DO KONTENERÓW FIRMY AESCULAP

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Filtry jednorazowe do kontenerów firmy Aesculap (stary typ) o wymiarach: 95 mm x 215 mm, ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Podajnik ze stali nierdzewnej, o średnicy 195 mm do 210 mm do filtrów jednorazowych wskazanych w części nr 19 w pozycji 1. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 21 – TABLICZKI DO OZNAKOWANIA ZESTAWÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Tabliczki z klipsem z polipropylenu, wielokrotnego użytku o wymiarach: 90 x 50 mm +/- 10 mm dla długości i +/-10 mm dla szerokości, sztywne, kolor biały ewentualnie żółty, odporne na temperaturę 134°C. |  |  | szt. | 70 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.083.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 22 – MATA SILIKONOWA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identyczna jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mata silikonowa o wymiarach 80 cm x 120 cm, na stół do pakowania narzędzi. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

DEZ.26.083.2019

WYKAZ PRÓBEK

wymaganych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ

ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DEZ.26.083.2019

CZĘŚC NR 2 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI (PAPIERY STERYLIZACYJNE I RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE)

1) dla rękawów papierowo-foliowych, po 2 mb., z pięciu różnych pozycji (rozmiarów), przy czym jedna

z pozycji musi stanowić rękaw z zakładką;

2) dla papierów sterylizacyjnych po 1 sztuce arkusza z każdej wielkości, ale tylko w 1 kolorze;

3) Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki testu zgrzewu (poz. 23).

CZĘŚC NR 3 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI (PAPIERY STERYLIZACYJNE)

1) dla pozycji 1 - papier sterylizacyjny w ilości 1 arkusza białego i 1 arkusza zielonego.

CZĘŚC NR 4 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI (PAPIERY STERYLIZACYJNE)

1) dla pozycji 1 - papier sterylizacyjny w ilości 1 arkusza białego  i 1 arkusza zielonego.

CZĘŚC NR 5 - SYSTEM DOKUMENTACJI STERYLIZACJI

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

2) dla pozycji 2 - 1 szt.

CZĘŚC NR 6 - WSKAŹNIKI DO PROCESU STERYLIZACJI PAROWEJ

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

2) dla pozycji 2 - 1 szt.

3) dla pozycji 3 - 1 szt.

4) dla pozycji 4 - 1 szt.

5) dla pozycji 5 - 1 szt.

6) dla pozycji 6 - 1 szt.

7) dla pozycji 7 - 1 szt.

CZĘŚC NR 7 - SYSTEM DOKUMENTACJI STERYLIZACJI

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

2) dla pozycji 2 - 1 szt.

CZĘŚC NR 8 - TESTY DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

2) dla pozycji 2 - 1 szt.

CZĘŚC NR 9 - TESTY DO MYJNI DEZYNFEKTORA

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

CZĘŚC NR 10 - TESTY I AKCESORIA DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PAROWEJ

1) dla pozycji 1 - 2 szt.

2) dla pozycji 2 - 2 szt.

CZĘŚC NR 11 - MATERIAŁY DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100 S

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

2) dla pozycji 2 - 2 mb.

3) dla pozycji 3 - 2 mb.

4) dla pozycji 4 - 2 mb.

5) dla pozycji 5 - 2 mb.

6) dla pozycji 6 - 2 mb.

7) dla pozycji 7 - 2 mb.

CZĘŚC NR 15 - TEST W POSTACI PAŁECZKI/PATYCZKA, WYKRYWAJĄCY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWE

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

CZĘŚC NR 16 - TOREBKI POSTERYLIZACYJNE SAMOZAMYKAJĄCE

1) dla pozycji 1 - 1 szt.

2) dla pozycji 2 - 1 szt.

3) dla pozycji 3 - 1 szt.

4) dla pozycji 4 - 1 szt.

CZĘŚC NR 17 - PLOMBY DO KONTENERÓW FIRMY AESCULAP

1) dla pozycji 1 - 4  szt.

CZĘŚC NR 19 - FILTRY JEDNORAZOWE DO KONTENERÓW FIRMY AESCULAP

1) dla pozycji 1 - 2 szt.

CZĘŚC NR 20 - FILTRY JEDNORAZOWE DO KONTENERÓW FIRMY AESCULAP

1) dla pozycji 1 - 2 szt.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

DEZ.26.083.2019

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ

ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DEZ.26.083.2019

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że oferowany przedmiot zamówienia

- spełnia wymagania zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym (opis przedmiotu zamówienia).

2) posiada wszystkie aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) – dotyczy oferowanych produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne oraz innymi przepisami prawa w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

DEZ.26.083.2019

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ

ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DEZ.26.083.2019

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

DEZ.26.083.2019

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ

ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DEZ.26.083.2019

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że*:

- należę/-my*  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z  dnia  29  stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2018,  poz. 1986 ze zm.),  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

lub

2. Oświadczam/-y, że*:

- nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

- nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.