ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

- Załącznik nr 2 do umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia/Parametry Techniczne

Przedmiot zamówienia: Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                                  w Częstochowie, wspófinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Producent : .....................................................................................................

Nazwa-model/typ:  ..........................................................................................

Kraj pochodzenia: ............................................................................................

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie re-kondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . | Wymagany |  |  | Bez punktacji |
| - Zestaw do operacji chirurgicznych nawigowanych |  |  |  |  |  |
|  | System wykorzystujący do lokalizacji technologię optyczną aktywną lub pasywną | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Kamera nawigacyjna wyposażona w co najmniej dwa detektory do lokalizacji narzędzi nawigowanych w sterylnym polu operacyjnym | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w co najmniej jedną z technologii wspomagania procesu przygotowania systemu nawigacji do zabiegu w celu optymalizacji położenia kamery nawigacyjnej względem pola operacyjnego: - wbudowany wskaźnik laserowy, - w pełni wirtualny podgląd 3D w czasie rzeczywistym narzędzi nawigowanych w polu operacyjnym na monitorach stacji roboczej, lub - podgląd wideo HD w czasie rzeczywistym pola operacyjnego na monitorach stacji roboczej z nakładanymi wirtualnymi odnośnikami narzędzi nawigowanych | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System kamery współpracujący z narzędziami nawigowanymi typu pasywnego lub aktywnego | TAK, podać |  |  | Narzędzia aktywne i pasywne – 10 pkt. Wszystkie narzędzia aktywne – 5 pkt. Wszystkie narzędzia pasywne – 5 pkt. |
|  | Komunikacja dwukierunkowa lub jednokierunkowa narzędzia aktywnego lub pasywnego ze stacją roboczą: przewodowa lub bezprzewodowa. | TAK, podać |  |  | Komunikacja dwukierunkowa – 10pkt. Komunikacja jednokierunkowa – o pkt |
|  | Stacja robocza jedno - lub dwumodułowa - wyposażona kamerę optyczną, komputer, panele z interfejsami wejścia/wyjścia sygnałów komunikacyjnych i wideo, zasilacz izolowany, zasilacz awaryjny, monitor operacyjny chirurga z głośnikami, monitor dotykowy pełniący rolę stacji planowania oraz myszkę. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Moduł stacji roboczej wyposażony w koła jezdne obrotowe blokowane ze specjalnymi osłonami zabezpieczającymi przed najechaniem na kable. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitor operacyjny chirurga o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 24”. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ekran monitora operacyjnego chirurga zabezpieczony specjalną szybą ochronną zapewniającą jednolitą gładką powierzchnię ekranu łatwą do czyszczenia. | TAK, podać |  |  | TAK – 5 pkt. |
|  | Monitor dotykowy pełniący rolę stacji planowania o rozdzielczości min. 1440x900 pikseli i przekątnej min. 15” | TAK, podać |  |  | Przekątna >15” – 5pkt. |
|  | Stacja robocza wyposażona w co najmniej jedno dodatkowe wyjście wideo do podłączenia opcjonalnych monitorów operacyjnych chirurga | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia podłączenie min. 1 dodatkowych monitorów operacyjnych | TAK, podać |  |  | Liczba dodatkowych monitorów >1 – 5pkt. |
|  | Monitor operacyjny chirurga na wysięgniku ruchomym o zasięgu poziomym min. 1m i zakresie pionowym min. 0.5m z możliwością pochylenia płaszczyzny ekranu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | kamera optyczna zainstalowana na wysięgniku ruchomym o zasięgu poziomym min. 1.4m i zakresie pionowym min. 1m z możliwością obrotu i pochylenia korpusu kamery | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna odległość identyfikacji narzędzi od kamery min. 2m | TAK, podać |  |  | >2m – 5 pkt. |
|  | Średnica sfery pola roboczego dla lokalizacji przez kamerę narzędzi nawigowanych min. 1.2m | TAK, podać |  |  | >1.2m - 5pkt. |
|  | System zapewnia w pełni autonomiczne sterowanie protokołem chirurgicznym (poruszanie się po menu i zatwierdzanie wyboru) realizowane ze sterylnej strefy pola operacyjnego przez operatora za pomocą pasywnych lub aktywnych narzędzi nawigowanych w każdym momencie zabiegu operacyjnego i bez względu na umiejscowienie narzędzia nawigowanego w objętości pomiarowej kamery optycznej lub przy użyciu pasywnej ramki referencyjnej | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość osłaniania narzędzi nawigowanych transparentną sterylną folią bez utraty dokładności ich pozycjonowania w objętości pomiarowej systemu. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie narzędzia nawigowane są odporne na zanieczyszczenia substancjami płynnymi bez utraty dokładności ich pozycjonowania w objętości pomiarowej systemu. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Parametry min. komputera stacji roboczej: - pamięć operacyjna RAM 8GB, - dysk twardy min. 500GB, - pamięć wideo karty graficznej min. 1GB, - dwa przewodowe interfejsy sieciowe LAN, - karta sieciowa, - system operacyjny 64-bitowy. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS) o gwarantowanym czasie podtrzymania pracy systemu min. 5 minut. | TAK, podać |  |  | >5min – 5 pkt. |
| NARZĘDZIA DO KALIBRACJI DOWOLNYCH SZTYWNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Aktywne lub pasywne kalibratory (przewodowe lub bezprzewodowe) do rejestracji sztywnych konwencjonalnych narzędzi chirurgicznych bezpośrednio w sterylnym polu operacyjnym. | TAK, podać |  |  | Kalibratory w pełni bezprzewodowe – 10 pkt. |
|  | Kalibratory pozwalające na rejestrację: - punktową – nawigowanie narzędzi wygiętych bez dedykowanej osi roboczej lub kiedy użytkownika interesuje wyłącznie położenie końcówki, - wektorową – nawigowanie prostych narzędzi z dedykowaną osią roboczą. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kalibratory umożliwiają przeprowadzenie rejestracji narzędzia bezpośrednio przez operatora w sterylnym polu operacyjnym bez konieczności równoczesnej obsługi systemu przez drugą osobę. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia jednoczesne zarejestrowanie podczas zabiegu min. 4 różnych narzędzi konwencjonalnych i używanie ich w dowolnym momencie operacji. | TAK, podać |  |  | Rejestracja jednoczesna >4 narzędzi – 5pkt. |
|  | System umożliwia aktywację dowolnego zarejestrowanego narzędzia konwencjonalnego bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego bez względu na jego położenie w objętości pomiarowej kamery nawigacyjnej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw min. 4 (różne rozmiary w min. zakresie średnic: 2-27mm) uniwersalnych adapterów do nawigowania narzędziami konwencjonalnymi różnych firm montowanych do ramek referencyjnych w sposób trwały | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dwuetapowy proces rejestracji uniemożliwia kalibrację punktową i wektorową narzędzia o zbyt małej sztywności. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie elementy zestawu narzędzi do kalibracji. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| MODUŁ DO OPERACJI NAWIGOWANYCH GŁOWY i PODSTAWY CZASZKI |  |  |  |  |  |
|  | Odczyt badań pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych zapisujących badania w formacie zgodnym z protokołem DICOM: CT, CTA, MR, MRA, fMRI, DTI, PET. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Odczyt badań poprzez sieć komputerową (LAN lub WiFi), nośniki optyczne CD/DVD i przenośne pamięci/dyski USB | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego dostępnego w stacji czytnika płyt CD/DVD, Pamięci Dysku USB – automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego – informacja o zawartości nośnika. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna (nie wymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych uzyskanych z badań diagnostycznych przed- i śródoperacyjnych: CT, CTA, MR, MRA, fMRI, DTI, PET z możliwością korekcji manualnej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja planowania zabiegu min.: automatyczna segregacja tkanek, ręczne obrysowanie struktur anatomicznych w 2D i 3D, wyznaczanie trajektorii dotarcia do celu, zaznaczanie punktów, opis struktur, pomiar odległości, objętości, rekonstrukcje 3D, odbicia lustrzane | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śródoperacyjne tworzenie kompozycji widoków 2D i 3D, zmiana parametrów widzialności połączonych serii obrazowych (fuzje) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Specjalny widok wirtualnego asystenta wspomagającego pozycjonowanie osi dowolnego narzędzia prostego względem wektora aktywnej trajektorii. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzenia bezramowych procedur DBS z korelacją atlasów funkcjonalnych mózgu: Talairach/Tournoux i Schaltenbrand/Wahren. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ostrzeżenia przed zbliżaniem się aktywnego narzędzia w polu operacyjnym do punktu/segmentu trójwymiarowego szczególnego zainteresowania, programowanie marginesu bezpieczeństwa w zakresie co najmniej 0-50 mm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcjonalna rejestracja endoskopu (koniec dystalny i oś) i wyświetlanie obrazu z kamery endoskopu na ekranach systemu nawigacyjnego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Użycie stacji roboczej do chirurgii głowy jako stacji podglądu badań diagnostycznych do procedur nienawigacyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie markerów rejestracyjnych doczepianych do głowy pacjenta - metoda dotykowa | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie punktów anatomicznych głowy pacjenta - metoda dotykowa | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzenie metod punktowych rejestracji pacjenta o metodę dopasowania powierzchniowego | TAK |  |  | Bez punktacji |
| - 45. | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie punktów anatomicznych twarzy pacjenta - metoda bezdotykowa z trakerem nieinwazyjnym lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca systemu z dedykowanym nieinwazyjnym trakerem pacjenta w postaci jednorazowej aktywnej bezprzewodowej sterylnej maski lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia automatyczną rejestrację pacjenta na podstawie śródoperacyjnego skanu CT wykonanego dowolnym aparatem CT (tomografem komputerowym) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia powtórną/awaryjną punktową rejestrację pacjenta przeprowadzaną w warunkach pełnej sterylności pola operacyjnego z wykorzystaniem tzw. punktów ucieczki definiowanych śródoperacyjnie. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | wykreślony | wykreślony |  |  | wykreślony |
|  | Wizualizacja pozycji narzędzi (koniec dystalny i oś narzędzia) na tle badań diagnostycznych pacjenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania dowolnej liczby narzędzi dedykowanych/konwencjonalnych i używania ich w dowolnym momencie trwania zabiegu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śródoperacyjne definiowanie trajektorii ukierunkowujących na wyznaczony punkt docelowy. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby wizualizacji rzutni dwu- i trójwymiarowych: multiplanarna, zorientowana na zdefiniowany cel/trajektorię, zorientowana na oś narzędzia, endoskopowa (okno podglądu wideo w czasie rzeczywistym). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja systemu anatomicznego umożliwiająca dopasowanie widoku wielopłaszczyznowego do orientacji definiowanej przez użytkownika | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja definiowania systemu funkcjonalnego na podstawie trzech punktów: AC, PC i punktu pośredniego. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary przed- i śródoperacyjne zależności geometrycznych pomiędzy wskazanymi punktami: długość, kąty pomiędzy prostymi, kąt pomiędzy trzema punktami | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia przeprowadzenie zabiegu nawigowanego bez konieczności mocowania pacjenta w głowotrzymaczu z wykorzystaniem nieinwazyjnej ramki referencyjnej lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pełnej integracji systemu z wybranymi modelami mikroskopów operacyjnych firm Zeiss i Leica: - nakładka wideo w okularze pozwalająca w dowolny sposób wyświetlać zarysy i nazwy punktów i segmentów, - menu interfejsu nawigacji widoczne poprzez okular obsługiwane joystikiem rękojeści mikroskopu - nawigowanie punktem ogniskowania obiektywu mikroskopu (wirtualny wskaźnik), - wyświetlanie obrazu z mikroskopu na monitorach systemu nawigacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Importowanie i wizualizacja przestrzenna modeli 3D w formacie STL lub w formacie DICOM. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Personalizacja interfejsu użytkownika - definiowanie dowolnych konfiguracji widoków 2D, 3D i wideo (wyświetlanie do 6 różnych widoków na jednym ekranie) oraz tworzenie indywidualnych protokołów procedur nawigacyjnych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb automatycznego "zamrażania" obrazu nawigacyjnego z widokiem aktywnego narzędzia w docelowej pozycji (np. po osiągnięciu położenia narzędzia zgodnego z zaplanowaną trajektorią) - po odłożeniu narzędzia nawigowanego. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb automatycznego przywoływania podglądu pełnoekranowego obrazu z mikroskopu, endoskopu itp. w czasie gdy aktywne narzędzie nawigowane nie jest używane przez operatora. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie animowanych podpowiedzi dla operatora co do sposobu wykonania niezbędnych kroków danej procedury nawigacyjnej. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie zapisu zrzutów z ekranu nawigacyjnego w postaci plików bitmapowych lub JPG bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego przez operatora | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy platformy nawigacyjnej o inne moduły dedykowane do zabiegów ortopedycznych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| NARZĘDZIA DEDYKOWANE DO OPERACJI NAWIGOWANYCH GŁOWY i PODSTAWY CZASZKI – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw dedykowanych narzędzi do przeprowadzania nawigowanej procedury bezramowej biopsji mózgu do wykorzystania z jednorazowym prowadnikiem naprowadzanym bezprzewodowym wskaźnikiem w technologii aktywnej lub pasywnej oraz z jednorazową igłą biopsyjną o średnicy max. 2.5mm, długości min. 210mm wraz z blokadą maksymalnej głębokości wprowadzenia igły. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw dedykowanych bezprzewodowych aktywnych lub pasywnych narzędzi do nawigowanych zabiegów na mózgu min.: - wskaźnik krótki min. (2szt.), - wskaźnik długi min. (1szt.), - wskaźnik długi z offsetem min. (1szt.), - ramka referencyjna uniwersalna min. (4szt.) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Adapter przegubowy do ramki referencyjnej pacjenta montowany do uchwytu Mayfield'a wraz z uniwersalnym podwójnym rozdzielaczem gniazda – do mocowania adapteru przegubowego do uchwytu Mayfield’a. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcja aktywnego lub pasywnego bezprzewodowego narzędzia do nawigowanego osadzania/pozycjonowania drenu komorowego. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kasety sterylizacyjne na wszystkie autoklawowalne elementy zestawu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | MODUŁ DO OPERACJI NAWIGOWANYCH KRĘGOSŁUPA |  |  |  |  |
|  | Odczyt badań pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych zapisujących badania w formacie zgodnym z protokołem DICOM: CT, CTA, MR, MRA, PET, poprzez sieć komputerową (LAN lub WiFi), nośniki optyczne CD/DVD i przenośne pamięci/dyski USB | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego dostępnego w stacji czytnika płyt CD/DVD, Pamięć Dysku USB – automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego – informacja o zawartości nośnika. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Import całej objętości badania jak również ograniczonej objętości badania zdefiniowanej przez operatora | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna (niewymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych uzyskanych z badań diagnostycznych: CT, CTA, MR, MRA, PET z możliwością korekcji manualnej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja planowania zabiegu: automatyczna segregacja tkanek, ręczne obrysowanie struktur anatomicznych, wyznaczanie trajektorii dotarcia do celu oraz wirtualnych śrub, zaznaczanie punktów, opis struktur, pomiar odległości, objętości, rekonstrukcje 3D, import modeli 3D. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śródoperacyjne tworzenie kompozycji widoków 2D i 3D, zmiana parametrów widzialności połączonych serii obrazowych (fuzje) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Fuzje serii obrazowych CT przedoperacyjnych ze śródoperacyjnymi | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania fuzji lokalnych CT - precyzyjne dopasowanie fragmentu przestrzennego wyodrębnionego z jednej serii do drugiej serii obrazowej kręgosłupa. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Planowanie/modyfikowanie śrub i drutów wirtualnych lub implantów przed- i śródoperacyjnie | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostępna baza różnych systemów śrub wraz z możliwością definiowania śrub wirtualnych o dowolnej geometrii: średnica, długość i wysokość łba. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja planowania płaszczyzn odniesienia np. do pomiaru kątów. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ostrzeżenia przed zbliżaniem się aktywnego lub pasywnego narzędzia w polu operacyjnym do punktu/segmentu trójwymiarowego szczególnego zainteresowania, programowanie marginesu bezpieczeństwa w zakresie co najmniej 0-50 mm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcjonalna rejestracja endoskopu (koniec dystalny i oś) i wyswietlanie obrazu z kamery endoskopu na ekranach systemu nawigacyjnego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Użycie stacji roboczej do chirurgii kręgosłupa jako stacji podglądu badań diagnostycznych do procedur nienawigacyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby wizualizacji rzutni dwu- i trójwymiarowych: multiplanarna, zorientowana na zdefiniowany cel/trajektorię, zorientowana na oś narzędzia, endoskopowa (okno podglądu wideo w czasie rzeczywistym). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Specjalny widok wirtualnego asystenta wspomagającego pozycjonowanie osi dowolnego narzędzia prostego względem wektora aktywnej trajektorii. | TAK |  |  | Bez punktacji. |
|  | Personalizacja interfejsu użytkownika - definiowanie dowolnych konfiguracji widoków 2D, 3D i wideo (wyświetlanie do 6 różnych widoków na jednym ekranie) oraz tworzenie indywidualnych protokołów procedur nawigacyjnych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania dowolnej liczby narzędzi dedykowanych/konwencjonalnych i używania ich w dowolnym momencie trwania zabiegu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie punktów anatomicznych kręgosłupa pacjenta - metoda dotykowa | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzenie metody punktowej rejestracji pacjenta o metodę dopasowania powierzchniowego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie śródoperacyjnego skanu RTG-3D wykonanego ramieniem C-3D zintegrowanym z systemem nawigacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie śródoperacyjnego skanu wykonanego dowolnym tomografem CT | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia przeprowadzenie zabiegu nawigowanego kręgosłupa typu MIS (przezskórny) bez konieczności inwazyjnego mocowania ramki referencyjnej pacjenta (do sztywnych struktur kostnych) lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia współpracę z dedykowanym nieinwazyjnym trakerem pacjenta w postaci jednorazowej sterylnej aktywnej bezprzewodowej maski lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcja powtórnej/awaryjnej punktowej rejestracji pacjenta przeprowadzana w warunkach pełnej sterylności pola operacyjnego z wykorzystaniem tzw. punktów ucieczki definiowanych śródoperacyjnie. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Koniec narzędzia nawigowanego oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja pozycji narzędzi (koniec dystalny i/lub oś narzędzia) na tle badania diagnostycznego pacjenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania i modyfikacji trajektorii dojścia do każdego z zaznaczonych w fazie planowania obiektów dokonywanych w czasie nawigowania. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pełne planowanie i modyfikowanie śrub i drutów wirtualnych lub implantów przed- i śródoperacyjnie | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary przed- i śródoperacyjne zależności geometrycznych pomiędzy wskazanymi punktami: długość, kąty pomiędzy prostymi, kąt pomiędzy trzema punktami | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zapewnia w pełni zintegrowaną współpracę z aparatami RTG-3D (Ziehm, Siemens), umożliwiającą: - automatyczny import śródoperacyjnych serii obrazowych RTG-3D, - automatyczną rejestrację pacjenta, - bezpłatna pełna integracja z ramieniem RTG – 3D zamawiającego w trakcie trwania gwarancji na neuronawigację. | TAK, podać |  |  | - integracja z ramieniem RTG-3D,posiadającym płaski panel cyfrowy detektora obrazu – 20 pkt. - integracja z ramieniem RTG-3D posiadającym detektor ze wzmacniaczem obrazu – 0 pkt. |
|  | Wyzwalanie zapisu zrzutów z ekranu nawigacyjnego w postaci plików bitmapowych lub JPG bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego przez operatora | TAK |  |  | Bez punktacji |
| NARZĘDZIA DEDYKOWANE DO OPERACJI NAWIGOWANYCH KRĘGOSŁUPA – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw aktywnych lub pasywnych narzędzi do nawigowanych zabiegów na kręgosłupie ¦(system wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowalnych w obrębie kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego oraz otwartych procedur w obrębie całego kręgosłupa) min.: - kręgosłupowa ramka referencyjna (1szt.) z możliwością mocowania na zaciskach kręgosłupowych (2szt.) i pinie kotwiczącym (1szt.), - szydło, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędzwiowej - uniwersalna ramka referencyjna (2szt.), - wskaźnik krótki. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Adapter obrotowy ze skalibrowanym uchwytem mocującym do uniwersalnej ramki referencyjnej z zestawem wymiennych końcówek: - szydło, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędzwiowej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca adaptera obrotowego z opcjonalnymi dedykowanymi narzędziami (standardowymi i kaniulowanymi) do wybranych systemów implantów kręgosłupowych otwartych i przezskórnych min. - szydło, - sonda prosta z podziałką, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędzwiowej - gwintowniki, - śrubokręty, - adapter do bezprzewodowego lub przewodowego napędu wiertarskiego umożliwiający elektromechaniczne gwintowanie i wkręcanie śrub pod kontrolą nawigacji. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kasety sterylizacyjne na wszystkie autoklawowalne elementy zestawu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | wykreślony | wykreślony |  |  | wykreślony |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
|  | Dostawa modułu do oceny przesunięcia mózgowego „BrainShift” : Aparat USG wraz z sondą i integracją z oferowanym systemem neuronawigacji - zestaw integracyjny z śródoperacyjnym aparatem USG i nawigowaną sondą, - szerokopasmowa głowica konweksowa do określania stopnia przesunięcia tkankowego względem obrazu zarejestrowanego - automatyczna fuzja obrazu USG z nawigacją. Zestaw: Aparat USG, Głowica USG, Urządzenie weryfikujące, Uchwyt/ ramie, Ramka Aktywna, Okablowanie. Wymiana danych pomiędzy aparatami poprzez złącze Realizowana funkcjonalność : - wykrywanie i określenie stopnia zmiany w mózgu które występują w czasie operacji - ocena dokładność/ doszczętności resekcji - nadążna fuzja obrazu USG z obrazem nawigacji - możliwość nałożenia pkt odniesienia na obrazie USG, - wizualizacja struktur naczyniowych z kolorowym Dopplerem - nagrywanie Video Lub : Mikroskop operacyjny wraz z integracją z oferowanym systemem neuronawigacji - tubus uchylny - funkcja Multivision (wprowadzanie w okular obrazów z nawigacji) - dotykowy ekranem LCD ’ - oświetlenie xenonowe - przesuw XY - stereoskopowy podgląd asystencki - wyposażenie „face to face” - zintegrowany cyfrowy system archiwizacji - zintegrowana kamera video - otwarty interfejs nawigacyjny - Autobalans - Autofocus - Sterownik nożny - Transfer sieciowy DICOM - Moduł fluoroscencji śródoperacyjnej | Tak, podać |  |  | Aparat USG – 0 pkt Mikroskop operacyjny – 10 pkt |
|  | Dodatkowe stanowisko pracy Niezależna stacja planowania zabiegów neurochirurgicznych, umożliwiająca planowanie zabiegów operacyjnych NAWIGOWANYCH GŁOWY, PODSTAWY CZASZKI i KREGOSŁUPA poza blokiem operacyjnym. Stacja składająca się z komputera o odpowiedniej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci umożliwiającej obsługę systemu, monitora min. 24 ["] i innych elementów niezbędnych do pracy. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowane oprogramowanie z licencjami wielostanowiskowymi , bez ograniczeń czasowych | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprgramowanie do traktografii : Opcja wizualizacji włókien nerwowych na podstawie obrazowania rezonansu magnetycznego w sekwencji DTI (Diffusion Tensor Imagining) w fazie planowania oraz przeniesienia tych struktur do stacji nawigacji. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja wraz z podłączeniem do systemu PACS po stronie Wykonawcy we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podłączeniem do w/w systemu ponosi Wykonawca | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w trakcie trwania gwarancji do 48h. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego zakresie obsługi i eksploatacji -dla personelu medycznego min. 20 asyst dla operacji kręgosłupa oraz 20 asyst dla operacji głowy | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat, | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wartość kosztów przeglądów technicznych rocznych po okresie gwarancji | Tak/podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Koszt akcesoriów jednorazowych odpowiednio dla operacji : kręgosłup oraz głowa | Tak/podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| - (*) | Dostarczenie dodatkowego zestawu nawigowanych narzędzi endoskopowych dedykowanych do usuwania dysków | TAK/ NIE - podać |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |

(*) – niezaoferowanie narzędzi w punkcie 126, nie spowoduje odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia, w szczególności np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / prospekty / informacje producenta/ oświadczenie wykonawcy, potwierdzające spełnienie wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i wymagań określonych w tabeli parametrów technicznych stanowiących Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zaznaczeniem pozycji której dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne), stanowi treść oferty (uwzględnia m.in. elementy oceniane). Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy