Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.015.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.015.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1       Łóżko  ortopedyczne z  elektryczną regulacją wysokości

| Lp. | Przedmiot zamówienia - wymagania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości. Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcyjne i promieniowanie UV. Parametry techniczne: - leże łóżka czterosegmentowe, - elektryczna regulacja segmentu pleców, ud oraz wysokości za pomocą pilota przewodowego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowana elektrycznie, - leże wypełnione odejmowanymi panelami tworzywowymi z możliwością dezynfekcji, sterylizacji (po kilka paneli w segmencie pleców oraz ud), - wyjmowane szczyty tworzywowe łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem (np. podczas transportu łóżka), z możliwością wyboru koloru, - w leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca, - funkcja przedłużenia leża, - funkcja CPR, - centralna blokada kół. Wyposażenie łóżka: - podwójna rama wyciągowa chromowana lub ze stali nierdzewnej z uchwytami ręki szt. 2 oraz rama na bloczki wyciągowe, - barierki boczne ¾ stalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki boczne składające się z trzech składanych poprzeczek, - krążki odbojowe w 4 rogach łóżka, - materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 140 mm, - cztery cichobieżne kółka o średnicy min. 125 max. 150 mm, - uchwyt na woreczki fizjologiczne, - pilot przewodowy do sterowania z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych, Dane techniczne: - długość całkowita: min. 2000 mm max. 2200 mm, - szerokość całkowita: min. 890 mm max. 1000 mm, - regulacja wysokości w zakresie: 350 - 760 mm +/- 50 mm , - stabilna podstawa łóżka o minimalnych wymiarach 1600 x 800 mm, - regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°, - regulacja segmentu podudzia w zakresie: 40° +/- 5°, - udźwig: bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 200 kg. - zasilanie: 230V, 50 Hz Pozostałe wymagania - Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. - Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości. Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcyjne i promieniowanie UV. Parametry techniczne: - leże łóżka czterosegmentowe, - elektryczna regulacja segmentu pleców, ud oraz wysokości za pomocą pilota przewodowego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowana elektrycznie, - leże wypełnione odejmowanymi panelami tworzywowymi z możliwością dezynfekcji, sterylizacji (po kilka paneli w segmencie pleców oraz ud), - wyjmowane szczyty tworzywowe łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem (np. podczas transportu łóżka), z możliwością wyboru koloru, - w leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca, - funkcja przedłużenia leża, - funkcja CPR, - centralna blokada kół. Wyposażenie łóżka: - podwójna rama wyciągowa chromowana lub ze stali nierdzewnej z uchwytami ręki szt. 2 oraz rama na bloczki wyciągowe, - barierki boczne 1/1 stalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki boczne składające się z trzech składanych poprzeczek, lub barierki boczne 3/4 stalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki boczne składające się z trzech składanych poprzeczek z protektorem, - krążki odbojowe w 4 rogach łóżka, - materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 140 mm, - cztery cichobieżne kółka o średnicy min. 125 max. 150 mm, - uchwyt na woreczki fizjologiczne, - pilot przewodowy do sterowania z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych, Dane techniczne: - długość całkowita: min. 2000 mm max. 2200 mm, - szerokość całkowita: min. 890 mm max. 1000 mm, - regulacja wysokości w zakresie: 350 - 760 mm +/- 50 mm - stabilna podstawa łóżka o minimalnych wymiarach 1600 x 800 mm, - regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°, - regulacja segmentu podudzia w zakresie: 40° +/- 5°, - udźwig: bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 200 kg. - zasilanie: 230V, 50 Hz Pozostałe wymagania - Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. - Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych wymaganiach określonych w kolumnie nr 2, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA:

- Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia w Oddziale Ortopedii Chirurgii Urazowej, opakowania 
i ubezpieczenia na czas transportu.

- Nie spełnienie któregokolwiek z  wymagań określonych w kolumnie nr 2, opisujących przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

(*)   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

.....................................................................................

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.	                                Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy