ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.072.2017

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Nr DAZ.26.072.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych

| L.p. | Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych | Potwierdzenie spełnienia wymogów: Wykonawca zobowiązany jest podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wymaga się, żeby odczynniki i krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej kontroli jakości oraz inne odczynniki, płyny niezbędne do wykonania badań posiadały: a) dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim b) certyfikaty jakości do każdej dostarczonej serii c) oznakowanie CE (dla wyrobów medycznych) d) instrukcje stosowania w języku polskim |  |
|  | Wymaga się, aby wszystkie odczynniki były dostarczane w opakowaniach producenta. Opakowania muszą być czytelnie oznakowane (nazwa odczynnika, nazwa producenta, numer serii, data ważności, warunki przechowywania). |  |
|  | Wymaga się, aby karty do wszystkich oznaczeń serologicznych były trwale wypełnione odczynnikami przez producenta: a) wymaga się, aby karty do oznaczenia antygenów A i B z układu ABO zawierały odczynniki monoklonalne z dwóch różnych serii z dwóch różnych klonów (w przypadku oznaczania grup krwi noworodka oraz wykorzystania kart do systemu manualnego), b) wymaga się, aby karty do oznaczenia antygenu RhD z układu Rh zawierały w kolumnach odczynniki monoklonalne z dwóch klonów: jeden wykrywający i jeden nie wykrywający antygenu RhD odmiany DVI oraz maksymalną liczbę słabych odmian antygenu RhD, |  |
|  | Wymaga się zaoferowania krwinek wzorcowych (przechowywanie w temperaturze od 2 do 8°C): a) do układu AB0 w metodach kolumnowych: A1, B, dla systemu manualnego A1,B,0 b) do wykrywania przeciwciał odpornościowych - zawieszone w roztworze LISS o stężeniu poniżej 1% . Krwinki 3-4 panelowe zawierające wszystkie wymagane przez przepisy klinicznie znaczące antygeny w tym Cw, c ) dla systemów manualnych w metodach klasycznych i do układu AB0 (krwinki 0-192ml, krwinki A1-192 ml, krwinki B-192ml) oraz do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia)3 rodzaje krwinek wzorcowych w zestawie 288 ml, oraz Standaryzowane krwinki wzorcowe 0RhD+opłaszczone przeciwciałami anty-D(gotowe do użycia) -96 ml |  |
|  | Wymaga się, żeby zaoferowane odczynniki były wymienialne pomiędzy analizatorem i systemem manualnym; karty powinny składać się z 6-8 kolumn z żelowym podłożem separującym. |  |
|  | Wymaga się, aby termin ważności mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA był nie krótszy niż 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego .Dla materiałów eksploatacyjnych termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego. |  |
|  | Wymaga się, żeby dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego loco magazyn realizowane były transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C) z wyłączeniem kart do oznaczeń serologicznych. Realizacja na koszt Wykonawcy, dostarczane w ilościach zgodnych każdorazowo z zamówieniem Zamawiającego. Wydruk z monitoringu należy dołączyć do oferty jako załącznik. |  |
|  | Wymaga się, żeby przy realizacji zamówienia odczynniki były dostarczane w jednej serii. |  |
|  | Zagwarantowanie, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w przypadku stwierdzenia wady odczynnika, zostanie on wymieniony na inny wolny od wad. |  |
|  | Wymaga się od oferentów zapewnienie bezpłatnych odczynników w ilości równoważnej z ilością odczynników utraconych w czasie awarii analizatora, nie wynikłej z winy Zamawiającego. |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby karty do wykonywania wszystkich badań serologicznych metodą manualną i automatyczną miały temperaturę przechowywania od +18oC do +25oC |  |
|  | Inne wymagania do pracy metody manualnej: - Odczynnik do przygotowania zawiesiny dla testu Anty-Cw – 400 ml (jeżeli dotyczy) - Odczynnik LISS do metod manualnych 6000 ml |  |

………………………., dnia ……….. 2017 r.

….....................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.072.2017

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Nr DAZ.26.072.2017

2) wymagania dotyczące analizatora

| 7 | Wymagania dotyczące analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymogów: Wykonawca zobowiązany jest podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Analizator wykonujący całą procedurę badania, przy zastosowaniu mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej od pobrania materiału z badanej próbki przez nakropienie i odczyt do automatycznego przesłania wyniku do systemu komputerowego. |  |
|  | Wydajność analizatora 60- 80 profilowanych badań grup krwi dorosłych A-B-D, przeciwciała grupowe oraz screening przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS na godzinę, screening przeciwciał odpornościowych z krwinkami 3-4 panelowymi (I, II, III,IV)+ próba krzyżowa minimum 60 badań na godzinę. Analizator z funkcją dostawiania kolejnych próbek w trakcie rozpoczętej procedury badań |  |
|  | Wymagane jest możliwość automatycznego wykonania badań, co najmniej następujących niżej wymienionych badań w technice mikrokolumnowej: a) oznaczanie antygenów i przeciwciał układu AB0. Do badania konieczne jest użycie dwóch serii z różnych klonów odczynników monoklonalnych anty-A i anty-B (w przypadku badań grup krwi noworodka oraz badań metodą manualną wykorzystywaną jako back-up) oraz jednej serii krwinek wzorcowych A1, B. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez producenta. b) oznaczeń antygenu D z układu Rh z dwoma odczynnikami: wykrywającym i niewykrywającym odmianę DVI. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez producenta. c) oznaczanie fenotypów układu Rh (E-e-C-c-Cw-K) odczynniki z przeciwciałami umieszczone w kolumnach d) bezpośredni test antyglobulinowy (w zakresie wymienionym w SIWZ – z surowicą monowalnetną anty-IgG oraz z surowicami anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d) odczynniki z przeciwciałami umieszczone w kolumnach lub zabezpieczenie wykonywania tego badania w inny sposób e) wykrywanie przeciwciał w PTA-LISS z surowicą poliwalentną oraz monowalentną anty-IgG, |  |
|  | Analizator posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące zabezpieczone przed przypadkową kolizją przy wykonywaniu badań |  |
|  | Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na pokładzie automatycznego analizatora. Zawiesiny przygotowywane w jednorazowych naczynkach zabezpieczające przed kontaminacją miedzy próbkami badanymi lub w inny sposób zabezpieczający przed kontaminacją |  |
|  | Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora monitorujący główne etapy procesu |  |
|  | Analizator posiadający własny system zapasowy back-up w postaci minimum dwóch niezależnych ramion pipetujących, minimum dwóch wirówek. |  |
|  | Analizator z możliwością współpracy z różnymi typami (średnicami) probówek w jednym statywie lub w osobnych statywach zaprogramowanymi do różnych rodzajów probówek oraz możliwością wykonania badań na probówkach w systemie pobierania obowiązującym w szpitalu |  |
|  | Wymagana ilość miejsc na badane próbki - minimum 60. |  |
|  | Automatyczny system informujący, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |  |
|  | Analizator musi wykonać badanie z objętości od 100 -250 mikrolitrów krwi pełnej w sposób w pełni automatyczny (w przypadku noworodków i małej ilości krwi w drenach dawców) |  |
|  | Analizator ma współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami ID-System (wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator) lub współpracować z aparatami do metody manualnej, które zabezpiecza wykonawca |  |
|  | System detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach |  |
|  | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu oraz wykrywający korki na probówkach w próbkach badanych. |  |
|  | Analizator posiadający w wyposażeniu UPS - parametry dostosowane do oferowanego analizatora umożliwiający podtrzymanie zasilania przez minimum 15 min., zestaw komputerowy, drukarka laserowa HP |  |
|  | Pełna pozytywna identyfikacja odczynników i materiałów wykorzystywanych przy oznaczeniach poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności (bez udziału operatora). |  |
|  | Oprogramowanie analizatora z menu w języku polskim. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora pozwalające na rejestrację wszystkich czynności operatora, użytych próbek badanych, odczynników i wykonanych testów. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora akceptujące obowiązujące kody kreskowe w systemie ISBT 128. |  |
|  | Zapewnienie transferu danych do systemu obowiązującego w szpitalu w zakresie następujących danych: - numer donacji zgodny z kodem ISBT 128. - ID użytkownika - data i czas wykonania badania. - kod użytego odczynnika - kod wykonanego testu - numer serii mikrokarty (identyfikator) - siła reakcji aglutynacji - wynik badania |  |
|  | Oprogramowanie analizatora umożliwiające archiwizację wyników badań (protokół badania i bezpośredni obraz reakcji)przez okres 3 miesięcy |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. |  |
|  | Możliwość wydruku protokołu badania serologicznego w języku polskim |  |
|  | W pomieszczeniach, gdzie ma stać analizator wykonawca zapewni klimatyzację pozwalającą na utrzymywanie temperatury w zakresie do 26 ° C zapewniającą optymalne warunki pracy urządzeń |  |
|  | Wymaga się dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku polskim |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2017 |  |
|  | Autoryzacji serwisu na terenie Polski do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń, kontroli bezpieczeństwa. |  |
|  | W ramach dzierżawy analizatora Wykonawca |  |
|  | Dostarczy: - automatyczny analizator z UPS podtrzymującym pracę analizatora na minimum 15 minut wraz ze sprzętem koniecznym do jego pracy, podłączy do informatycznej sieci szpitala i umożliwi użytkowanie systemu informatycznego z zabezpieczeniem na dwóch stanowiskach roboczych: Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej - instrukcję obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim. - czytnik do mikrokart do archiwizacji badań wykonanych manualnie – kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem. - pipetę automatyczną dedykowaną przez producenta do systemu mikrokolumnowego - zabezpieczy i uruchomi metodę manualną (w przypadku rozwiązania równoważnego) |  |
|  | Dostarczy, podłączy i uruchomi asortyment z pkt.28 oraz automatyczny analizator do badań immunohematologicznych oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi urządzenia i użytkowania systemu informatycznego w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 dni od podpisania umowy, a w razie konieczności zapewni pomoc techniczną i merytoryczną. |  |
|  | Zapewni w okresie dzierżawy w ramach wartości brutto umowy: a)przeglądy serwisowe i walidacja zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz na rok obejmująca wymianę wymaganych części zamiennych i zużywalnych b) naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń c) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta analizatora czynności, d) wykonanie pełnego uruchomienia przesyłania wyników w ciągu 30 dni od odebrania urządzenia a do tego czasu zapewni uruchomienie systemu zastępczego zbierającego dane o zleceniach i wykonanych badaniach i ich wynikach |  |
|  | Zagwarantuje a)kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy on-line z serwisem 7 dni w tygodniu całodobowo. b) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na odległość w ciągu 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. c) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na niezakłócona pracę, w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej niż 7 dni, od momentu zgłoszenia. d) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1 do 29 należy podać/opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego analizatora.

Uwaga:

1)Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

2)Wszystkie parametry oferowanych systemów muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach lub instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

3) Przedmiot zamówienia powinien posiadać znak CE (jeżeli dotyczy).

………………………., dnia ……….. 2017 r.

….....................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*)  - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.